- 医学影像技术专业执业相关知识资源建设

- 医学影像设备（1-200题）

A1/A2型题

1.关于管电压的叙述正确的是（E）

A. 是指加于X线管两极间的最高有效值 电压

B. 是指加于X线管两极间的最高平均值 电压

C. 最高管电压与X线管的长度、形状、介质 材料无关

D. 管电压的单位是伏特

E. 是加于X线管两端的峰值电压

2.关于固定阳极X线管阳极的结构组成下列正确的是（A）

A. 阳极头、阳极柄、阳极帽

B. 靶面、阳极柄、阳极帽

C. 阳极头、转子、阳极帽

D. 靶面、转子、阳极帽

E. 靶面、钥杆、阳极帽

3.X线机的辅助设备丕包括（D）

A.天、地轨

B.影像增强器

C.X线电视

D.空间电荷抵偿器

E.体层床

4.旋转阳极X线管与固定阳极X线管比，优点是（B）

A.焦点大，功率小

B.焦点小，功率大

C.焦点大，功率大

D.焦点小，功率小

E.焦点功率均不变

5.下列不属于高压部件的是（D）

A.高压变压器​

B.灯丝变压器

C.高压交换闸​

D.高压接触器

E.高压电缆

6.单相全波整流X线机,高压整流器的个数是（B）

A.6

B.4

C.2

D.8

E.12

7.关于空间电荷抵偿器的作用，正确的是（B）

A.随管电流的变化，稳定管电压

B.随管电压的变化，稳定管电流

C.随管电流的变化,稳定电源电压

D.随管电压的变化，稳定管电压

E.随管电压的变化,稳定电源电压

8.管电流的改变，一般是（A）

A.调节灯丝初级电路中的电阻

B.调节电源电压

C.调节稳压器的输入电压

D.调节稳压器的输出电压

E.调节管电压

9.关于高压电缆的叙述错误的是（D）

A.输送高压

B.输送灯丝加热电压

C.阳极侧的电缆与阴极侧相同

D.阳极侧的电缆与阴极侧电缆在任何时候 都不能互换使用

E.双焦点X线需选用三芯高压电缆

10.旋转阳极启动的定子线圈安装在（B）

A.控制台内

B.球管内阳极端

C.球管内阴极端​

D.高压发生器内

E.管套中央部

11.关于有效焦点大小的叙述,错误的是（D）

A.在像面的不同方位上实际焦点的投影

B.实际焦点在X线管长轴垂直方向上的 投影

C.在X线管靶面下垂直方向上水平投影 的大小

D.从灯丝正面发出的电子所形成的焦点

E.有效焦点为一矩形，大小为a×b sinα

12.关于滤线栅使用注意事项的叙述错误的是（A）

A.将滤线栅置于焦点和被照体之间

B.焦点到滤线栅的距离与栅焦距相等

C.X线中心线对准滤线栅的中心

D.原射线投射方向与滤线栅铅条排列间 隙平行

E.原发X线与滤线栅铅条平行

13.与X线量経的因素是（E）

A.管电流

B.管电压

C.给予X线管的电能

D.靶物质的原子序数

E.X线管阳极、阴极间的距离

14.靶面倾角是X线管的（B）

A.电参数

B.结构参数

C.容量参数

D.极限参数

E.物理参数

15.若管电压为lOOkVp,则高压电缆对地电压为（A）

A.50kVp

B.60kVp

C.70kVp

D.lOOkVp

E.200kVp

16.若X线机供电电源有220V和38OV两种，最好用（B）

A.DC 220V

B.AC 380V

C.DC 220V

D.DC 380V

E.两种并用

17.X线管放置较长时间再次使用前须做的工作是（B）

A.冷高压实验

B.老化训练

C.管电流测试

D.管电压测试

E.空间电荷抵偿测试

18.X线机中设置容量保护电路的目的是（D）

A.防止摄影时灯丝未加热而曝光保护X 线管

B.防止X线管过热状态下曝光，保护X 线管

C.防止超热容量指标曝光，保护X线管

D.防止一次性超负荷曝光，保护X线管

E.防止一次性超负荷曝光，保护高压变 压器

19.X线管管套的功能不包括（E）

A.射线防护

B.防电击

C.散热

D.放置X线管的容器

E.限定X线的照射视野

20.关于X线产生条件的叙述,错误的是（E）

A.电子源

B.高速电子流

C.阻碍电子流的靶面

D.高速电子与靶物质相互作用

E.X线管的靶面均由铝制成

21.X线管内电子轰击靶面的面积称（E）

A.小焦点​

B.大焦点

C.双焦点​

D.有效焦点

E.实际焦点

22.关于旋转阳极X线管阳极的叙述错误的是（B）

A.靶盘直径越大管容量越大

B.靶盘直径增大启动负荷不变

C.靶盘增加石墨层启动负荷增加

D.在未达到额定转速前，延长启动时间可 提高转速

E.其X线发生效率与固定阳极管相同

23.X线机“容量保护”调整的依据是（E）

A.X线管的灯丝发射特性

B.X线管的阳极特性

C.X线管的构造参数

D.X线管的产热、散热特性

E.X线管的最大负荷参数

24.下列因素与电源质量无关的是（E）

A.电源变压器容量

B.电源频率

C.电源电压​

D.电源电阻

E.高压整流方式

25.对X线机用高压变压器，错误的叙述是（D）

A.次级中心接地点处电位为零

B.高压变压器上所标示的初级电压是指该 变压器次级最大负载时所对应的电 压值

C.高压变压器浸泡在绝缘油中，提高了绝 缘性能和散热性能

D.诊断用X线机高压变压器设计容量等 于最大容量

E.高压变压器是升压变压器

26.从灯丝正面发射的电子形成的焦点称为（A）

A.主焦点

B.标称焦点

C.副焦点

D.实际焦点

E.有效焦点

27.高压电缆结构从内到外分（C）

A.芯线、绝缘层、保护层

B.芯线、保护层、半导体层、金属网层、绝 缘层

C.芯线、绝缘层、半导体层、金属网层、保 护层

D.芯线、半导体层、绝缘层、金属网层、保护层

E.芯线、半导体层、绝缘层、保护层、金属 网层

28.旋转阳极X线管套内主要包括（C）

A.灯丝变压器、高压变压器、X线管

B.灯丝变压器、X线管、高压交换闸

C.旋转阳极定子线圈、变压器油、X线管、 胀缩器

D.X线管、灯丝变压器、旋转阳极定子 线圈

E.旋转阳极定子线圈、高压变压器、X线 管、胀缩器

29.对灯丝变压器的叙述错误的是（B）

A.降压变压器

B.次级输出电压很低，因此对绝缘要求 不高

C.次级输出电压一般小于20伏

D.灯丝变压器浸泡在变压器油内

E.X线管内有两个灯丝变压器

30.关于固定阳极X线管,叙述错误的是（C）

A.阳极头由阳极体和靶面组成

B.阳极柄的主要作用是热传导

C.阳极头的主要作用是吸收二次电子

D.灯丝的主要作用是发射电子

E.集射罩对电子束进行聚焦

31.千伏补偿的目的是（C）

A.补偿电源电压的变化

B.使mA不随kV变化

C.使kV表指示值与实际管电压一致

D.补偿电容电流对mA的影响

E.补偿kV对电容电流的影响

32.不是旋转阳极控制电路特点的是（E）

A.高电压启动，低电压维持运转

B.有一定延迟时间来保证转子全速运转后曝光

C.设置保护电路，转子未转或转速达不到时不曝光

D.刹车电路

E.透视时旋转阳极也必须转动

33.对X线管代表容量的叙述不正确是（E）

A.对固定阳极X线管，规定由单相全波整 流电路供电负载时间为1秒时的X线管容许负载为代表容量

B.对旋转阳极X线管，规定由三相全波整流电路供电，负载时间为0.1秒时的管 子容许负载为代表容量

C.X线管允许输入的最大功率与整流方式和曝光时间有关

D.一定整流方式和一定曝光时间下X线管所能承受的最大负荷称作该X线管 的额定容量

E.对旋转阳极X线管，规定由三相全波整流电路供电，负载时间为1秒时的管子 容许负载为代表容量

34.有关X线管套的叙述不正确的是（E）

A.管套内壁镶有铅板，用以防止散乱射线。

B.管套一端装有胀缩器。

C.窗口处放置一块铝片，用于减少软X线。

D.插座应保持清洁、干燥，使用时涂上脱水凡士林。

E.旋转阳极管套的阴极端设有阳极启动线圈。

35.灯丝发射特性曲线指（A）

A.管电压为一定值时，灯丝加热电流与管电流的变量关系绘制成的曲线。

B.灯丝发射电流与灯丝温度之间的关系曲线。

C.灯丝加热电流与加热电压之间的关系曲线。

D.灯丝加热电压为一定值时，管电压与管电流的关系绘制成的曲线。

E.灯丝加热电压为一定值时，灯丝温度与 管电流的关系绘制成的曲线。

36.阳极特性曲线指（B）

A.管电压一定时，灯丝电流与管电流之间的关系曲线

B.恒定灯丝加热电压下，管电压与管电流之间的关系曲线

C.X线管在不同负载条件下积累在阳极上 的热量与负载时间之间的关系曲线

D.管电压为一定值时，灯丝加热电流与管 电流的关系曲线

E.灯丝加热电压为一定值时，灯丝温度与管电流的曲线

37.旋转阳极X线管不具备下列哪一特点（D）

A.结构复杂造价较高

B.功率大

C.有效焦点面积小

D.传导散热能力强

E.热量分散到整个靶面上

38.在旋转阳极X线管的使用注意事项中，哪一项可以不考虑（D）

A.必须使阳极旋转,并达预定转速后方可 曝光

B.不能超负荷使用

C.注意连续使用中的间歇时间

D.透视时使用大焦点比小焦点节省机器

E.连续透视中，应适当使旋转阳极启动几 次，对X线管有利

39.诊断用X线机出现下列故障时，哪个还会有X线产生（C）

A.X线管灯丝断路

B.高压变压器断路

C.X线管焦点变形破损

D.X线管阳极侧高压电缆未接触

E.灯丝变压器断路

40.X线管阳极焦点面损坏的原因不包括（D）

A.超负荷使用。由于一次性过载或累积性过载，使X线管超过规格或热量积累 过剩。冷却时间不足，致使焦点面熔化或部分蒸发。

B.X线管头散热能力降低

C.旋转阳极X线管，因某种原因在摄影时未转动就曝光

D.运输或使用时受到剧烈震动

E.旋转阳极X线管未达到额定转速就曝光

41.单相全波整流X线机,X线管灯丝加热、高压初级电路均正常但无X线产生，不是发生此故障的原因是（D）

A.高压变压器次级线路断路，无高压输出

B.高压整流部分断路

C.阳极端高压电缆插头插座间接触不好

D.阴极端高压电缆插头插座间接触不好

E.整流管不工作

42.X线管阴极是（A）

A.电子发射器

B.电子收集器

C.靶面

E.X线管窗口

43.X线管具有高度的真空能够（C）

A.防止吸收软X线

B.提供良好的热隔离

C.防止电子在碰撞中损失能量

D.能够用来作自整流

E.这些都不是

44.X线管阳极靶面所用的物质必须具有（C）

A.低原子序数,高熔点

B.低原子序数,低熔点

C.高原子序数,高熔点

D.高原子序数,低熔点

E.低密度、高比重

45.在X线机电路中，高压整流器位于（D）

A.灯丝电路内

B.X线管灯丝变压器电路的初级侧

C.自耦变压器和高压变压器初级之间

D.高压变压器次级和X线管之间

E.高压变压器初级与次级之间

46.调节X线管的灯丝电流的目的是（B）

A.控制产生X线的性质

B.控制产生X线的数量

C.阻止反向电动势

D.这些都对

E.有一个以上对，但不都对

47.旋转阳极X线管优于静止阳极X线管的优点是（B）

A.较大的照射野

B.较大的X线管容量

C.增加照片对比度

D.工作费用少

E.这些都对

48.下列说法错误的是（A）

A.按照体积来分,X线机分为小型、中型及 大型三种

B.程序控制X线机是工频X线机的一个 重要发展方向

C.按主电路的工作频率来分,X线机分为工频、逆变和电容充放电X线机三种

D.按用途来分，不同功率X线发生装置和 各种辅助装置可组成各种专用X线机

E.X线机发生装置由控制装置、高压发生器及X线管组件三部分组成

49.目前生产的旋转阳极X线管靶面采用的材料为（C）

A.钨铜合金​

B.镍铁合金

C.铼钨合金​

D.镍钨合金

E.镍铼合金

50.单相全波整流式X线机的热量计算公式为（E）

A.HU=0.707 × kVp × mAXs

B.HU=1.30 × kVp × mAXs

C.HU=1.414 × kVp × mAXs

D.HU=1.732 × kVp × mAXs

E.HU=kVp × mAXs

51.X线管灯丝电子的发射率决定于（D）

A.曝光时间​

B.焦点大小

C.千伏数

D.灯丝温度

E.阳极特性

52.高速X线管150Hz启动,实际转速约为（E）

A.1500r/min

B.2800r/min

C.3000r/min

D.8500r/min

E.9000r/min

53.不属于固定阳极X线管的组成的是（A）

A 轴承

B.靶面

C.集射罩

D.灯丝

E.玻璃壳

54.下列不属于X线管构造参数的有（D）

A.阳极靶面倾斜角度

B.灯丝尺寸

C.工作温度

D.最高管电压

E.阳极转速

55.下列不属于X线管电参数的有（E）

A.最高管电压

B.最大管电流

C.最长曝光时间

D.最大允许功率

E.有效焦点尺寸

56.与X线机的输出辞的是（D）

A.灯丝电子加速电压

B.X线管电流

C.照射时间

D.焦点大小

E.管电压

57.旋转阳极管套与固定阳极管套的区别是在阳极端设置有（B）

A.高压插座

B.定子线圈和阳极端盖上设有三根接线柱

C.油温检测元件

D.膨胀器

E.散热器

58.高压发生器的作用不包括（B）

A.产生并输出高压

B.产生并输出控制电路所需的各电压

C.产生并输出灯丝加热电压

D.完成X线管管位交换

E.完成对交流高压的整流

59.用不同的管电压摄影时，所选择的毫安值与实际值相差较大时必须调整（A）

A.空间电荷抵偿变压器

B.高压接触器

C.高压变压器

D.自耦变压器

E.稳压器

60.X线机上不常用的仪表有（C）

A.电源电压表

B.千伏表

C.安培表

D.毫安表

E.毫安秒表

61.下列不是X线机控制系统中曝光条件的控制方式的是（E）

A.三钮制控制方式

B.两钮制控制方式

C.一钮制控制方式

D.零钮制控制方式

E.四钮制控制方式

62.关于半波自整流X线机高压次级电路描述 正确的是（A）

A.当X线管阳极处于交流电的正半周，X 线管内有管电流流过

B.当X线管阴极处于交流电的正半周，X 线管内有管电流流过

C.X线管不起整流作用

D.流过X线管和高压变压器次级的电流 为交流电

E.流过X线管和高压变压器次级的电流 为稳恒直流电

63.对单相全波整流X线机，下列说法正确的是（A）

A.流过X线管的电流是脉动直流,流过高 压变压器次级中心点的电流是交流电

B.流过X线管的电流是交流电，流过高压 变压器次级中心点的电流是脉动直流

C.流过X线管的电流和流过高压变压器 次级中心点的电流都是交流电

D.流过X线管的电流和流过高压变压器 次级中心点的电流都是脉动直流

E.在单相全波整流电路的次级中心点可 以直接串入直流毫安表来测量管电流

64.下列对电容电流的描述正确的是（D）

A.电容电流对自整流X线机管电流测量电路有影响

B.在半波整流电路中，电容电流对管电流测量有影响

C.在单相全波整流电路中，电容电流对管电流测量没有影响

D.在透视时,电容电流对单相全波整流电路管电流测量影响较大

E.在摄影时，电容电流对单相全波整流电路管电流测量影响较大

65.关于容量保护电路，下列说法正确的是（E）

A.是一次性预置保护，对额定值内的多次 累积性过载有一定的效果

B.对一次性预置保护及额定值内多次累积性过载保护同样有效

C.受管电压、管电流二个参量联合控制

D.受管电流、曝光时间二个参量联合控制

E.是一次性预置保护，受管电压、管电流、曝光时间三参量联合控制

66.关于X线管阴极的叙述不正确的是（D）

A.灯丝发射电子的聚焦程度取决于集射罩的形状和灯丝在集射罩的位置

B.灯丝的宽度和长度决定了焦点的形状

C.灯丝一般绕成螺旋管形

D.集射罩与灯丝具有不同的电位

E.阴极由灯丝和集射罩组成

67.关于阳极制动电路的叙述不正确的是（D）

A.减少轴承的磨损

B.延长X线管的寿命

C.在很短的时间内使转速降到很低

D.其原理是曝光结束后给启动绕组提供一个脉动直流电

E.缩短了X线管的空转时间

68.下列哪个不是减小电源电阻的方法（D）

A.使用容量充分的电源变压器

B.将电源变压器安装在影像科附近

C.使用截面积足够的铜质电源线

D.使用截面积较小的铜质电源线

E.尽量缩短电源线的长度

69.大多数直接升压式X线机调节管电压的方法是改变高压变压器的（A）

A.初级输入电压

B.次级输出电压

C.初级匝数

D.次级匝数

E.初次级匝数混合调节

70.某台X线机高压变压器初级输入300V,其次级输出电压为90kV,则变压比为（B）

A.1 : 200

B.1 : 300

C.1 : 400

D.1 : 500

E.1 : 60.0

71.下列不是高压硅整流管优点的是（D）

A.体积小

B.寿命长

C.内阻小

D.内阻大

E.不需要灯丝加热

72.电容电流的大小与哪个参数的变化有关（A）

A.管电压

B.管电流

C.曝光时间

D.旋转阳极的转速

E.灯丝温度

73.我国规定X线机的接地电阻应小于（C）

A.12Q

B.8Q

C.4Q

D.6Q

E.10Q

74.变压器具有瞬时过负荷的能力，X线机供电变压器的容量一般是计算容的（E）

A.1/6

B.1/5

C.1/4

D.1/3

E.1/2

75. 栅控X线管包括几个电极（C）

A.0

B.2

C.3

D.4

E.5

76.供给X线管的能量,有百分之多少转换成X线（A）

A.小于1%

B.4%

C.10%

D.85%

E.99%

77.关于有效焦点的叙述，错误的是（E）

A.是指实际焦点在空间各个方向上的投影

B.标称焦点是有效焦点的一个特例

C.实际焦点面积要大于有效焦点面积

D.有效焦点在不同投影方向上形状和大小均不同

E.有效焦点越大，成像质量越好

78.关于旋转阳极X线管的叙述，不正确是（A）

A.旋转阳极由直流感应电机驱动

B.阳极的高压通过转子轴承导入

C.旋转阳极靶盘直径越大管容量越大

D.靶盘与转子间的连杆做得很细以减少热传导

E.靶盘的热量主要是通过辐射散发出去的

79.不属于X线管组件散热方法的是（E）

A.密封管套，自然散热

B.密封管套，风扇散热

C.闭路油循环风冷散热

D.管套内冷水循环散热

E.空调散热

80.下列哪项属于电源内阻（A）

A.专用供电变压器内阻

B.自耦变压器内阻

C.灯丝变压器内阻

D.高压变压器内阻

E.其他电器内阻

81.关于专用X线机的叙述，不正确的是（E）

A.胃肠专用机多配用增强电视系统

B.乳腺机的千伏调节范围一般20〜40kV

C.床边专用机也釆用逆变式高压发生器

D.C形臂、导管床用于心血管专用机

E.牙科机即口腔全景摄影机

82.下列不属于逆行肾盂造影的术前准备的是（D）

A.排尿

B.清洁肠道

C.备好导管

D.碘过敏试验

E膀胱镜

83.灯丝一般选用金属钨，下列哪个不是钨的特点（A）

A.钧丝寿命与工作温度无关

B.蒸发率低

C.容易拉丝成形

D.在高温下有一定的电子发射能力

E.熔点高

84.关于X线机的基本组成，错误的说法是（B）

A.X线机主要由主机和外部设备组成

B.X线管装置属于外部设备

C.X线机控制台属于主机设备

D.影像增强系统属于外部设备

E.高压发生器属于主机设备

85.关于设备和其英文缩写对应错误的是（E）

A.计算机X线摄影一一CR

B.数字X线摄影——DR

C.计算机横断体层装置——CT

D.数字减影血管造影——DSA

E.正电子发射体层摄影——DF

86.增感屏的结构不包括（C）

A.荧光体层

B.保护层

C.片基层

D.反射层

E.基层

87.诊断X线机准直器的种类不包括（C）

A.手动式

B.圆形射野式

C.三角形射野式

D.平板式

E.全自动式

88.数字X线摄影与常规X线摄影的相同点是（C）

A成像方式

B.成像依据

C.影像诊断

D.图像存储

E.图像传输

89.若X线机可用220V也可用380V供电时，选380V供电的原因是（D）

A.降低对电源容量的要求

B.降低对电源电压的要求

C.降低对电源频率的要求

D.降低对电源电阻的要求

E.降低对自耦变压器的要求

90.滤线栅铅条会聚线到栅板的垂直距离称（A）

A.栅焦距

B.栅比

C.栅密度

D.栅距

E.周长

91.CR的全称是（B）

A.计算机扫描摄影

B.计算机X线摄影

C.计算机体层摄影

D.直接X线摄影

E.计算机横断体层扫描

92.影像增强管输入屏有效直径是20. 32cm,输出屏有效直径是2.54cm，缩小增益是（A）

A.64

B.81

C.49

D.9

E.8

93.关于体层摄影，下列说法正确的是（A）

A.人体不动,X线管、胶片反向运动

B.X线管不动，人体、胶片反向运动

C.胶片不动,X线管、人体同向运动

D.人体不动,X线管、胶片同向运动

E.胶片不动,X线管、人体反向运动

94.有关CT训练球管的论述,错误的是（E）

A.每日开机后首先对CT机球管训练（预热）

B.球管训练时管电压由低逐渐升高

C.球管训练使球管内真空度提高

D.开机后3小时没做病人亦应重新训练

E.球管训练增加了曝光次数，不利于保护球管

95.X线管套内绝缘油的作用是（C）

A.润滑

B.防锈

C.绝缘和散热

D.防震

E.填充

96.将探测器接收的信息转换为数字信号的是（E）

A.探测器

B,后组探测器

C.信号放大器

D.信号比较器

E.A/D转换器

97.与X线产生无关的因素是（E）

A.高速电子的动能

B.靶面物质

C.管电压

D.阴极加热电流

E.有效焦点大小

98.非晶硒平板探测器储存信息的元件是（C）

A.TFT

B.a-Se

C.CsI

D.A/D转换器

E.储能电容

99.能将X线直接转换成电信号的是（C）

A.胶片

B.IP

C.非晶硒FPD

D.荧光屏

E.电视

100.对影像增强器组成的正确描述是（D）

A.由输入屏、电子透镜、输出屏组成

B.由增强器、光学系统、摄像机组成

C.由管套、增强管、吸气泵组成

D.由增强管、管套、电源组成

E.由增强管、物镜、监视器组成

101.CT的发明者是（C）

A.Cormack

B.Ambrose

C.Hounsfield

D.Ledley

E.Roentgen

102.第一台CT是哪一年研制成功的（A）

A.1971年9月

B.1971年10月

C.1972 年4月

D.1974 年11月

E.1979 年8月

103.CT设备硬件的基本结构不包括（E）

A.扫描机架系统

B.扫描检查床

C.X线管及数据收集系统

D.计算机及阵列处理机

E.激光相机

104.扫描时，探测器不动，只有球管旋转的CT机属于（D）

A.第一代CT机

B.第二代CT机

C.第三代CT机

D.第四代CT机

E.第五代CT机

105.CT机房和计算机房的适宜温度为（C）

A.15 〜25°C

B.16 〜22°C

C.18 〜22°C

D.18 〜26°C

E.18 〜28°C

106.显示器所表现的亮度信号的等级差别称为（B）

A.CT值标度

B.灰阶

C.窗宽

D.窗位

E.矩阵

107.CT值定标为一1000HU的组织是（A）

A.空气

B.脂肪

C.水​

D.骨

E.脑组织

108.属于CT设备釆样系统的关键部件是（D）

A.计算机

B.模数转换器

C.图像显示器

D.探测器

E.多幅照相机

109.CT探测器的作用是（B）

A.探测病人位置是否准确

B.接收X线并将其转换为电信号

C.探测扫描时有无散射线

D.将模拟信号转变为数字信号

E.接收X线并检测有无散射线

110.关于准直器的作用，错误的叙述是（E）

A.大幅度减少散射线的干扰

B.决定扫描层的厚度

C.减少患者的辐射剂量

D.提高图像质量

E.决定像素的长和宽

111.A/D转换器的作用是（A）

A.实现模拟信号到数字信号的转换

B.实现数字信号到模拟信号的转换

C.实现软射线到硬射线的转换

D.储存图像及故障诊断软件

E.把不可见光变成可见光

112.高压滑环技术与低压滑环技术共同具有的特点是（A）

A.通过炭刷和滑环的接触导电

B.易产生高压噪音

C.高压发生器装在扫描架内

D.通过滑环传递的电压达上万伏

E.通过滑环传递的电压达数百伏

113.滑环式CT扫描机与传统CT机比较，改变的是（E）

A.X线曝光方式

B.数据釆集方式

C.图像重建方式

D.图像显示方式

E.运动方式

114.与常规CT扫描相比，螺旋CT扫描的最大优点是（A）

A.扫描速度快

B.连续旋转

C.X线管容量大

D.容积扫描

E.存储容量大

115.磁共振的物理现象及理论是哪一年建立的（C）

A.1895年

B.1940年

C.1946年

D.1952年

E.1971年

116.第一幅人体头部MR图像是哪一年获取的（E）

A.1946年

B.1952年

C.1972年

D.1977年

E.1978年

117.下列哪一项不是MRI的优势（B）

A.不使用任何射线，避免了辐射损伤

B.对骨骼，钙化及胃肠道系统的显示效果

C.可以多方位直接成像

D.对颅颈交界区病变的显示能力

E.对软组织的显示能力

118.横向弛豫是指（B）

A.T1弛豫

B.自旋一自旋弛豫

C.自旋一晶格弛豫

D.氢质子顺磁场方向排列

E.氢质子逆磁场方向排列

119.纵向弛豫是指（C）

A.T2弛豫

B.自旋一自旋弛豫

C.自旋一晶格弛豫

D.氢质子顺磁场方向排列

E.氢质子逆磁场方向排列

120.梯度系统的性能直接关系到成像质量，应特别注意其（E）

A.均匀容积

B.线性

C.梯度场强与变化幅度

D.梯度场启动时间

E.以上均是

121.射频系统不包括的部件有（B）

A.射频发射器

B.高压发生器

C.功率放大器

D.发射线圈

E.接收线圈

122.MRI装置不包括的内容有（C）

A.磁体系统

B.梯度磁场系统

C.高压发生系统

D.射频系统

E.计算机系统

123.与X线CT相比，MRI检查显示占绝对优势的病变部位为（B）

A.头颅病变

B.颅颈移行区病变

C.肺部病变

D.肝脏病变

E.骨关节病变

124.金属物品带入磁体孔腔内会导致（B）

A.磁场强度改变

B.磁场均匀度破坏

C.对射频产生影响

D.图像对比度下降

E.磁场稳定度下降

125.关于牙科X线机的说法错误的是（C）

A.牙科X线机容量较小

B.通常釆用组合机头式

C.可以摄取口腔全景影像

D.有的牙科X线机可安装在牙科治疗台上

E.牙科X线机使用指向性强的遮线筒

126.关于口腔全景摄影用X线机的说法错误的是（E）

A.可以得到颌面部展开的X线影像

B.是根据X线曲面断层的原理制成的

C.在实际使用过程中，患者是固定不动的

D.胶片使用时是安装在呈曲面的暗盒中

E.患者移动比患者固定得到影像更加清晰

127.X线机阳极高压电缆芯线短路，曝光时（D）

A.无X线发生

B.mA表指针充满度

C.mA表无指数

D.X线正常发生

E.以上都不对

128.500mA FSK302-1A型程控X线机，当发现副床小焦点摄影管电流的实际值与设定不一致时,需调节灯丝板上相应的电位器，即通过改变灯丝加热电压波形的什么来进行微调（B）

A.频率

B.脉宽

C.频率和脉宽同时改变

D.幅值

E.以上方法都可以

129.单相全波整流X线机，四个半导体整流器件中有一个断路,摄影曝光时,mA表指数（D）

A.升高

B.降低

C.无指数

D.减半

E.不变

130.与CR相比DR的优势是（E）

A.数字图像

B.激光打印

C.网络传输

D.图像后处理

E.直接数字成像

131.高压短路现象不包括（A）

A.千伏表上冲

B.高压变压器有嗡嗡声

C.有烧焦的橡胶味

D.高压部件有放电声

E.mA表上冲

132.下列可以作为接地装置的是（C）

A.煤气管道

B.暖气管道

C.自来水管道

D.避雷针的接地线

E.以上都可以

133.我国卫生部标准规定，对kV的精度要求为不超过（D）

A.±2%

B.士3%

C.士5%

D.士7%

E.士1%

134.继电器工作时噪声过大的原因是：①铁芯接触面粗糙不平；②工作电压过高或过低;③继电器吸合时两铁芯错位偏离中心;④短路环断裂（B）

A.①、②、④

B.①、②、③、④

C.②、③、④

D.①、②、③

E.①、③、④

135.X线管的外观检查不包括（D）

A.管套的各封口处有无渗油、漏油现象

B.管套内有无气泡

C.看管套一端膨胀鼓的情况

D.焦点的大小和形状是否合格

E.管套内阳极靶面是否损坏

136.X线机在曝光过程中,高压电缆突然击穿,其瞬间一定会出现（C）

A.mA表指针上冲

B.mA表指针在原位颤动

C.kV表指针下降，机器出现过载声

D.kV表指针不动

E.以上都不是

137.对供电电源的要求，正确的是（D）

A.满足频率波动要求

B.满足容量和电源内阻要求

C.满足电源波动要求

D.以上都要满足

E.以上都不是

138.通电试验的顺序是（B）

A.先高压电路后低压电路

B.先低压电路后高压电路

C.先摄影电路后透视电路

D.先灯丝加热电路后电源电路

E.以上都不是

139.高压电路空载试验,正确的解释是（C）

A.检验高压电缆的耐压能力

B.检验X线管的耐压能力

C.检验高压发生器内各高压部件的耐压 能力

D.以上解释都正确

E.以上解释都不正确

140.下列哪个元件不能作为桥式逆变电路中的电子开关（E）

A.晶体管

B.可控硅

C.场效应管

D.晶闸管

E.二极管

141.以下设备不属于数字X线设备的是（E）

A.DF

B.DSA

C.DR

D.CR

E.MRI

142.计算机X线摄影是哪一年研制成功的（B）

A.1972年

B.1982年

C.20世纪90年代

D.1978年

E.1979年

143.数字X线成像和传统的屏一片系统比较，不具备的优点是（E）

A.对比度分辨率高

B.辐射剂量小

C.成像质量高

D.可进入PACS

E.空间分辨率高

144.在影像板中，能够产生光激励发光的物质是（A）

A.PSL

B.CsI

C.PLS

D.GdZnS

E.以上都不是

145.关于影像板的说法错误的是（D）

A.影像板形成的潜影和胶片形成的潜影相类似

B.影像板受激光扫描时，其发光的强度依赖于第一次激发的X线量

C.由于影像板影像的消退现象，其影像 最好在第一次激发后的8小M内读出

D.影像板对X线敏感度低于胶片，可以不用注意其屏蔽的问题

E.影像板出现灰尘，应该需要用专用清洁液清洁

146.关于影响计算机X线摄影影像质量的因素说法错误的是（D）

A.读出装置激光点直径越小，图像质量越好

B.影像板以及光电倍增管都会产生噪声,影响图像质量

C.数字转换会产生相应的量化噪声和伪影

D.散射线，会使计算机摄影图像的清晰度提高

E.信号的数字化，会使图像的空间分辨率下降

147.对于非晶硒探测器的说法错误的是（E）

A.X线影像转换成数字影像的过程中，没有可见光的产生

B.硒层的主要作用是接收X线的照射，产生电子一空穴对

C.在该平板探测器中，薄膜晶体管 (TFT)起开关作用，每个TFT就是一个影像像素

D.TFT像素尺寸的大小,直接决定图像的分辨率

E.在平板探测器扫描电路未清除硒层中的潜影和电容上的电荷时，可以继续使用

148.对于非晶硅型平板探测器说法正确的是（C）

A.该平板探测器在影像的转换过程中，没有可见光的产生

B.同样使用薄膜晶体管来接收电信号

C.与非晶硒型平板探测器最大的区别是在影像的转换中有可见光产生

D.它使用光电二极管来接收可见光信号,两个二极管相当于一个像素

E.以上说法都正确

149.关于数字减影血管造影对X线发生器的要求错误的是（D）

A.要求X线管能承受连续脉冲曝光的负荷量

B.要求高压发生器能产生稳定的直流 电流

C.要求X线的管电压波形要平滑

D.高压的控制一般釆用高质量的继电器控制

E.数字减影血管造影的曝光和图像的釆集是同步的，对控制时序要求高

150.变压器的瞬间过负荷特性是指在短时间内过负荷的限度可达（B）

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

E.250%

151.选择电源线时，应使电源线的阻值RL、电源电阻Rm和电源变压器内阻Ro满足以下关系（D）

A.RL = Rm+Ro

B.RL=Rm—Ro

C.RL≤Rm+Ro

D.RL≤Rm—Ro

E.RL＞Rm+Ro

152.测量接地电阻的大小时，测量距离应至少多少米以上（C）

A.5

B.10

C.15

D.30

E.40

153.用电秒表法测量曝光时间，适用于曝光时间（D）的情况

A.>0.05 秒

B.>0.1 秒

C.>0.15 秒

D.>0.2 秒

E.>0.5 秒

154.乳腺X线摄影机中使用的钥靶X线管的特点是（D）

A.功率小、焦点小、几何尺寸小、管壳的射线输出部位使用钼窗

B.功率大、焦点小、几何尺寸小、管壳的射线输出部位使用铍窗

C.功率小、焦点大、几何尺寸小、管壳的射线输出部位使用铍窗

D.功率小、焦点小、几何尺寸小、管壳的射线输出部位使用铍窗

E.功率小、焦点小、几何尺寸大、管壳的射线输出部位使用钼窗

155.远程放射学系统不包括（B）

A.远近程通信设备的集成计算机网络

B.放射影像分析设备

C.影像显示处理设备

D.医学影像成像设备

E.影像数据釆集设备

156.下面哪项不是乳腺X线摄影机的构成（A）

A.信息传输及存储系统

B.影像检出系统

C.专用支架

D.辅助系统

E.X线发生系统

157.医用激光相机的构成除了打印系统还包括（E）

A.打印接口、信息系统，控制系统,X线 发生系统

B.传输系统，打印接口、信息传输及存储 系统，控制系统

C.胶片系统，信息系统，控制系统

D.胶片传输系统，打印接口、信息传输及存储系统，辅助系统

E.胶片传输系统，打印接口、信息传输及存储系统，控制系统

158.PACS是利用大容量存储技术，以数字方式医学影像资料的医学信息管理系统（A）

A.存放，管理，传送，显示

B.存储，使用，分析，处理

C.存放，使用，传送，处理

D.采集，存储，管理，传送

E.采集，存放，传送，分析

159.医用直热式热敏相机的核心部件是（D）

A.聚集透镜

B.热敏电阻

C.热敏胶片

D.热敏打印头

E.原料物质膜

160.医用湿式激光相机的打印系统包括（A）

A.激光发生器、调节器、发散透镜、多角光镜、聚集透镜、高精度电机

B.滚筒、高精度电机、调节器、发散透镜、多角光镜、聚集透镜

C.控制板、激光发生器、调节器、单角透 镜、聚焦透镜

D.干燥系统、聚集透镜、高精度电机、激光发生器、滚筒

E.调节器、发散透镜、控制板、聚集透镜、铝基板

161.液晶显示器的关键部件为（B）

A.阴极射线管​

B.液晶面板

C.液晶分子

D.背光光源

E.偏转装置

162.医用影像显示器的分辨力包括空间分辨力和密度分辨力。密度分辨力用什么来度量（D）

A.离散像素数

B.可寻址像素数

C.可寻址灰阶数

D.离散灰阶的总数

E.离散光通量

163.PACS的存储系统由构成（E）

A.在线高速主存储设备、接入层设备及备份存储设备

B.汇聚层设备、存储设备及接入设备

C.近线存储设备、备份存储设备及接入设备

D.离线高速主存储设备、近线存储设备及备份存储设备

E.在线高速主存储设备、近线存储设备及备份存储设备

164.PACS的核心层服务器的构成是（A）

A.PACSRIS主服务器及后备服务器

B.远程主服务器、RIS主服务器及工作站

C.PACS、RIS主服务器及部门级服务器

D.RIS主服务器、工作站及后备服务器

E.HIS主服务器、RIS主服务器及工作站

165.乳腺摄影X线机使用的自动曝光控制形式有（B）

A.自动方式、曝光方式、预设kV方式

B.半自动方式、全自动方式、预曝光方式

C.全自动方式、预曝光方式、预设kV 方式

D.半自动方式、全自动方式、预设kV 方式

E.自选kV方式、预设曝光方式、全自动 方式

166.乳腺数字摄影X线机摄影系统用平板探测器代替（B）

A.滤线器

B.暗盒仓

C.摄影平台

D.压迫器

E.胶片盒

167.医用洗片机的基本结构包括（A）

A.胶片传送系统、药液循环系统、药液补充系统、药液温度控制系统

B.接口系统、干燥系统、水洗系统、显影时间控制系统

C.控制显示面板、药液补充系统、打印系统、药液温度控制系统

D.胶片传送系统、显影时间控制系统、水洗系统、输入系统

E.传输系统、胶片传送系统、药液循环系统、药液补充系统

168.医用直热式热敏相机的功能是（B）

A.把数字影像通过发热电极转换成灰阶影像

B.把数字影像通过发热元件转换成灰阶影像

C.把灰阶影像通过发热元件转换成数字影像

D.把模拟影像通过发热元件转换成灰阶影像

E.把灰阶影像通过激光扫描转换成数字影像

169.医用CRT显示器中阴极射线管的主要组成部分为（E）

A.高压嘴

B.灯丝

C.偏转装置

D.荧光屏

E.电子枪

170.现在衡量阴极射线管及液晶板品质的重要参数为（B）

A.密度分辨率

B.高亮度

C.灰阶标准显示函数

D.空间分辨率

E.光通量

171.当乳腺摄影X线机釆用自动曝光控制中的预曝光方式进行曝光时,在探测到乳腺的组织密度后需要修正的曝光条件是（C）

A.kV

B.mAs、kV

C.kV、靶-滤过材料

D.焦距、靶-滤过材料

E.mAs、焦距

172.对于医用平板液晶显示器，下面哪项决定了有多少光可以通过液晶层（D）

A.彩色/单色滤光片、荧光粉

B.像素数、液晶分子

C.JND、偏光板

D.偏光板、彩色/单色滤光片

E.冷阴极荧光管、液晶分子

173.为规范医学影像及相关信息的交换，美国放射学会和美国国家电器制造商协会联合推出了（D）

A.DIM（医学数字影像）标准

B.AAPMC（医学数字图像通信）标准

C.GSDF（灰阶标准显示函数）标准

D.DICOM（医学数字成像与传输）标准

E.FPDM（医学数字图像通信）标准

174.属于X线发生装置的是（B）

A.影像增强器

B.高压发生装置

C.遮线器

D.滤线器

E.X线管支架

- 175.用于屏蔽不必要原发射线的装置是（B）

A.影像增强器

B.高压发生装置

C.遮线器

D.滤线器

E.X线管支架

- 176.能够吸收摄影时人体产生的散射线的是（D）

A.影像增强器

B.高压发生装置

C.遮线器

D.滤线器

E.X线管支架

177.属于X线机辅助装置的是（E）

A.X线管

B.高压发生装置

C.控制装置

D.电源变压器

E.X线管支架

178.灯丝变压器位于（B）

A.X线管

B.高压发生装置

C.控制装置

D.电源变压器

E.X线管支架

179.浸泡在变压器油中，把曝光过程中产生的热量传导出去的是（B）

A.靶面

B.阳极柄

C.阳极帽

D.阳极头

E.阳极体

180.能够吸收二次电子的是（C）

A.靶面

B.阳极柄

C.阳极帽

D.阳极头

E.阳极体

181.承受电子轰击产生X线的是（A）

A.靶面

B.阳极柄

C.阳极帽

D.阳极头

E.阳极体

182.在X线管中用于发射电子的是（A）

A.灯丝

B.集射罩

C.灯丝变压器

D.空间电荷补偿变压器

E.电容电流补偿变压器

183.摄影时用于补偿管电压变化引起的管电流变化的是（D）

A.灯丝

B.集射罩

C.灯丝变压器

D.空间电荷补偿变压器

E.电容电流补偿变压器

184.常规自动曝光摄影用的探测器是（D）

A.机械式

B.电子式

C.数字式

D.电离室式

E.闪烁晶体

185.利用电容充放电原理工作的限时器是（B）

A.机械式

B.电子式

C.数字式

D.电离室式

E.闪烁晶体

186.不属于高压部件的是（B）

A.高压变压器

B.自耦变压器

C.灯丝变压器

D.高压交换闸

E.高压硅整流器

187.具有中心点接地特点的是（A）

A.高压变压器

B.自耦变压器

C.灯丝变压器

D.高压交换闸

E.高压硅整流器

188.逆变式X线机中不存在的装置是（B）

A.高压变压器

B.自耦变压器

C.灯丝变压器

D.高压交换闸

E.高压硅整流器

189.决定X线高压发生装置输出高压波形的是（B）

A.主电路工作方式

B.高压整流方式

C.电源相数

D.逆变式

E.电容充放电式

190.能够减小高压变压器体积的主电路工作方式是（D）

A.主电路工作方式

B.高压整流方式

C.电源相数

D.逆变式

E.电容充放电式

191.医用激光相机根据显像方法分为（C）

A.红外相机和紫外相机

B.半导体相机

C.干式相机和湿式相机

D.热敏相机和激光相机

E.氮一気激光相机和红外激光相机

192.医用激光相机根据成像方式分为（D）

A.红外相机和紫外相机

B.半导体相机

C.干式相机和湿式相机

D.热敏相机和激光相机

E.氮一気激光相机和红外激光相机

193.医用激光相机根据激光光源分为（E）

A.红外相机和紫外相机

B.半导体相机

C.干式相机和湿式相机

D.热敏相机和激光相机

E.氮一気激光相机和红外激光相机

194.利用阴极射线显示的医用显示器是（A）

A.CRT显示器

B.2MP显示器

C.2K显示器

D.平板式显示器

E.16:9的宽屏显示器

195.按照显示荧光屏的分辨率分类的是（C）

A.CRT显示器

B.2MP显示器

C.2K显示器

D.平板式显示器

E.16:9的宽屏显示器

196.按照显示荧光屏可显示像素数量分类的是（B）

A.CRT显示器

B.2MP显示器

C.2K显示器

D.平板式显示器

E.16:9的宽屏显示器

197.哪项不是PACS的子系统（E）

A.核心层服务器

B.PACS汇聚层服务器

C.存储系统

D.接入层设备和工作站

E.影像数据釆集处理服务器

198.影像科室的部门级PACS、RIS服务器及住院部和门诊部影像前置服务器构成的是（B）

A.核心层服务器

B.PACS汇聚层服务器

C.存储系统

D.接入层设备和工作站

E.影像数据釆集处理服务器

199.数字化医学影像成像设备属于PACS的哪个子系统（D）

A.核心层服务器

B.PACS汇聚层服务器

C.存储系统

D.接入层设备和工作站

E.影像数据釆集处理服务器

200.按照荧光屏的分辨率分类的是（B）

A.医用影像投影仪

B.1K显示器

C.单头单屏显示器

D.3MP显示器

E.液晶显示器

- 医学影像技术（201-450题）

A1/A2型题

201.应用光或其他能量表现被照体的信息状态， 并以光学影像加以记录的技术是（B）

A.扫描​

B.激发

C.摄影​

D.影像

E.成像系统

202.下列与X线影像信息的形成无关的是（E）

A.被照体原子序数​

B.被照体密度

C.X线质​

D.散射线

E.被照体面积

203.X线照片影像的要素,不包括（C）

A.密度​

B.锐利度​

C.宽容度

D.颗粒度​

E.失真度

204.下列不属于X线照片影像的物理因素的是（B）

A.密度​

B.失真度​

C.颗粒度

D.对比度​

E.锐利度

205.关于光学密度，叙述正确的是（C）

A.照片上某处的透光程度称为阻光率

B.照片阻挡光线的能力称为透光率

C.光学密度是阻光率的对数

D.光学密度是透光率的倒数

E.光学密度是透光率的对数

206.影响X线照片密度的因素错误的是（E）

A.照射量​

B.管电压

C.摄影距离​

D.被照体厚度

E.被照体面积

207.X线穿过人体后，强度分布出现差异，称为（B）

A.物体对比度​

B.X线对比度

C.天然对比度​

D.吸收对比度

E.影像对比度

208.关于公式KX=e-ud说法错误的是（D）

A.表示X线透过物质后的分布差异

B.u为吸收系数

C.d为X线穿过物质的距离

D.Kx工与物质的特性无关

E.u随管电压升高而降低

- 209.照片影像仅在某一部分出现模糊，可能性最大的是（C）

- A.检查床颤动

- B.暗盒漏光

C.屏-片接触不良​

D.患者移动

E.摄影时间长

210.关于X线对比度叙述错误是（D）

A.是透过物质后X线强度的差异

B.符合指数规律

C.受X线吸收系数影响

D.与人体吸收无关

E.对比剂可改变对比度

211.不影响X线对比度的因素是（A）

A.X线源与人体间的距离

B.人体组织的原子序数

C.物质的线性吸收系数

D.人体组织的密度

E.X线波长

212.X线透过被照体后形成的强度差异，称为（C）

A.人工对比度​

B.天然对比度

C.X线对比度​

D.胶片对比度

E.照片对比度

213.X射线通过人体后，透射线强度与原射线 的关系是（A）

A.指数衰减关系

B.线性衰减关系

C.与距离平方成正比

D.康普顿散射效应关系

E.透射线强度是原射线强度的一半

214.X线照片上相邻组织影像的密度差称为（D）

A.物体对比度​

B.X线对比度

C.胶片对比度​

D.光学对比度

E.天然对比度

215.关于光学对比度,叙述错误的是（E）

A.依存于被照体对X线的不同吸收

B.受胶片特性影响

C.被照体的天然差别是基础

D.是照片上相邻组织影像的密度差

E.单面药膜与双面药膜对比度无差别

216.影响照片对比度的因素丕包括（B）

A.胶片y值​

B.摄影距离

C.X线量​

D.被照体因素

E.X线管电压

217.关于胶片对照片对比度的影响，叙述错误的是（D）

A.直接影响照片对比度

B.胶片r值决定对比度的大小

C.使用增感屏可提高对比度

D.冲洗条件对对比度无影响

E.r值不同则对比度不同

218.射线因素对照片对比度的影响叙述错误的是（C）

A.高千伏时对比度低

B.增加mAs可改善对比度

C.显影处理不改变照片对比度

D.照片灰雾可使对比度降低

E.散射线会降低对比度

219.被照体因素对照片对比度无影响的是（C）

A.被照体的原子序数

B.被照体的密度

C.被照体的面积

D.被照体的厚度

E.组织中的空腔或对比剂

220.决定照片对比度的最大因素是（E）

A.胶片因素​

B.冲洗因素

C.射线因素​

D.屏/片组合

E.被照体本身因素

221.利用以下何种手段使组织结构影像产生对 比最明显（C）

A.利用天然对比​

B.利用生理功能

C.利用人工对比​

D.利用专用设备

E.利用高反差胶片

222.对比剂应具备的条件是（E）

A.使用方便​

B.刺激性小

C.理化性能稳定​

D.易于吸收与排泄

E.以上都是

223.影响照片清晰度的主要因素是（D）

A.管电流量​

B.管电压

C.焦-片距离​

D.焦点尺寸

E.显影加工

224.照片密度值为2.0时对应的透光率是（D）

A.10​

B.1​

C.1/10

D.1/100​

E.1/1000

225.照片上某处的透光程度称为（C）

A.阻光率​

B.光学密度

C.透光率​

D.对比度

E.颗粒度

226.密度分辨力又称为（C）

A.密度函数

B.密度响应曲线

C.低对比度分辨力​

D.高对比度分辨力

E.密度细节可见度

227.关于光学对比度叙述错误的是（E）

A.指X线照片上相邻组织影像的密度差

B.依存于X线对比度

C.双面药膜的对比度是单面药膜的2倍

D.主要受胶片y值等因素影响

E.与被照体因素无关

228.影响X线照片影像质量的物理因素不包括（E）

A.密度​

B.对比度​

C.锐利度

D.颗粒度​

E.失真度

229.影响照片影像密度的因素错误是（C）

A.正常曝光时,密度与照射量成正比

B.管电压增加，照片密度增加

C.被照体厚度、密度增加,影像密度增加

D.摄影距离增大，密度降低

E.与照片的显影加工条件有关

230.与胶片将X线强度差异转换为光学密度的 因素无关的是（D）

A.荧光体特性​

B.胶片特性

C.显影加工条件​

D.观片灯亮度

E.X线对比度

231.关于X线影像信息的形成与传递,叙述错误的是（C）

A.被照体的差异是基础

B.受荧光体特性影响

C.与胶片特性无关

D.与观片灯因素有关

E.取决于医师的知识、经验等

232.X线信息影像传递过程中，作为信息源的是（A）

A.X线​

B.被照体​

C.增感屏

D.胶片​

E.照片

233.X线能使胶片产生（C）

A.穿透作用​

B.荧光作用

C.感光作用​

D.电离作用

E.脱色作用

234.人体各组织对X线的衰减，由大变小的顺序是（B）

A.骨、脂肪、肌肉、空气

B.骨、肌肉、脂肪、空气

C.脂肪、骨、肌肉、空气

D.肌肉、骨、脂肪、空气

E.肌肉、脂肪、骨、空气

235.关于X线管焦点叙述错误是（D）

A.灯丝电子撞击的面积为实际焦点

B.实际焦点在像面上的投影为有效焦点

C.实际焦点由主焦点和副焦点构成

D.有效焦点为圆形

E.有效焦点标称值没有单位

236.关于标称焦点尺寸的表示方法，下列正确的是（A）

A.1.0​

B.1.Omm

C.1.OmmX 1.0mm​

D.1.Ocm

E.1.OcmX 1.Ocm

237.关于焦点的叙述正确的是（D）

A.电子在阳极上撞击的面积是有效焦点

B.实际焦点在X线中心方向的投影是主 焦点

C.有效焦点标称值是以mm为单位

D.实际焦点包括主焦点和副焦点

E.有效焦点是圆形

238.关于有效焦点大小的叙述错误的是（D）

A.在像面的不同方位上实际焦点的投影

B.实际焦点在X线管长轴垂直方向上的投影

C.在X线管靶面下垂直方向上水平投影 的大小

D.从灯丝正面发出的电子所形成的焦点

E.有效焦点为一矩形,大小为aXb sina

239.关于焦点叙述错误的是（D）

A.灯丝正面的电子形成主焦点

B.聚焦槽的形状和深度影响主副焦点大小

C.主焦点与副焦点共同构成实际焦点

D.有效焦点标称值的单位为毫米

E.实际焦点在像面上的投影为有效焦点

240.关于照射野的X线量分布叙述错误的是（E）

A.近阴极端量多

B.近阳极端量少

C.沿球管短轴方向对称

D.关于球管长轴对称

E.近阴极端有效焦点小

241.分辨率为5LP/mm时，线对宽度为（B）

A.0.5mm

- B.0.2mm

- C.1.Omm

D.0.1mm

E.2.Omm

242.关于焦点的极限分辨力叙述错误的是（E）

A.焦点大分辨力低

B.焦点面上X线量分布为单峰时分辨 力高

C.可用星卡测试

D.R=l/2d

E.对成像结果无影响

243.关于焦点的MTF叙述正确的是（C）

A.最大值为0

B.大小与焦点大小无关

C.越大越好

D.是表示对比度的参数

E.为1时表示影像消失

244.关于焦点的散焦值叙述错误的是（D）

A.描述焦点极限分辨力随负荷条件相对变化的量

B.管电流大则焦点变大

C.一般大于等于1

D.散焦值越大越好

E.散焦值等于1时焦点成像性能稳定

245.根据公式H=F×b/a,以下叙述错误的是（C）

A.H表示几何模糊

B.F表示焦点尺寸

C.b表示焦-片距

D.a表示焦-肢距

E.H = 0.2mm为模糊阈值

246.关于几何学模糊，叙述错误的是（D）

A.焦点尺寸越大，影像越模糊

B.应使被照体靠近胶片

C.0.2mm是半影模糊阈值

D.应减小焦-肢距

E.使用小焦点

247.关于散射线的叙述，正确的是（C）

A.X线波长越长，产生散射线越多

B.X线强度越小，产生散射线越多

C.物体受照面越大，产生散射线越多

D.物体越薄，产生散射线越多

E.散射线使照片对比度增大

248.放大摄影X线管焦点为0.05,允许的最大放大率为 （D）

A.2倍

B.3倍

C.4倍

D.5倍

E.6倍

249.几何学模糊形成的最主要原因是（A）

A.焦点面积大小​

B.焦-片距

C.焦-物距​

D.物-片距

E.准直器（遮线器）

250.准直（遮线）器的作用是遮去不必要的（E）

A.软射线​

B.硬射线

C.散射线​

D.a射线

E.原发X线

251.下列叙述错误的是（C）

A.X线球管发射锥形X线束

B.入射于曝光面的大小为照射野

C.摄影时照射野应尽量大

D.X线束有一定的穿透能力

E.锥形X线束的中心部分为中心线

252.X线中心线以外的线称（D）

A.平行线​

B.垂直线​

C.轴线

D.斜射线​

E.中心线

253.关于影像变形叙述丕正确的是（E）

A.可分为放大变形、位置变形和形状变形

B.远离胶片端放大多

C.X线中心线方向和角度对变形有较大 影响

D.一般中心线应垂直于胶片

E.变形与被照体位置无关

254.防止影像变形的措施错误的是（A）

A.X线中心线方向和角度对变形无影响

B.被照体靠近胶片

C.中心线应垂直于胶片

D.中心线通过被检部位并垂直于胶片

E.使被照体平行于胶片

255.关于M=l+b/a叙述正确的是（A）

A.M表示放大率

B.a表示肢片距

C.b表示焦片距

D.影像放大对像质的影响大于变形

E.放大对成像是有害的

256.国际放射学界公认的半影模糊阈值是（A）

A.0.2mm

B.0.25mm

C.0.3mm

D.0.5mm

E.0.05mm

257.已知所允许的放大率为1.2,则焦点为（A）

A.1

B.2

C.3

D.4

E.5

258.放大摄影X线管焦点应等于或小于（D）

A.0.01​

B.0.05​

C.0.1

D.0.3​

E.0.5

259.放大摄影能将细小结构显示清楚，其原因是（C）

A.空气滤过散射少

B.照射野小，清楚度高

C.将高频信号转换成低频信号

D.焦点面积变小

E.模糊阈值变大

260.为防止影像变形，应遵守的原则是（A）

A.使被照体与胶片平行

B.被照体远离中心线

C.被照体远离胶片

D.应减小焦-肢距

E.中心线应垂直于被照体入射

261.X线信息影像转换成可见密度影像,转换介质不含（D）

A.增感屏-胶片系统

B.影像增强器系统

C.电影胶片

D.观片灯

E.荧光屏

262.多幅相机成像胶片丕适用于（C）

A.CT

B. MR

C. CR

D.DSA

E. ECT

263.CR经X线照射后在影像板存留的是（A）

A.模拟影像

B.数字影像

C.黑白影像

D.彩色影像

E.电信号

264.CR的谐调处理参数包括（E）

A.谐调类型(GT)

B.旋转量(GA)

C.旋转中心(GC)

D.谐调移动量(GS)

E.以上都是

265.CR是利用（A）进行成像

A.光激励存储荧光体

B.非晶硒等光电转换晶体

C.稀土

D.影像增强器

E.光电倍增管

266.DR的种类中不包括（E）

A.直接型

B.间接型

C.多丝正比电离室型

D.CCD 型

E.光激励发光型

267.CR的工作流程不包括（A）

A.信息预处理

B.信息采集

C.消息转化

D.信息处理

E.信息存储与输出

268.CR的影像载体是（B）

A.FPD

B. IP

C.CCD

D.PSL

E.II

269.DR的影像载体是（A）

A.FPD

B.IP

C.CCD

D.PSL

E.II

270.不是CR特点的是（C）

A.数字成像

B.成像载体可重复使用

c.动态成像

D.可进行数字图像处理

E.可使用普通X线机球管

271.光激励荧光体中,常掺入以改变荧光体的结构和物理特性（B）

A.A13+

B.Eu2+

C.Ci2+

D.TI2+

E.Se2+

272.CR成像过程中,IP将X线转化为（B）

A.电信号

B.可见光

C.数字信号

D.高能射线

E.银离子

273.DICOM在各种设备间主要传送的是（E）

A.电子数据

B.图像

C.声音

D.视频信号

E.医学图像及其信息

274.CR成像时，将光信号转化为电信号的是（C）

A.IP

B.FPD

C.光电倍增管

D.摄像机

E.非晶硒

275.要想将使用过的IP再次使用，必须（E）

A.使用高能射线照射

B.使用电流消除残存电荷

C.使用显影液、定影液重写

D.使用清水冲洗

E.使用强光照射消除数据

276.CR中光激励发光的波长为（B）

A.100〜200nm

B.390〜490nm

C.290〜390nm

D.200〜300nm

E.190〜290nm

277.IP曝光后，应在（C）内进行信号读取

A.1分钟

B.1小时

C.8小时

D.12小时

E.24小时

278. CR中EDR的中文全称是（B）

A.影像记录装置

B.曝光数据识别器

C.薄膜晶体管阵列

D.光电倍增管

E.曝光指示器

279.CR中IP的线性范围是（C）

A.1 : 1²

B.1 :10⁴

C.1 : 10⁴

D.1 : 10⁵

E.1 : 10⁶

280.CR四象限理论中，第四象限对应的曲线为（A）

A.照片特性曲线

B.增感屏特性曲线

C.IP特性曲线

D.光激励荧光物的特性曲线

E. FPD特性曲线

281.CR的第三象限英文简称（A）

A.IPC

B.IRC

C.IRD

D.EDR

E.PSP

282.一般将IP上产生（A）的照射量作为基础的目标照射量

A.ImR

B.10mR

C.lOOmR

D.lOOOmR

E.10 OOOmR

283.FPD的中文全称为（B）

A.影像板

B.平板探测器

C.光敏照相机

D.平面回波序列

E.直接数字X线摄影

284.下列器件哪个丕熊将光信号转化为电信号（E）

A.CCD相机

B.非晶硅

C.非晶硒

D.光电二极管

E.闪烁体

285.直接FPD中将射线转化为电信号的是（A）

A.非晶硒

B,非晶硅

C.光激励荧光体

D.光电倍增管

E.CCD

286.X线照射到直接FPD上时，X线光子使非晶硒激发出（B）

A.可见光

B.电子空穴对

C.荧光

D.正电子

E.低能X射线

287.FPD可用于DSA的根本原因是（D）

A.对比度好

B.分辨率高

C.成像速度慢

D.可以动态成像

E.视野大

288.非晶硒FPD的优点不包括（E）

A.成像环节少

B.吸收率高

C.灵敏度高

D.量子检岀效率高

E.无电离辐射

289.间接FPD的信号转化过程是（B）

A.X线一电信号一数字图像

B.X线一可见光一电信号一数字图像

C.X线一可见光一电信号一模拟图像

D.X线一电信号一荧光屏一模拟图像

E.X线一电信号一荧光屏一数字图像

290.DR相比于CR（E）

A.成像时间短

B.X线利用效率高

C.图像质量好

D.系统成本高

E.以上都是

291.多丝正比电离室探测器是（A）

A.直接探测器

B.间接探测器

C.模拟探测器

D.平板探测器

E.动态探测器

292.Konica CR系统照射量ImR时对应的S值 为200,2mR对应的S值是（C）

A.400

B.200

C.100

D.50

E.10

293.关于CR的工作原理，正确的是（A）

A.IP由基层、荧光体层和保护层构成

B.IP由基层、晶体层构成

C.IP用于检测图像数据

D.IP用于存储图像数据

E.IP用于传输图像数据

294.关于平板探测器的叙述错误的是（C）

A.有直接转换型和间接转换型

B.其极限分辨率比屏/片系统低

C.其MTF比屏/片系统低

D.其DQE比屏/片系统高

E.DQE比CR系统高

295.屏/片系统成像与数字平板X线摄影的共同之处是（B）

A.图像存储

B.成像能源

C.转换介质

D.成像方式

E.传输方式

296.CR与DR系统应用比较，相同点是（D）

A.成像方式

B.操作方式

C.床旁摄影

D.可应用于常规摄影

E.与常规X线设备匹配

297.应用非晶硒和薄膜晶体管阵列技术制成的 探测器是（C）

A.硒鼓检测器

B.IP成像转换器

C.直接转换平板探测器

D.间接转换平板探测器

E.多丝正比室检测器

298.从X线到影像按“潜影…可见光…数字影 像”这一程序转换的是（B）

A.II+TV摄像机

B.成像板

C.闪烁体+CCD摄像机阵列

D.直接转换平板探测器

E.间接转换平板探测器

299.FPD能够成为平板形状，主要是探测器的 单元阵列采用的是（A）

A.薄膜晶体管技术

B.光敏照相机技术

B.光电倍增管技术

D.光激励发光技术

E.非晶硒技术

300.间接DR中，位于FPD顶层的是（B）

A.非晶硒

B.碘化锚

C.鸨酸钙

D.非晶硅

E.CCD

301.直接平板探测器的线性度范围是（D）

A.1 ：10

B.1 : 100

C.1 : 1000

D.1：10 000

E.1 : 100 000

302.直接FPD可以由（A）信息

A.地址编码电路

B.信号放大电路

C.滤波电路

D.A/D转换电路

E.显示电路

303.关于CR的叙述，哪项不正确（B）

A.CR将透过人体的X线影像信息记录于影像板(IP)上,而不是记录于胶片上

B.IP不能重复使用’

C.IP的潜影经激光扫描系统读取，并转换为数字信号

D.影像的数字化信号经图像处理系统处理，可在一定范围内调节图像

E.CR的数字化图像信息可用磁带、磁盘和光盘长期保存

304.CR摄影和常规X线摄影丕同之处在于（A）

A.使用影像板代替胶片

B.X线发生器不同

C.人体X线吸收系数不同

D.对CR图像的观察与分析不同

E.将已摄影的X线胶片数字化

305.CR的缺点有（D）

A.常规X线摄影信息数字化

B.图像分辨率、显示力高

C.降低X线的辐射量

D.时间、空间分辨力不足

E.实现X线信息的数字化储存、再现及传输

306.直接数字化X射线摄影采用多少位的图像数字化转换（B）

A.8 位

B.14 位

C.4 位

D.16 位

E.以上都不是

307.CR图像处理不包括（C）

A.灰阶处理

B.窗位处理

C.伪彩处理

D.数字减影处理

E.X线吸收率减影处理

308.数字化X射线成像系统的量子检测率可达（A）

A.60%以上

B.50%以上

C.20%以上

D.30%以上

E.40%以上

309.传统X射线摄影其量子检测效率仅为（B）

A.10%〜20%

B.20%〜30%

C.30 %〜40 %

D.40% 〜50%

E.50%〜60%

310. CR图像与X线成像比较,哪项表述不正确（E）

A.均需要X线照射

均为灰度图像

均为重叠图像

D.均为二维图像

E.均由像素组成，观察分析相同

311.直接数字化X射线摄影，硒物质直接转换技术X射线的吸收率高于间接转换技术（A）

A.3〜4倍

B.6〜8倍

C.5—9倍

D.1〜2倍

E.以上都不是

312.CR的图像处理功能,不包括（E）

A.灰阶处理

B.窗位处理

C.时间减影处理

D.能量减影处理

E.磁信号处理

313.关于CR摄影系统的影像板，以下说法不正确（A）的是

A.影像板上的信息可永久保存

B影像板上的信息为模拟信号

C影像板可反复使用

D.影像板代替胶片保存X线影像

E.影像板信息未读取时呈潜影状态

314.直接转换技术的DR中应用的转换介质是（D）

A.影像板

B.增感屏

C.碘化钳

D非晶硒

E.非晶硅

315.256X256形式表示的是（C）

A.像素

B.视野

C.矩阵

D.像素大小

E.视野大小

316.组成图像矩阵中的基本单元的是（B）

A.体素

B.像素

C.元素

D.灰阶

E.视野

317.当视野大小固定时，下列叙述正确的是（A）

A.矩阵越大像素越小

B.矩阵越大像素越大

C.矩阵变小像素不变

D.矩阵越小像素越小

E.矩阵越大像素越少

318.下列叙述正确的是（C）

A.像素数量少则像素尺寸小

B.像素越大细节越多

C.像素越小分辨率越高

D.像素越小图像越大

E.像素越大图像越小

319.灰度级数与图像的关系错误的是（D）

A.像素位数越多灰度级数越多

B.像素位数越多图像细节越多

C.灰度级数越多图像细节越多

D.灰度级数越少图像质量越高

E.灰度级数越多越图像越细腻

320.由探测器接收到的信号经模数转换后得到的数据称为（C）

A.像素

B.体素

C.原始数据

D.重建数据

E.显示数据

321.用原始数据经计算而得到影像数据的过程称为（C）

A.模数转换

B.数模转换

C.重建

D.滤波

E.量化

322.X线影像中观察到的亮度水平随机波动称为（D）

A.灰雾

B.密度

C.灰阶

D.噪声

E.伪影

323.照片或显示器上呈现的黑白图像的各点表现的不同深度灰度称为（D）

A.噪声

B.量化

C.比特

D.灰阶

E.像素

324.将连续数据转换为离散数字数据的转换过程称为（E）

A.釆集

B.量化

C.重建

D.扫描

E.数模转换

325.数字图像形成的过程不包括（B）

A.信息采集

B.重建

C.量化

D.转换

E.分割

326.CR中的噪声不包括（D）

A.X线量子噪声

B.光激励发光噪声

C.成像板结构噪声

D.增感屏结构噪声

E.电子噪声

327.关于图像强化叙述错误的是（E）

A.小滤过核增强高频成分

B.小滤过核适用于提高影像锐利度

C.中等滤过核易掩盖某些病变

D.较大滤过核易抑制低对比物体

E.小滤过核能抑制纹理外观

328.IP是表示（C）

A.暗盒

B.屏片体系

C.成像板

D.激光胶片

E.增感屏

329.IP分类中不包含（E）

A.标准型

B.高分辨力型

C.能量减影型

D.多层体层型

E.低分辨力型

330.关于IP的叙述错误的是（A）

A.IP不产生潜影

B.IP是一种成像转换器件

C.IP被激光照射后产生蓝紫色光

D.IP被强可见光照射后潜影会消失

E.IP型号不同对X线的敏感性也不同

331.对IP的使用叙述错误的是（D）

A.IP应装在暗盒内使用

B.IP潜影消除后可重复使用

C.IP潜影未消时可重复读取

D.IP只要不损伤可无限期使用

E.IP外观酷似增感屏

332.在采样时所用的采样频率最低应为原始图像中最高频率的（C）

A.1 倍

B.1.5倍

C.2 倍

D.2.5倍

E.3 倍

333.将测量的灰度或密度信息转化成离散的整型数字信息的过程称为（D）

A.采样

B.A/D转换

C.D/A转换

D.量化

E.过滤

334.按一定间隔将图像位置信息离散地取出的过程称为（C）

A.A/D转换

B.量化

C.采样

D.降噪

E.D/A转换

335.将图像上的重要内容突出，将不重要内容抑制改善图像质量的方法是（C）

A.图像重建

B.灰度处理

C.强化处理

D.均衡处理

E.频率处理

336.运用一定的数学方法将含有人体组织信息的一维数据转换为图像矩阵的过程称为（B）

A.图像强化

B.图像重建.

C.灰度处理

D.频率处理

E.均衡处理

337.主要改变图像的对比度调节密度的处理方法是（C）

A.滤波处理

B.均衡处理

C灰度处理

D.频率处理

E.强化处理

338.通过对频率响应的调节突出边缘组织轮廓的处理是（D）

A.滤波处理

B.均衡处理

C.灰度处理

D.频率处理

E.强化处理

339.为提高微细强度差异的可察觉性可采用（B）

A.滤波处理

B.均衡处理

C.灰度处理

D.频率处理

E.强化处理

340.12位(bit)的成像系统能提供的灰度级数为（E）

A.256

B.512

C.1024

D.2048

E.4096

341.某成像系统能提供的灰度级数为256,其比特数为（C）

A.1

B.3

C.8

D.16

E.12

342.若某图像中的最高频率成分为15kHz,则采样频率至少应为（D）

A.20kHz

B.7. 5kHz

C.15kHz

D.30kHz

E.45kHz

343.当采样间隔大于采样点大小时下列叙述错误的是（B）

A.图像噪声增加

B.图像模糊增加

C.采样点排列不连续

D.采样间隔小图像的像素多

E.采样间隔小于釆样点时模糊度增加

344.能改变整幅图像密度的处理参数是（D）

A.GT

B.GA

C.GC

D.GS

E.RN

345.有关标准姿势的叙述，错误的是（E）

A.人体直立

B.掌心向前

C.两眼向前方平视

D.双上肢下垂置躯干两侧

E.两下肢并拢，足尖外展

346.以下关于关节运动，错误的是（B）

A.关节组成骨相互靠近，角度减小称为 “屈“

B.关节骨向腹侧面靠近者为“内收"

C.骨绕矢状轴做旋转运动，骨的前面向内旋 转称为“旋内”

D.内收与外展相对

E.部分肢体摄影位置需要关节呈一定运动 状态

347.以下组合错误的是（C）

A.听眶线——ABL

B.听眦线——OMBL

C.听眉线——SNL

D.眶下线——IOL

E.人类生物学基线一ABL

348.下列组合,错误的是（A）

A.听眶线一一听眦线约呈20°

B.听眦线一听眶线约呈12°

C.听鼻线——听眦线约呈25°

D.听口线一听眦线约呈35°

E.听眉线一听眦线约呈10°

349.有关听眶线的描述，正确的是（A）

A.外耳孔与眼眶下缘的连线

B.外耳孔与眼外眦的连线

C.外耳孔与鼻前棘的连线

D.外耳孔与眉弓的连线

E.外耳孔与鼻尖的连线

350.中心线与被照体局部边缘相切为（C）

A.前后方向

B.后前方向

C.切线方向

D.冠状方向

E.轴方向

351.关于切线投影的叙述，错误的是（B）

A.中心线从被检部位边缘通过，称切线 投影

B.此法可使相邻部分X线吸收差异减小

C.某些病变于边缘凸出，可采用此法

D.某些病变边缘凹陷，可采用此法

E.某些病变表面病灶，可采用此法

352.被照体矢状面与胶片平行的摄影体位有（E）

A.胸部正位

B.心脏右前斜位

C.梅氏位

D.腕关节正位

E.胸部侧卧侧位

353.被照体矢状面与胶片平行的摄影体位有（E）

A.下颌骨侧位

B.鼻窦瓦氏位

C.乳突轴位

D.腕关节正位

E.心脏左侧位

354.侧卧后前位是指（D）

A.仰卧于摄影床上,X线从腹侧射入，背侧 射出

B.侧卧于摄影床上,X线从右或左侧射入， 左或右侧射出

C.仰卧于摄影床上,X线从背侧射入，腹侧 射出

D.侧卧于摄影床上,X线从背侧射入，腹侧 射出

E.侧卧于摄影床上,X线从腹侧射入，背侧 射出

355.第一斜位又称为（D）

A.右后斜位

B.左后斜位

C.左侧位

D.右前斜位

E.左前斜位

356.关于轴位，以下错误的是（C）

A.有髌骨轴位摄影位置

B.有跟骨轴位摄影位置

C.中心线与被照体边缘相切

D.有额骨岩部轴位.

E.是指中心线与被照体长轴平行的摄影 体位

357.与剑突末端至肚脐连线中点位于同一平面的是（B）

A.第12胸椎

B.第1腰椎

C.第2腰椎

D.第3腰椎

E.第4腰椎

358.以下体表标志正确的是（D）

A.胸骨颈静脉切迹相当于第2、3颈椎水平

B.甲状软骨平第6颈椎水平

C.颈部后方最突出的骨的部分是第6颈椎 棘突

D.胸骨角平第4、5胸椎水平

E.剑胸关节平第7胸椎水平

359.颅骨骨折患者通常首选的摄影体位是（C）

A.头颅前后位、头颅侧位

B.头颅后前位、头颅侧位

C.头颅前后位、头颅仰卧水平侧位

D.柯氏位、瓦氏位

E.汤氏位、头颅仰卧水平侧位

360.鞍区肿瘤、垂体瘤患者应首选的摄影位置是（A）

A.头颅侧位

B.头颅汤氏位

C.头颅后前位

D.切线位

E.轴位

361.拟诊上颌窦积液的患者应首选的摄影位置是（B）

A.俯卧瓦氏位

B.站立瓦氏位

C.汤氏位

D.柯氏位

E.头颅侧位

362.拟诊上颌窦癌并骨质侵犯的患者应首选的摄影位置是（A）

A.俯卧瓦氏位

B.站立瓦氏位

C.汤氏位

D.柯氏位

E.头颅侧位

363.内听道病变通常选用的摄影位置是（D）

A柯氏位、瓦氏位

B.头颅侧位、后前位

C.汤氏位、许氏位、梅氏位

D.斯氏位、颅底位、汤氏位

E.伦氏位、头颅前后位

364.额窦、蝶窦、筛窦的最佳摄影位置分别是（E）

A.许氏位、瓦氏位、鼻窦侧位

B.鼻窦侧位、梅氏位、瓦氏位

C.瓦氏位、鼻窦侧位、梅氏位

D.瓦氏位、斯氏位、柯氏位

E.柯氏位、鼻窦侧位、瓦氏位

365.除常规胸部后前位、侧位外，胸腔游离积液、包裹性积液、左心房增大还常选用的摄影体是（A）

A.胸部侧卧后前位、切线位、右前斜位

B.胸部仰卧后前位、前凸位、左前斜位

C.切线位、右前斜位、胸部侧卧后前位

D.切线位、左前斜位、胸部仰卧后前位

E.右前斜位、胸部侧卧后前位、前凸位

366.急腹症应首选的摄影体位是（C）

A.腹部站立侧位

B.腹部仰卧前后位

C.腹部站立前后位

D.腹部仰卧侧位

E.腹部侧卧后前位

367.选的摄影体位是（A）

A.腰椎前后位、侧位;腰椎斜位;腰椎前后位、骶骨前后位

B.腰椎斜位;腰椎前后位、侧位;腰椎前后位、骶骨前后位

C.腰椎前后位、骶骨前后位;腰椎斜位;腰椎前后位、侧位

D.腰椎前后位、侧位;腰椎斜位;腰椎前后位、侧位

E.腰椎斜位;腰椎前后位、骶骨前后位;腰椎前后位、侧位

368.头颅正位标准影像显示，以下错误的是（D）

A.显示头颅正位影像，照片包括全部颅骨 及下颌骨升支

B.矢状缝及鼻中隔影像居中，眼眶、上颌窦、筛窦等左右对称显

C.顶骨及两侧颛骨影像对称

D.颗骨岩骨上缘位于眼眶正中，外耳孔显 示清晰

E.颅骨骨板及骨质结构显示清晰

369.胸部后前位摄影标准影像显示，以下错误的是（B）

A.肺门阴影结构可辨

B.锁骨、乳腺、左心影内肺纹理可不显示， 其他部位肺纹理需清晰显示

C.肺尖充分显示

D.膈肌、心脏、纵隔边缘清晰

E.肩胛骨须完全显示于肺野之外

370.颈椎前后位标准影像显示，以下错误的是（B）

A.第3〜7颈椎及第1胸椎显示于照片正中

B.颈椎骨质、椎间隙显示清晰，钩椎关节不应在正位显示

C.下颌骨显示于第2、3颈椎间隙高度

D.颈椎棘突位于椎体正中，横突左、右对称显示

E.第一肋骨及颈旁软组织包括在照片内

371.关于头颅摄影注意事项的叙述，错误的是（A）

A.颅骨切线位可不用滤线器

B.中心线倾斜角度必须准确

C.颅底骨折病人常取颌顶位摄取颅底位

D.可取平静呼吸下屏气曝光

E.焦-片距一般为100cm

372.有关头颅正位摄影的叙述，错误的是（C）

A.病人呈俯卧姿势

B.听眦线垂直台面

C.矢状面平行台面

D.下颌内收，额及鼻尖靠近台面

E.两外耳孔到台面距离等高

373.关于头颅侧位摄影的叙述,错误的是（E）

A.常用于检查颅骨骨质改变

B.头颅常规摄影体位之一

C.矢状面与台面平行

D.瞳间线与床面垂直

E.应深吸气后屏气曝光

374.有关汤氏位摄影，以下错误的是（D）

A.患者仰卧，正中矢状面垂直于台面

B.下颌内收，听眦线垂直于台面

C.胶片上缘与头顶平齐，下缘低于下颌骨

D.中心线向足侧倾斜15°角

E.中心线对准眉间上方约10cm处射入，从 枕外隆凸下方射出

375.汤氏位照片显示，以下不正确的是（E）

A.照片包括全部枕骨、岩骨、眶骨及下颌骨升支

B.矢状缝与鼻中隔连线位于照片正中

C.两侧内听道位于岩骨正中清晰显示

D.鞍背于枕骨大孔内1/2处清晰显示

E.圆孔、卵圆孔、棘孔可清晰显示

376.有关上颌窦瓦氏位标准片所见的叙述，错误的是（C）

A.鸡冠及鼻中隔连线位于照片正中

B.两侧眼眶、筛窦、上颌窦对称显示

C.岩骨上缘投影于上颌窦正中

D.窦腔包括额窦边界锐利明确

E.岩骨上缘投影于上颌窦下缘

377.柯氏位摄影，中心线与听眦线夹角是（B）

A.15°

B.23°

C.37°

D.45°

E.53°

378.额窦摄影，常规位置是（A）

A.柯氏位

B.瓦氏位

C.斯氏位

D.劳氏位

E.瑞氏位

379.关于瓦氏位摄影，以下错误的是（D）

A.瓦氏位是观察上颌窦的最佳体位

B.又称Water位

C.也可观察额窦和后组筛窦

D.听眦线与暗盒呈73°角

E.若怀疑有上颌窦积液，应站立位摄影

380.正确选择乳突梅氏位的摄影角度，应是（C）

A.双 25°

B.双 35°

C.双 45°

D.双 55°

E.双 65°

381.关于许氏位摄影的叙述,错误的是（C）

A.患者头颅呈标准侧位

B.耳廓前折

C.中心线向头侧倾斜25°

D.多用于检查乳突气房

E.中心线入射点为对侧乳突尖上8cm处

382.下列体位，检查胆脂瘤的最佳选择是（A）

A.梅氏位

B.柯氏位

C.瑞氏位

D.切线位

E.仰卧水平侧位

383.乳突双15°侧位,亦称为（A）

A.劳氏位

B.许氏位

C.伦氏位

D.梅氏位

E.斯氏位

384.鼻骨侧位摄影时与胶片垂直的是（E）

A.听眦线

B.听眶线

C.听鼻线

D.听口线

E.瞳间线

385.关于胸部摄影，错误的是（A）

A两手背置于髓部,双肘内旋的主要目的是避免双臂投影于肺内

B.焦-片距应为180cm

C.应使用滤线器

D.应使用短摄影时间

E.常规站立后前位

386.疑有肺尖处病变应选择的摄影位置是（D）

A.胸部后前位

B,胸部侧位

C.胸部斜位

D.胸部前弓位

E.胸部点片

387.胸部正位取后前立位摄影的原因，无关的是（C）

A.能正确反映胸部脏器的确切形态

B.能观察到产生气液面的病理改变

C.肺组织更靠近胶片，影像清晰

D.肩胛骨易于投影在肺野之外

E.心脏放大率小

388.常规肺部摄影正确的呼吸方式是（C）

A.平静呼吸

B.平静呼吸屏气

C.深吸气末屏气

D.深呼气末屏气

E.缓慢连续呼吸

389.成人心脏摄影的焦-片距为（E）

A.50cm

B.85cm

C.100cm

D.120cm

E.200cm

390.胸部摄影，FFD选用180cm的原因是避免因（E）

A.左右径较窄、前后径较薄引起的影像 放大

B.左右径较厚、前后径较宽引起的影像 放大

C.左右径较短、前后径较长引起的影像 放大

D.左右径较扁、前后径较窄引起的影像 放大

E.左右径较宽、前后径较厚引起的影像 放大

391.膈上肋骨摄影，采用的呼吸方式为（C）

A.浅呼吸屏气

B.深呼气屏气

C.深吸气屏气

D.平静呼吸屏气

E.腹式呼吸屏气

392.肋骨斜位摄影，目的是观察（E）

A.腋中线，肋骨上斜部骨质情况

B.腋中线，肋骨直线部骨质情况

C.腋后线，肋骨弯曲部骨质情况

D.腋前线，肋骨弯曲部骨质情况

E.腋中线，肋骨弯曲部骨质情况

393.心脏左前斜位，冠状面与胶片的夹角是（C）

A.30°〜50°

B.45°〜55°

C.55°〜65°

D.70°〜80°

E.85°

394.腹部摄影的呼吸方式为（B）

A.深吸气后屏气

B.深呼气后屏气

C.连续缓慢浅呼吸

D.平静呼吸

E.以上都不是

395.腹部仰卧前后位摄影的叙述错误的是（E）

A.患者仰卧于摄影床上'

B.腹部正中矢状面与床面垂直

C.胶片上缘超出剑突末端向上3cm

D.胶片下缘低于耻骨联合下3cm

E.中心线入射点为脐上3cm

396.腹部前后位摄影，影像中不可清晰显示的是（E）

A.肾脏边缘

B,腰大肌

C.腹膜外脂肪线

D.骨盆

E.子宫

397.不宜用腹部仰卧前后位摄影的是（E）

A.观察泌尿系结石

B.观察腹部钙化

C.观察造影显示

D.观察腹部异物

E.观察肠梗阻气液平面

398.肾区前后位摄影，中心线经（C）

A.肚脐

B.脐下3 cm

C.剑突与脐连线中点

D.脐与耻骨联合连线中点

E.剑突与耻骨联合连线中点

399.颈椎张口位摄影,错误的是（C）

A.上颌切牙咬合面与乳突尖连线垂直于 床面

B.头后仰

C.中心线向头侧倾斜15°

D.尽量张大口

E.主要观察寰枢椎

400.第3〜7颈椎前后位摄影时，中心线应（B）

A.向头侧倾斜20°

B.向头侧倾斜10°

C.垂直入射胶片

D.向足侧彳顷斜10°

E.向足侧倾斜20°

401.钩椎关节于哪种摄影照片中显示（B）

A.颈椎张口位

B.第3~7颈椎前后位

C.颈椎侧位片

D.胸椎前后位

E.腰椎前后位

402.颈椎右前斜位摄影，观察的是（A）

A.右侧椎间孔

B.左侧椎间孔

C.右侧横突孔

D.左侧横突孔

E.椎孔

403.关于常规胸椎侧位摄影的叙述,错误的是（A）

A.清晰显示1〜12胸椎形态

B.患者侧卧于摄影台

C.冠状面应垂直于胶片

D.应使用滤线器摄影

E.心线对准第7胸椎入射

404.椎弓峡部断裂，正确的摄影体位是（C）

A.腰椎正位

B.腰椎侧位

C.腰椎双斜位

D.腰甑部斜位

E.腰甑部侧位

405.关于腰椎前后位摄影的叙述，哪项错误（D）

A.是常规位置

B.必须使用滤线器

C.常与侧位片一同摄取

D.脐下3cm对准胶片中心

E.屈髓屈膝

406.骶骨前后位摄影的中心线（B）

A.垂直投射

B.向头侧倾斜15°

C.向足侧倾斜15°

D.向头侧倾斜45°

E.向足侧倾斜45°

407.骨盆的常规摄影位置是.（A）

A.前后位

B.后前位

C.侧位

D.斜位

E.轴位

408.关于骨盆摄影错误的叙述是（D）

A.常用于外伤及骨质破坏的检查

B.应完全包括骨盆诸骨

C.双下肢伸直并内旋，两瓣趾并拢，足跟分开

D.中心线应向足侧倾斜20°角

E.成人摄片都需要使用滤线器

409.导致X线照片运动模糊的因素，可暂时控制的是（A）

A.呼吸

B.心脏搏动

C.胃肠蠕动

D.痉挛

E.血流

410.骨骼摄影距离最佳选择是（B）

A.150cm

B.100cm

C.80cm

D.60cm

E.50cm

411.观察舟状骨,应该摄（C）

A.腕关节后前位

B.腕关节侧位

C.腕关节尺侧偏展位

D.腕关节斜位

E.手后前位

412.手正位片，拇指显示为（C）

A.轴位影像

B.正位影像

C.斜位影像

D.侧位影像

E.切线位影像

A3/A4型题

（413〜415题共用题干）

CR系统用成像板（IP）来接收X线的模拟 信息，然后经过模/数转换来实现影像的数字 化。存储在IP上的模拟信息经读取装置转化 为数字信息。读取装置主要由激光阅读仪、光 电倍增管和模/数转换器组成。IP在X线下受 到第一次激发时储存连续的模拟信息,在激光 阅读仪中进行激光扫描时受到第二次激发，而 产生荧光（荧光的强弱与第一次激发时的能量 精确地成比例，成线性正相关）,该荧光经高效 光导器釆集和导向，进入光电倍增管转换为相 应强弱的电信号，然后进行增幅放大、模数转换 成为数字信号。

413.IP的作用是（C）

A.记录数字信息

B.记录灰阶信息

C.记录模拟信息

D.模数转换

E.产生可见光

414.读取装置使用的能源是（E）

A.X线

B.可见光

C.荧光

D.电子

E.激光

415.读取装置输出的信号是（B）

A.可见光

B.数字信号

C.激光

D.模拟信号

E.荧光

（416〜417题共用题干）

CR系统用成像板（IP）来接收X线的模拟 信息，然后经过模/数转换来实现影像的数字 化。对IP的曝光过程就是信息采集。

416.关于IP的叙述错误的是（D）

A.IP作为辐射接收部件替代了常规X线摄 影用的胶片

B.IP在X线下受到第一次激发时储存连续 的模拟信息

C.IP被扫描后所获得的信息可以同时进行 存储和打印

D.曝光后的成像板，由于吸收X线而发生 电化学反应

E.IP的影像数据可通过施加强光照射来 消除

417.关于CR的信息采集叙述错误的是（A）

A.IP具有与胶片相同的结构

B.IP成为影像记录的载体

C.光激励荧光体的晶体结构“陷阱”中存储 吸收的X线能量

D.IP以俘获电子的形式存储的能量形成 潜影

E.随着时间的推移，俘获的信号会呈指数规 律逐渐消退

(418~420题共用题干)

若在一个正弦(或非正弦)信号周期内取若 干个点的值，取点的多少以能恢复原信号为依 据,再将每个点的值用若干位二进制数码表示， 这就是用数字量表示模拟量的方法。将模拟量 转换为数字信号的介质为模/数转换器(ADC) o 数字影像则是将模拟影像分解成有限个小区 域,每个小区域中影像密度的平均值用一个整 数表示。也就是说，数字化图像是由许多不同 密度的点组成的，每个点内的密度是一均值。 图像矩阵是一个整数值的二维数组。图像矩阵 的大小一般根据具体的应用和成像系统的容量 决定，一幅图像中包含的像素数目等于图像矩阵行与列数的乘积。

418.数字图像的形成过程是（A）

A.分割一采样一量化

B.采样一分割一量化

C.ADC一分割一采样

D.DAC一采样一量化

E.分割一量化一采样

419.将图像中每个小区域中影像密度的平均值 用一个整数表示的过程称为（C）

A.分割

B.采样

C..量化

D.取样

E.重建

420.512X512 表示（A）

A.矩阵

B.像素值

C.图像的灰阶数

D.图像的位数

E.视野

（421〜423题共用题干）

数字图像是用数字阵列表示的图像，该阵 列中的每一个元素称为像素，像素是组成数字图像的基本元素。数字图像是由有限个像素点 组成的，构成数字图像的所有像素构成了矩阵。 矩阵大小能表示构成一幅图像的像素数量多 少。矩阵与像素大小的关系，可由下述公式表 示:重建像素大小=视野大小/矩阵大小。

421.组成图像矩阵中的基本单元的是（B）

A.体素

B.像素

C.元素

D灰阶

E.视野

422.当视野大小固定时，下列叙述正确的是（A）

A.矩阵越大像素越小

B.矩阵越大像素越大

C.矩阵越小像素不变

D.矩阵越小像素越小

E.矩阵越大像素越少

423.下列叙述正确的是（C）

A.像素数量少则像素尺寸小

B.像素越大细节越多

C.像素越小分辨率越高

D.像素越小图像越大

E.像素越大图像越小

（424〜426题共用题干）

数字图像的灰度级数由每像素的位数决 定，每像素的位数越多，图像的灰度级越多，显 示的信息越多。

424.某图像的每个像素由8位组成，则该图像的灰度级数为（D）

A.8

B.64

C.16

D.256

E.4

425.DICOM图像一般能达到4096级灰度，则每像素的位数为（C）

A.4095

B.1024

C.12

D.13

E.16

426.DICOM图像在存储时每像素实际占有的空间是（D）

A.12 位

B.13 位

C.8 位

D.16 位

E.32 位

（427〜430题共用题干）

X线摄影中,对体位的描述均以解剖学姿 势为准。

427.关于解剖学方位，以下错误的是（A）

A.仰卧时，腹侧为上

B.近正中矢状面为内侧

C.近身体腹面为腹侧

D.远心脏端为远端

E.近足侧为下

428.与解剖学水平面平行的定位线是（C）

A.听眉线

B.听眦线

C.听眶线

D.听口线

E.听鼻线

429.将人体纵切为左右两部分的切面为（E）

A.水平面

B.横切面

C.冠状面

D.额状面

E.矢状面

430.外耳孔与鼻前棘的连线称为（C）

A.听眦线

B.听眶线

C.听鼻线

D.听口线

E.瞳间线

（431〜432题共用题干）

头颅侧位是临床经常拍摄的摄影位置。

431.头颅侧位能够显示的结构是（E）

A.内听道

B.圆孔

C.枕骨大孔

D.视神经孔

E.蝶鞍侧位形态

432.头颅侧摄影中心线经（E）

A.外耳孔前、上各0. 5cm处

B.外耳孔前、上各1.0cm处

C.外耳孔前、上各1. 5cm处

D.外耳孔前、上各2.0cm处

E.外耳孔前、上各2.5cm处

（433~434题共用题干）

头颅摄影位置中，经常需要避开颗骨岩部。

433.瓦氏位（C）

A.颗骨岩部投影于眼眶内正中

B.颛骨岩部投影于上颌窦内

C.颛骨岩部投影于上颌窦下方

D.颛骨岩部投影于额骨内

E.颛骨岩部投影于下颌骨内

434.瓦氏位是检查以下哪个器官的首选位置（C）

A.颞骨岩部

B.额窦

C.上颌窦

D.筛窦

E.下颌骨

（435~438题共用题干）

心脏X线摄影是检查心脏病变的重要手段。

435.关于心脏摄影的叙述，错误的是（E）

A.常规取站立后前位

B.右前斜位应服钡

C.摄影距离200cm

D.侧位常规取左侧位

E.深吸气末屏气曝光

436.心脏右前斜位摄影，身体冠状面与胶片夹角为（D）

A.15°〜20°

B.25°〜35°

C.35°〜40°

D.45°~55°

E.55°〜65°

437.心脏右前斜位摄影，服钥的目的是观察（C）

A.右心房压迫食管情况

B.右心室压迫食管情况

C.左心房压迫食管情况

D.左心室压迫食管情况

E.全心压迫食管情况

438.心脏摄影的呼吸方式为（E）

A.深吸气后屏气

B.深呼气后屏气

C.连续缓慢浅呼吸

D.平静呼吸

E.平静呼吸屏气

（439〜440题共用题干）

足前后位摄影是临床经常使用的摄影 位置。

439.足前后位摄影中心线应对准（B）

A.第三跖骨头

B.第三跖骨基底部

C.第三跖趾关节

D.内、外踝连线中点

E.距骨中点

440.足正位影像可以清晰显示的关节是（B）

A.踝关节

B.舟距关节

C.桡腕关节

D.指间关节

E.跟距关节

（441〜443题共用题干）

某患者右離痛1个月，需进行髄关节摄影 检查。

441.有关髋关节前后位摄影的叙述，正确的是（D）

A.双足内收

B.双足外旋

C.双足尖垂直向上

D.双下肢稍外展，足尖内旋并拢

E.双足跟并拢,足尖自然外旋

442.有关髋关节前后位摄影,叙述正确的是（B）

A.髋关节定位点是被检侧骼前上棘与耻骨联合上缘连线中点向内下作垂线5cm处

B.股骨颈及闭孔无投影变形

C.申通线不能显示

D.双下肢稍外旋

E.患者屈髋屈膝

443.检查小儿髋关节脱位、复位情况的体位是（D）

A.髋关节前后位	B.髋关节侧位

C.髋关节侧斜位	D.髋关节蛙形位

E.髋关节后前斜位

（444〜445题共用题干）

颈椎张口位是显示寰枢椎的摄影位置。

444.颈椎张口位照片显示，以下错误的是（E）

A.寰枢椎显示于上、下齿列之间

B.上中切牙牙冠与枕骨底部相重叠

C.齿突与寰椎两侧块间隙对称

D.寰枕关节成切线位显示

E.第三、四颈椎亦可显示于口中

445.颈椎张口位片影像显示齿突与枕骨重叠， 摄影体位不当之处是（A）

A.下颌过仰

B.下颌过收

C.下颌稍微过收

D.下颌投影放大

E.摄影体位正确

（446〜447题共用题干）

某患者外伤，临床怀疑椎弓峡部断裂。

446.为诊断椎弓峡部断裂，正确的摄影体位是 （C）

A.腰椎正位

B.腰椎侧位

C.腰椎双斜位

D.腰甑部斜位

E.腰骶部侧位

447.照片显示的是哪一侧的椎弓峡部（C）

A.左侧

B.右侧

C.靠近摄影台面侧

D.远离摄台面侧

E.双侧

（448〜450题共用题干）

在X线摄影中，使用对比剂可以增加组织 间的对比，有助于形成影像。

448.逆行肾盂造影对比剂用量是一侧注射（C）

A.2ml

B.5 〜7ml

C.8〜15ml

D.20ml

E.80〜100ml

449.静脉尿路造影时检查前12小时禁食、水的原因是（C）

A.不需要

B.减轻体重

C.防止过敏反应时呕吐造成窒息

D.防止对比剂与食物发生化学反应

E.防止干扰对比剂显示影像

450.肝肾功能严重受损不能进行静脉尿路造影检查的原因不是（C）

A.不能正常显影

B.损伤肝肾功能

C.必然发生过敏反应

D.不能正常排泄对比剂

E.机体抵抗力低下

- X线物理与防护（451-650题）

- A1/A2型题

- 451.下列描述错误的是（E）
A.原子均由核及核外电子组成
B.电子沿一定轨道绕核旋转
C.核外电子具有不同壳层
D.核外的带负电荷的电子称为“电子云”
E.一般每层上的电子数最多是2n个

452.关于原子能级的相关叙述,错误的是（C）
A.电子在各个轨道上具有的能量是不连续的
B.原子能级,以eV表示
C.结合力与原子序数无关
D.移走轨道电子所需的最小能量叫结合能
E.原子处于能量最低状态时叫基态

453.轨道半径最小的壳层是（A）
A.K层
B.L层
C.M层

- D.N层
E.O层

454.最多可容纳2个电子的壳层是（A）
A.K层
B.L层
C.M层

- N层
E.O层

- 455.正确的转换关系是（A）

- A.1eV=1.6×10-19J

- B.1J=1.6×10-19eV
C.1eV=1J
D.1eV=1.6×1019J
E.eV与J没有关系

456.以下说法错误的是（E）
A.中子和质子均为奇数符合磁性原子核的条件
B.中子为奇数,质子为偶数符合磁性原子核的条件
C.中子为偶数,质子为奇数符合磁性原子核的条件
D.由带有正电荷的原子核自旋产生的磁场称为核磁
E.1H的磁化率在人体磁性原子核中是最低的

457.受激吸收的特点错误的是（E）
A.不是自发产生的画面关
B.需要有外来光子的激发才会发生
C.外来光子的能量应等于原子激发前后两个能级间的能量差才会发生
D.受激吸收对激发光子的振动方向没有限制
E.受激吸收对激发光子的传播方向有限制

458.受激辐射的特点错误的是（B）

- 持续的受激幅射形成的光束称为激光
B.是自发产生的
C.需要有外来光子的刺激才会发生
D.幅射出的光子与诱发光子特征完全相同
E.外来光子的能量必须满足前后两个能级之差

459.关于准分子激光器的描述错误的是（B）
A.其工作物质是稀有气体及其卤化物或氧化物
B输出波长从红外线到可见光
C.波长短
D.功率高
E主要用于手术治疗

- 460.不是激光特性的是（E）
A.方向性好

- 强度高
C.单色性好
D.相干性好
E.无须防护

461.以下说法错误的是（E）
A.垂直轴也称为人体长轴

- B矢状轴又称为腹背轴
C.冠状轴又称为额状轴
D.矢状轴与垂直轴垂直
E冠状轴与垂直轴平行

- 462.以下说法错误的是（D）
A.矢状面与水平面垂直
B水平面又称为横断面
C.矢状面与冠状面垂直
D.矢状面又称为额状面
E水平面与地面平行

463.平第11胸椎推体高度的是（B）
A.胸骨角
B.剑突末端
C.肋弓
D.颈静脉切迹
E.腋前线

- 464.以下说法错误的是（C）
A.在X线管容量允许的前提下尽量选用小焦点
B.四肢摄影应选择小焦点摄影
C.胸部摄影应选择小焦点摄影
D.头颅摄影应选择大焦点摄影
E.乳突摄影应选择小焦点摄影

465.肺部摄影应采用的呼吸方式是（C）
A.平静呼吸
B.平静呼吸下屏气方式
C.深吸气后屏气方式
D.深呼气后屏气方式质
E.均匀连续浅呼吸方式

466.X射线的发现基于（D）

A.化学特性

B.生物效应特性

C.热作用

D.荧光作用

E.电离作用

467.原子的直径约为（B）米。

A.10-5

B.10-10

C.10-15

D.10-18

E.10-20

468.原子核只占原子直径的（A）。

A.1/10000

B.1/1000

C.1/100

D.1/10

E.0

469.原子核由（B）组成。

A.电子

B.质子+中子

C.质子

D.中子

E.Υ光子

470.原子序数是由（E）决定的。

A.中子数

B.质子+中子

C.分子

D.电子数

E.质子数

471.自然界的核素分为稳定性核素和（C）核素。

A.连续性

B.电磁辐射

C.放射性

D.原子能级

E.韧到辐射

472.原子结构的最外层电子数最多不超过（C）个。

A.2

B.6

C.8

D.18

E.32

473.原子结合能最大的是（D）

A.M层

B.最外层

C.L层

D.最内层

E.N层

474.原子能级最低的是（B）

A.最外层

B.最内层

C.L层

D.M层

E.N层

475.电磁辐射或带电粒子都具有的波粒二象性，即（C）

A.波动性和吸收性

B.微粒性和着色性

C.波动性和粒子性

D.粒子性与光化学性

E.质和量

476.X射线在与物质相互作用时，突出表现的性质是（B）

A.波动性

B.微粒性

C.波粒二象性

D.物理特性

E.生物效应特性

477.X射线在传播时，突出表现的性质是(A)

A.波动性

B.微粒性

C.波粒二象性

D.物理特性

E.生物效应特性

478.关于Υ光子下列错误的是（C）

A.是一种中性高能光子，无静止质量

B.是原子核从激发态向较低能态转变时发射出的

C.是一种电子流

D.属于电离辐射

E.属于电磁辐射

479.X射线是由德国物理学家伦琴于（B）发现的。

A.1785年11月8日

B.1895年11月8日

C.1895年8月11日

D.1859年11月8日

E.1859年8月11日

480.德国物理学家伦琴发现的X射线于（E）年获得诺贝尔物理学奖。

A.1894

B.1895

C.1896

D.1897

E.1901

481.X射线是由（D）物理学家伦琴于1895年11月8日发现的。

A.中国

B.英国

C.美国

D.德国

E.韩国

482.1901年伦琴因发现X射线而获得诺贝尔（B）

- A.和平奖

- B.物理学奖

- C.化学奖

- D.文学奖

- E.生理与医学奖

- 483.以下不属于X线物理特性的是（C）

A.穿透作用

B.电离作用

C.着色作用

D.荧光作用

E.热作用

484.有些物质被X射线照射后，能被激发出可见的荧光，这种作用称为（C）

A.着色作用

B.穿透作用

C.荧光作用

D.热作用

E.光化作用

485.量热法依据的原理是（C）

A.化学特性

B.生物效应特性

C.热作用

D.荧光作用

E.电离本领

486.X射线与物质作用，一部分被物质吸收，吸收的X射线最终绝大部分将变为热能，使物体温度升高，这种作用称为（D）

A.感光作用

B.电离作用

C.荧光作用

D.热作用

E.光电作用

- 487.X射线是高速运动的带电粒子与（C）相互作用产生的。

- A.钴靶

- B.锰靶

- C.钨靶

- D.铜靶

- E.锡靶

- 488.X射线产生的条件包括电子源、阳极靶和（C）

A.阴极管

B.真空管

C.高速电子流

D.阴极靶

E.滤线栅

489.关于Ⅹ线产生条件的叙述，错误的是（E）

A.电子源

B.真空

C.高速电子流

D.阳极靶面

E.X线管的靶面均由钨制成

490.X线管中高速电子的能量只有约（E）变为了X线能，其余都变为热能。

A.100%

B.99%

C.50%

D.5%

E.1%

491.X射线管管壳是形成一个高真空度的空间，必须（A）、耐高温、绝缘性能好、吸收X射线少。

A.不漏气

B.抗辐射

C.耐碱

D.耐酸

E.含氯

492.医用X射线主要是（B）

A.特征X射线

B.连续X射线

C.曝光射线

D.散射线

E.标识X射线

493.与连续X射线的最短波长有关的是(D)

A.电子电量

B.管电流

C.照射时间

D.管电压

E.光子数量

494.关于特征X线的叙述，正确的是（C）

A.X线波长仅与管电压有关

B.K线系的最低激发电压最小

C.内层轨道电子发射出的X线为特征放射

D.X射线谱是连续能谱

E.管电压升高特征放射能量增加

495.影响连续X射线产生的因素错误的是（E）

A.靶物质

B.管电流

C.管电压

D.高压波形

E.曝光时间

496.在X射线摄影中用（D）表示X射线的量。

A.秒

B.伏特秒

C.仟伏秒

D.毫安秒

E.库伦秒

497.摄影中X射线的质用（D）表示。

A.X线强度

B.曝光时间

C.管电流×曝光时间

D.管电压

E.管电流

498.摄影中X射线的量用（C）表示。

A.管电流

B.管电压

C.管电流×照射时间

D.曝光时间

E.高压波形

499.X射线的质是指（C）

A.管电流

B.管电压

C.X射线穿透物质本领的大小

D.曝光时间

E.X线光子的数量

500.影响X线产生的因素，不包括（C）

A.靶物质

B.管电流

C.焦点面积

D.管电压

E.高压波形

501.医用X射线产生的效率（A）

A.极低

B.中等

C.较高

D.极高

E.无确定

502.下列描述错误的是（D）

A.在放射工作中，当成像的解剖结构在厚度或密度上差别比较大时，阳极效应就颇为重要了

B.由于诊断X射线管靶倾角小，X射线能量不高，足跟效应非常显著

C.将厚度大、密度高的部位置于阴极侧

D.将厚度大、密度高的部位置于阳极侧

E.应尽量使用中心线附近强度较均匀的X射线束摄影

503.厚靶周围X射线强度的空间分布情况是（B）

A.存在阳极效应，即阳极侧X射线强度大

B.存在阳极效应，即阴极侧X射线强度大

C.各个方向分布均匀

D.中心线附近强度最大

E.不存在阳极效应

504.不属于光电效应的产物的是(E)

A.光电子

B.正离子

C.特征辐射

D.俄歇电子

E.轫致辐射

505.康普顿效应中产生的散射线，是X射线检查中（E）的散射线来源。

A.最小

B.中等

C.不确定

D.50%

- E.最大

506.一个具有足够能量的光子，在与靶原子核发生相互作用时，光子突然消失，同时将它的能量转化为正、负两个电子，这个作用过程称为（E）

A.光电效应

B.康普顿效应

C.电离辐射效应

D.光核作用

E.电子对效应

507.在X线摄影中，光电效应的负面影响是（D）

A.产生散射

B.产生灰雾

C.增加X线对比度

D.使被检者接受的照射量多

E.降低对比

508.在X线摄影范围内主要发生的是（D）

A.电子对效应

B.相干散射

C.光核作用

D.光电效应和康普顿效应

E.以上均不正确

509.光子从原子核内击出数量不等的中子、质子和r光子的作用过程是(E)

A.相干散射

B.光电作用

C.康普顿效应

D.电子对效应

E.光核作用

510.光子与物质相互作用中唯一不产生电离的过程是(D)

A.光电效应

B.康普顿效应

C.电子对效应

D.相干散射

E.光核反应

511.在单能窄束X射线的获得实验装置中，单能辐射源与探测器之间放置两个铅准直器，其作用是限制线束的（C）和吸收散射线。

A.体积

B.密度

C.面积

D.强度

E.阳极靶

512.下列叙述正确的是(E)

A.线衰减系数与吸收物质的密度成反比

B.质量衰减系数与物质密度有关

C.质量衰减系数与物质上的物理形态有关

D.水、冰和水蒸气的线衰减系数相同

E.水、冰和水蒸气的质量衰减系数相同

513.线衰减系数的SI单位是（B）

A.cm-1

B.m-1

C.C/kg

D.J/kg

E.m2 •kg

514.X射线的衰减与（A）成正比关系。

A.物质密度

B.体积

C.面积

D.质量

E.空气

515.能表示固有过滤的是（B）

A.铅当量

B.铝当量

C.半价层

D.铜当量

E.以上都是

516.下列各组织对X线衰减由大到小的顺序是（B）

A.空气、脂肪、肌肉、骨骼

B.骨骼、肌肉、脂肪、空气

C.骨骼、肌肉、空气、脂肪

D.骨骼、脂肪、肌肉、空气

E.空气、肌肉、脂肪、骨骼

517.下列对辐射的敏感度最高的是（A）

A.淋巴组织

B.皮肤上皮

C.心脏

D.肌肉组织

E.软骨

518.人体对X射线的衰减程度最大的是（D）

A.空气

B.肌肉

C.脂肪

D.骨骼

E.体液

519.国际放射防护委员会的简称是（B）

A.ICRU

B.ICRP

C.ISO

D.IBSS

E. AEC

520.国际辐射单位和测量委员会简称（A）

A.ICRU

B.ICRP

C.ISO

D.IBSS

E.AEC

521.照射量仅限于度量（E）在空气中的辐射量。

A.β射线

B.当量剂量

C.有效剂量

D.吸收剂量

E.X（或γ）射线

522.照射量的SI单位是（C）

A.Ci

B.Bq

C.C/kg

D.R

E.Rad

523.下列转换正确的是（A）

A.1R=2.85×10-4C/kg

B.1C/kg=2.85×10-4

C.1R=1C/kg

D.1R=3.87×103C/kg

E.1C/kg=3.87×10-3R

524.吸收剂量的SI单位是（A）

A.Gy

B.rad

C.Sv

D.C/kg

E.Ci

525.一次胸部透视的有效剂量大约是拍摄一张胸片的（C）倍。

A.12

B.10

C.8

D.6

E.4

526.热释光测量装置是对热释光元件所（D）进行测量的装置。

A.放疗

B.水疗

C.光疗

D.贮存能量

E.水平

527.在普通X线检查中下列哪项方法最常用（B）

A.X线透视

B.X线摄影

C.X线造影检查

D.CT检查

E.特殊X线摄影

528.关于X线检查的叙述错误的是（D）

A.一种无创伤.无损伤的临床诊断方法

B.直视体内组织器官和病灶

C.不改变机体完整的情况下，对活体器官的形态进行观察

D.可对活体器官功能进行观察

E.受检部位必须具有对比方可有效

529.辐射生物效应分为确定性效应和（B）两类。

A.致癌效应

B.随机性效应

C.化学反应

D.光电效应

E.光核作用

530.胚胎在器官形成期受照可能引起在照射时正在发育的器官畸形，这在性质上属于（B）

A.随机性效应

B.确定性效应

C.遗传效应

D.致癌效应

E.急性效应

531.受X射线照射后胚胎死亡最易发生的时间是（A）

A.0～9天

B.1.5～4月

C.9～42天

D.4个月以上

E.8个月以上

532.导致胎儿畸形的敏感受照期是（B）

A.0～9天

B.9～42天

C.1.5～4月

D.4月以上

E.8个月

533.导致儿童智力低下的胎儿受X射线照射最敏感时间是（C）

A.0～9天

B.9～42天

C.8～15周

D.4周以上

E.9个月

534.对待放射性皮肤癌的处理原则错误的是（E）

A.尽早彻底手术切除

B.严格避免接触射线

C.一般不宜放射治疗

D.因切除肿瘤而需作截肢手术时，应慎重考虑

E.可以接触射线

535.《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》属于哪一级法律文件（C）

A.县级

B.市级

C.国家级

D.省级

E.本地医院

536.用人单位有责任改善怀孕女性工作人员的（B），以保证为胚胎和胎儿提供与公众相同的防护水平。

A.就餐环境

B.工作条件

C.提高收入

D.产前检查条件

E.解聘

537.规定职业照射四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量限值是（C）

A.任何值

B.150 mSv/a

C.500 mSv/a

D.50 mSv/a

E.5 mSv/a

538.规定职业照射的眼晶体年当量限值是（A）

A.150 mSv/a

B.500 mSv/a

C.5 mSv/a

D.15mSv/a

E.10mSv/a

539.未满多大年龄者，不得参与放射工作（D）

A.13岁

B.14岁

C.15岁

D.16岁

E.18岁

540.放射工作人员连续5年的年平均有效剂量限值是（B）

A.5mSv/a

B.20mSv/a

C.50mSv/a

D.150mSv/a

E.500mSv/a

541.下列防护措施错误的是（E）

A.缩短受照时间

B.增加照射距离

C.采用屏蔽防护

D.优选摄影条件

E.使用多种摄影方法

542.时间防护是指在不影响工作质量的前提下，尽量缩短（B）受照射的时间。

A.散射体

B.人员

C.床旁

D.暗室

E.诊断室

543.选择屏蔽材料时要考虑的因素有（E）

A.防护性能

B.结构性能

C.稳定性能

D.经济成本

E.以上都是

544.对100mA以下的X射线，大约（C）厚的铁板就相当于1mm厚铅板的防护效果。

A.2mm

B.4mm

C.6mm

D.8mm

E.10mm

545.一砖厚（24cm）实心墙约有（D）的铅当量。

A.8mm

B.6mm

C.4mm

D.2mm

E.1mm

546.单管头200mA X射线机房内最小有效使用面积为（B）

A.12m2

B.24m2

C.36m2

D.48m2

E.68m2

547.机房门外要有电离辐射标志，并安设醒目的（E）

A.日光灯

B.受照剂量

C.X射线

D.防护屏

E.工作指示灯

548.X射线机摄影操作台应安置在具有（B）铅当量防护厚度的防护设施内。

A.0.7mm

B.0.5mm

C.0.3mm

D.0.1mm

E.0

549.X线摄影时工作人员必须根据使用的不同管电压更换（B）

A.防护帽

B.附加过滤板

C.铅眼镜

D.防护颈套

E.绝缘油

550.在X线检查中对被检者的防护措施，错误的是（B）

A.避免操作失误

B.选用多种X线检查方法

C.采用恰当的X线质和量

D.严格控制照射量

E.做好非检查部位的屏蔽防护

551..对婴幼儿进行X射线摄影时，一般不使用（B）

A.屏蔽防护

B.滤线栅

C.铅橡胶制品

D.防护手套

E.防护颈

552.正式调离放射工作岗位者，可继续享受保健津贴（E）个月。

A.4

B.3

C.2

D.0

E.1

553.临时调离放射工作岗位者，可继续享受保健津贴，但最长不超过（C）个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

E.5

554.放射事故按其类别分为人员受超剂量照射事故、放射性物质污染事故、（C）。

A.责任事故

B.技术事故

C.丢失放射性物质事故

D.其他事故

E.放射事故

- 555.关于Ⅹ线产生条件的叙述,错误的是（E）
A.电子源
B.真空
C.高速电子流
D.阳极靶面
E.Ⅹ线管的靶面均由钨制成

- 556.1901年伦琴因发现X线而获得诺贝尔（B）
A.和平奖
B.物理奖
C.化学奖
D.文学奖
E.生理与医学奖

- 557.与连续X线的最短波长有关的是（D）
A.电子电量
B.管电流
C.照射时间
D.管电压
E.光子数量

- 558.下列叙述错误的是（E）
A.管电压越高,产生的X线最短波长越短
B.X线的最短波长对应于最大光子能量
C.管电压越高,X线的产生效率越高
D.阳极靶物质的原子序数越大,X线的产生效率越高
E.管电流越大,X线的产生效率越高

559.能量80keV的电子入射到X线管的钨靶上产生的结果是（A）
A.连续Ⅹ线的最大能量是80keV
B.特征X线的最大能量是80keV
C.产生的X线绝大部分是特征X线
D.仅有1%的电子能量以热量的形式沉积在钨靶中
E.X线管产生Ⅹ线的平均能量为80keV

560.关于特征X线的叙述,正确的是（C）
A.X线波长仅与管电压有关
B.K线系的最低激发电压最小
C.内层轨道电子跃迁产生的X线为特征放射
D.X线谱是连续能谱
E.管电压升高特征放射能量增加

561.X线束成为混合射线的原因是（A）
A.阴极产生的电子与靶原子作用所致
B.固有滤过材料不同
C.靶物质的材料不同
D.由于光电效应所致
E.由于康普顿效应所致

562.关于连续X线的波长说法错误的是（D）

- 最强波长是最短波长的1.5倍
B.平均波长是最短波长的2.5倍
C.X线束中X线波长最短的X线极少
D.80kV管电压所得到的光子最短波长为0.15nm
E.单光子的最大能量等于所用管电压值的出电子伏特数

- 563.影响连续X线产生的因素错误的是（E）
A.靶物质

- B.管电流
C.管电压

- D.高压波形
E.曝光时间

564.关于X线强度分布的叙述,错误的是（E）
A.与靶面倾斜角度有关
B.近阴极端Ⅹ线强度强
C.近阳极端X线强度弱
D.X线管短轴方向两侧对称
E.照射野内分布均匀

565.X线在传播时,突出表现的性质是（A）
A.波动性

- B.微粒性空
C.波粒二象性

- D.物理特性
E.生物效应特性

- 566.吸收剂量率的国际单位是（D）
A.Rem/s
B.R/s
C.Rad/s
D.Gy/s

- E.Sv/s

- 567.X线在与物质相互作用时,突出表现的性质是（B）
A.波动性

- B.微粒性
C.波粒二象性

- D.物理特性
E.生物效应特性

- 568.关于X线物理效应的叙述,错误的是（C）
A.穿透作用
B.电离作用
C.着色作用
D.荧光作用
E.热作用

569.量热法依据的原理是（C）
A.化学特性
B.生物效应特性
C.热作用
D.荧光作用

- E.电离本领

- 570.光子从原子核内击出数量不等的中子、质子和y光子的作用过程是（E）

- A.相干散射
B.光电作用
C.康普顿效应

- D.电子对效应
E.光核反应

571.不属于光电效应的产物的是（E）
A.光电子

- B.正离子
C.特征辐射

- D.俄歇电子
E.轫致辐射

572.关于光电效应的发生几率正确的是（D）
A.大约和能量的三次方成正比,和原子序数的四次方成反比
B.大约和能量的四次方成反比,和原子序数的三次方成正比
C.大约和能量的四次方成反比,和原子序数的四次方成反比
D.大约和能量的三次方成反比,和原子序数的四次方成正比
E.大约和能量的四次方成正比,和原子序数的三次方成反比

- 573.光子与物质相互作用中唯一不产生电离的过程是（D）
A.光电效应
B.康普顿效应
C.电子对效应

- D.相干散射
E.光核反应

574.关于电子对效应的发生几率正确的是（A）
A.与物质的原子序数的平方成正比,与入射光子能量的对数成正比
B.与物质的原子序数的平方成反比,与入射光子能量的对数成正比
C.与物质的原子序数的平方成正比,与入射光子能量成正比
D.与物质的原子序数的平方成反比,与入射光子能量成正比

- E.与物质的原子序数的平方成正比,与入射光子能量的对数成反比

- 575.产生了特征X线现象的是（E）
A.康普顿效应

- B.相干散射
C.光核反应
D.电子对效应
E.光电效应
576.关于康普顿效应的叙述,正确的是（B）

- A.光子自身波长变短,产生散射现象
B.发生几率与入射光子的能量成反比
C.光子与内层电子作用产生康普顿效应
D.产生的散射线增加胶片的对比度
E.与光电效应是同一种作用形式

- 577.最高能量为100keV的连续X线其平均能量大约为（D）
A.100kev
B.0kev

- C.20kev
D.40kev
E.80kev

- 578.150kV的管电压产生的X线的最短波长是（A）
A.0.008266nm
B.0.012399nm
C.0.020665nm
D.0.016532nm
E.0.024798m

- 579.一单能X线束通过4个半值层的厚度后强度为原来的（E）
A.1/2
B.1/3

- C.1/41
D.1/8

- E.1/16

- 580.对X线的描述,下列正确的是（A）
A.X线的硬度大,穿透力强
B.X线的硬度大,波长长平艳
C.X线的硬度大,频率低
D.X线的硬度大,穿透力弱平
E.X线的硬度大,HVL小

- 581.质能吸收系数的S单位是（D）

- A.m-1

- B.cm-1

- C.m/kg
D.m2/kg

- E.kg/m2

- 582.下列叙述正确的是（E）

- A.线衰减系数与吸收物质的密度成反比
B.质量衰减系数与物质密度有关
C.质量衰减系数与物质上的物理形态有关
D.水、冰和水蒸气的线衰减系数相同
E.水、冰和水蒸气的质量衰减系数相同

583.下列说法中错误的是（C）
A.X线能量增加,光电作用的百分数下降
B.入射光子能量越大,Ⅹ线穿透力越强
C.物质密度越高,衰减越小
D.原子序数越高的物质,吸收X射线愈多
E.人体组织对X线衰减不同形成影像对比

- 584.下列各组织对X线衰减由大到小的顺序是（B）
A.空气、脂肪、肌肉、骨
B.骨、肌肉、脂肪、空气
C.骨、肌肉、空气、脂肪
D.骨、脂肪、肌肉、空气
E.空气、肌肉、脂肪、骨

585.连续X线在物质中的衰减特点是（C）
A.平均能量提高、能谱变宽线质提高
B.平均能量降低、能谱变宽、线质降低
C.平均能量提高、能谱变窄、线质提高
D.平均能量提高、能谱变宽、线质降低
E.平均能量降低能谱变窄、线质提高

- 586.国际辐射单位和测量委员会简称（A）
A.ICRU

- B.ICRP

- C.ISO
D.IBSS
E.AEC

- 587.关于X线剂量定义错误的是（E）

- A.吸收剂量:单位质量的物质吸收电离辐射的能量
B当量剂量:引起某些生物效应的危险
C.当量剂量率:单位时间内当量剂量的增量
D比释动能:间接辐射粒子释放的带电粒子的初始动能之和
E.比释动能率:时间间隔内的比释动能的减量

- 588.照射量的SI单位是（C）
A.Ci
B.Bq

- C.C/kg
D.R
E.Rad

- 589.吸收剂量的SI单位是（A）
A.Gy
B.rad

- C.Sv
D.C/kg
E.Ci

- 590.可以作为吸收剂量的单位的是（C）
A.R和rad

- B.Gy和Ci
C.Gy和rad

- D.Sv和rad
E.Sv和Ci

- 591.下列转换正确的是（A）
A.1R=2.58×10-4C/kg
B.1C/kg=2.58×10-4R
C.1R=1C/kg
D.1R=3.87×103C/kg
E.1C/kg=3.87×10-3R

- 592.在满足电子平衡的前提下1C/kg的照射量对应空气的吸收剂量是（C）
A.0.3385Gy
B.3.385Gy
C.33.85Gy
D.338.5Gy
E.3385Gy

- 593.关于当量剂量的描述错误的是（E）
A.SI单位是Sv
B.曾用单位是rem
C.是不同射线类型对组织和器官形成辐射危害的度量
D.辐射权重因子无量纲
E.能够反映不同组织或器官对辐射的敏感程度

- 594.用辐射的权重因子修正后的吸收剂量是（B）
A.有效剂量
B.当量剂量
C.照射量
D.比释动能
E.半价层
595.关于有效剂量的描述错误的是（E）
A.是不同射线类型对组织和器官形成辐射危害的度量
B.单位与当量剂量的单位相同
C.Sl单位是Sv

- D.是以辐射诱发的随机性效应的发生率为基础的
E.可以直接测量

- 596.下列对辐射的敏感度最高的是（A）
A.淋巴组织应越

- B.皮肤上皮】
C.心脏部位受

- D.肌肉组织应
E.软骨

- 597.下列描述错误的是（D）
A.辐射种类不同,机体的生物效应不同
B.吸收剂量越大,机体的生物效应越显著
C.剂量率越大,机体的生物效应越显著
D.分次照射时间间隔越长,机体的生物效应越显著
E.机体受照部位不同,机体的生物效应也不同

- 598.胚胎在器官形成期受照可能引起在照射时正在发育的器官畸形,这在性质上
属于（B）
A.随机性效应

- B确定性效应
C.遗传效应
E.急性效应
D.致癌效应

599.皮肤受照后出现坏死溃疡属于皮肤损伤的级别为（D）
A.0度
B.I度

- C.Ⅱ度
D.Ⅲ度
E.Ⅳ度

600.对待急性放射性皮肤损伤的处理原则错误的是（D）
A.立即脱离放射源
B.防止被照区皮肤再次受到照射
C.防止被照区皮肤再次受到刺激
D.继续照射
E.疑有放射性核素沾染皮肤时应及时去污处理

- 601.对待放射性皮肤癌的处理原则错误的是（E）
A.尽早彻底手术切除
B.严格避免接触射线
C.一般不宜放射治疗
D.因切除肿瘤而需作截肢手术时,应慎重考虑
E.可以接触射线园滁技四不

- 602.关于X线防护的目的正确的是（B）
A.防止发生随机性效应等
B.防止发生有害的确定性效应
C.将确定性效应的发生几率限制到认为可以接受的水平
D.个人剂量限制
E.时间正当化

- 603.下列防护措施错误的是（E）
A.缩短受照时间
B.增加照射距离
C.采用屏蔽防护
D.优选摄影条件
E.使用多种摄影方法量所量

- 604.诊断用X线机房的主防护铅当量厚度应是（D）
A.0.5mm

- B.1.0mm

- C.1.5mm
D.2.0mm

- E.2.5mm

- 605.诊断用X线机房的副防护铅当量厚度应是（B）
A.0.5mm

- B.1.Omm

- C.1.5mm
D.2.Omm

- E.2.5mm

- 606.选择屏蔽材料时要考虑的因素有（E）
A.防护性能

- B结构性能
C.稳定性能

- D.经济成本
E.以上都是

- 607.目前公众个人全身受照射的年剂量应低于（B）
A.0.5mSv

- B.LmSv

- C.2mSv
D.5mSv

- E.10mSv

- 608.放射工作人员防止眼晶体发生非随机性效应的年剂量当量限值（D）

- A.5mSv

- B.50mSv

- C.100mSv
D.150mSv

- E.500mSv

- 609.放射工作条件在年有效剂量当量有可能超过15mSv/年时,定为（A）
A.甲种工作条件
B.乙种工作条件
C.丙种工作条件
D.戊种工作条件
E.丁种工作条件

- 610.未满多大年龄者,不得参与放射工作（D）
A.13岁

- B.14岁

- C.15岁
D.16岁

- E.18岁

611.发现X射线的物理学家是（A）

- A.伦琴

- B.贝克勒尔

- C.居里夫人

- D.戈瑞

E.拉德

- 612.1895年发现X射线的物理学家的国籍是（A）

- A.德国

- B.英国

- C.美国

- D.法国

- E.中国

- 613.德国物理学家伦琴发现X射线的时间是（A）

- A.1895年11月8日

- B.1895年12月8日

- C.1896年11月8日

- D.1898年8月11日

- E.1901年11月8日

- 614.产生X射线的必备条件是（D）

- A.电子源

- B.高速电子流

- C.阳极靶面

- D.以上都是

- E.以上都不是

- 615.以下不是产生X射线的必备条件的是（E）

- A.电子源

- B.强电场

- C.真空

- D.阳极靶面

- E.高压发生器

- 616.在诊断X线能量范围内发生几率不足全部相互作用的5%的是（A）

- A.相干散射
B.光电效应
C.康普顿效应
D.电子对效应

- E.光核作用

617.当入射光子能量等于或大于1.02MeV时可以出现（D）

- A.相干散射
B.光电效应
C.康普顿效应
D.电子对效应

- E.光核作用

618.当入射光子能量大于物质发生核反应的阈能时,会发生（E）

- A.相干散射
B.光电效应
C.康普顿效应
D.电子对效应

- E.光核作用

619.诊断X线能量范围内发生在碘剂中的主要作用形式是（B）

- A.相干散射
B.光电效应
C.康普顿效应
D.电子对效应

- E.光核作用

620.X线摄影中的散射线几乎都是来自（C）

- A.相干散射
B.光电效应
C.康普顿效应
D.电子对效应

- E.光核作用

621.决定轨道量子数的是（A）

- A.磁量子数内出
B.角量子数
C.主量子数
D.电子壳层
E.自旋量子数

622.决定原子能级的主要因素是（C）

- A.磁量子数内出
B.角量子数
C.主量子数
D.电子壳层
E.自旋量子数

623.决定电子的自旋状态的是（E）

- A.磁量子数内出
B.角量子数
C.主量子数
D.电子壳层
E.自旋量子数

- 624.决定同一电子壳层中电子具有的能量及运动形式的是（B）

- A.磁量子数内出
B.角量子数
C.主量子数
D.电子壳层
E.自旋量子数

625.取值为±1/2的是（E）

- A.磁量子数内出
B.角量子数
C.主量子数
D.电子壳层
E.自旋量子数

- 626.X射线的发现基于（D）

A.化学特性

B.生物效应特性

C.热作用

D.荧光作用

E.电离作用

- 627.量热法依据的原理是（C）

A.化学特性

B.生物效应特性

C.热作用

D.荧光作用

E.电离作用

- 628.感光作用属于（A）

A.化学特性

B.生物效应特性

C.热作用

D.荧光作用

E.电离作用

- 629.肿瘤放射治疗的基础是利用（B）

A.化学特性

B.生物效应特性

C.热作用

D.荧光作用

E.电离作用

- 630.照射量的测量利用的是（E）

A.化学特性

B.生物效应特性

C.热作用

D.荧光作用

E.电离作用

631.只适用于在空气中测量的是（A）

A.照射量

B.吸收剂量

C.比释动能

D.当量剂量

E.有效剂量

- 632.只适用于间接致电离辐射的是（C）

A.照射量

B.吸收剂量

C.比释动能

D.当量剂量

E.有效剂量

- 633.适用于任何电离辐射和受照的任何物质的是（B）

A.照射量

B.吸收剂量

C.比释动能

D.当量剂量

E.有效剂量

- 634.度量不同射线类型对组织和器官形成辐射危害的是（D）

A.照射量

B.吸收剂量

C.比释动能

D.当量剂量

E.有效剂量

635.在引起生物大分子损伤中具有实际意义的是（B）

A.直接作用

B.间接作用

C.确定性效应

D.随机性效应

E.遗传效应

- 636.存在阈剂量的是（C）

A.直接作用

B.间接作用

C.确定性效应

D.随机性效应

E.遗传效应

- 637.有害程度与受照剂量的大小无关的是（D）

A.直接作用

B.间接作用

C.确定性效应

D.随机性效应

E.遗传效应

638.在诊断射线能量范围内所占比例很小的是（A）

A.相干散射

B.光电作用

C.康普顿效应

D.电子对效应

E.光核反应

- 639.光子从原子核内击出数量不等的中子、质子和Y光子的作用过程是（E）

A.相干散射

B.光电作用

C.康普顿效应

D.电子对效应

E.光核反应

- 640.在诊断射线能量范围内发生在造影剂的主要作用形式是（B）

A.相干散射

B.光电作用

C.康普顿效应

D.电子对效应

E.光核反应

- A3/A4型题

- (641~645题共用题干)

- 物质由原子组成,每个原子均由原子核及电子组成,电子由于受原子核的吸引力沿一定的轨道绕核旋转。核外的电子因距离核远近不同而具有不同的壳层。每个可能轨道上的电子都具有一定的能量,且电子在各个轨道上具有的能量是不连续的。

- 641.原子核对电子的吸引力是（A）
A.结合力

- B.激发能

- C.电离能

- D.跃迁力

- E.基态能

- 642.表征原子的能量状态的称为（A）
A.原子能级

- B.轨道半径
C.结合能

- D.电离能
E.激发能

- 643.移走原子中某壳层轨道电子所需要的最小能量是（A）
A.结合能

- B.激发能
C.电离能

- D.跃迁
E.高能级

- 644.原子处于最低能量状态称为（A）
A.基态
B.激发态
C.第一激发态
D.第二激发态
E.跃迁

- 645.同一原子中,电子结合能最大的壳层是（C）
A.L壳层
B.N壳层
C.K壳层
D.O壳层
E.M壳层

- (646~650题共用题干）
当量剂量是不同辐射类型对组织或器官形成辐射危害的度量,但是不同组织或器官即使当量剂量相同,由于它们对辐射的敏感程度不同,其产生的生物学效应也可能完全不同。因此,在辐射防护领域中有必要引入一个反映辐射对生物体损害的辐射量来描述辐射所产生的“损害效应”的大小。

- 646.下列对辐射的敏感程度最强的是（A）
A.骨髓
B.心脏
C.皮肤
D.软骨
E.肾

- 647.人体所有组织和器官加权后的当量剂量之和是（A）

- A有效剂量

- B.剂量当量
C.吸收剂量
D.集体当量剂量
E.集体有效剂量

- 648.器官或组织接受单位当量剂量照射引起随机性损伤效应的几率是（A）
A.危险度
B.死亡率
C.严重遗传疾患的发生率
D.相对危险度
E.随机性效应

- 649.以下说法错误的是（D）
A.对于不同器官或组织,辐射效应的危险度是不同的
B.辐射致癌的危险度用死亡率表示
C.辐射致遗传疾患的危险度用严重遗传疾患的发生率表示

- D.有效剂量的单位与当量剂量的单位不同
E.组织权重因子无量纲

- 650.适用于任何电离辐射和受照的任何物质的是（B）
A.照射量
B.吸收剂量
C.比释动能
D.当量剂量
E.有效剂量

- 超声技术与诊断基础（651-800题）

- A1/A2型题

- 651.患者，男性，12岁。突然发现阴囊肿胀，剧痛。超声提示：睾丸轻度肿大，中等回声，2~3小时后复查睾丸回声尚均匀，睾丸内血流消失。该病应该是（D）

- A.睾丸炎及附睾炎

- B.阴囊血肿

- C.鞘膜积液

- D.睾丸扭转

- E.斜疝绞窄

- 652.腮腺的超声检查方法，最适宜的是（D）

- A.空腹

- B.理发后

- C.应用凸阵探头

- D.应用高频线阵探头

- E.只行纵切检查

- 653.发生异位妊娠最常见的部位是（C）

- A.子宫颈

- B.子宫残角

- C.输卵管

- D.腹腔

- E.卵巢

- 654.脾最常见的恶性肿瘤是（B）

- A.血管瘤

- B.脾恶性淋巴瘤

- C.血管肉瘤

- D.脂肪肉瘤

- E.畸胎瘤

- 655.彩阶（伪彩）实质上是（B）

- A.CDFI

- B.对二维灰阶进行彩色编码处理

- C.CDE

- D.TDT

- E.MTI

- 656.不属于附件良性肿瘤特征的是（D）

- A.囊性

- B.薄而光滑的壁

- C.纤细的分隔

- D.乳头状突起或实性为主

- E.单房

- 657.腹部脏器超声检查时常用的切面有（E）

- A.纵切面、横切面

- B.纵切面、斜切面

- C.横切面、斜切面

D.纵切面、冠状切面

E.纵切面、横切面、斜切面、冠状切面

- 658.可以将实时超声仪器的探头归类为（C）

- A.环阵、扇形扫查、线阵换能器

- B.仅为扇形换能器

C.扇形、线阵、环阵、凸阵换能器

D.静态换能器

E.单晶片换能器

- 659.下列与评定胎儿孕龄无关的是（A）

- A.羊水量

- B.肱骨长

- C.双顶径

- D.股骨长

- E.腹围

- 660.子宫肌瘤声像图表现不包括（D）

- A.子宫增大或出现局限性隆起

- B.肌瘤一般呈圆形低回声区
C.子宫内膜移位与变形

- D.宫颈内见液性无回声区

- E.膀胱产生压迹与变形

- 661.扩张型心肌病主要超声表现不包括：（E）

- A.瓣膜相对性关闭不全

- B.室壁运动幅度普遍降低

- C.心腔扩大

- D.瓣膜活动幅度减低

- E.节段性室壁运动减低

- 662.黏液瘤最好发的部位（A）

- A.左心房

- B.右心房

- C.左心室

- D.右心室

- E.肺静脉

- 663.关于标尺的调节错误的是（C）

- A.高速血流采用高速标尺

- B.低速血流采用低速标尺

- C.用低速标尺检查高速血流使敏感性增加

D.用高速标尺检查低速血流不被显示

E.用低速标尺检查高速血流信号会受到低频运动干扰

- 664.与盆腔静脉曲张症无关的是（E）

- A.盆腔静脉数量增多

- B.静脉丛间有交通支连接
C.子宫旁蜂窝状无回声区，CDFI显示其间有缓慢血流信号

D.频谱多普勒为连续低速无搏动的波形

E.双侧附件出现实性肿块

- 665.下列各项与葡萄胎鉴别诊断无关的是（E）

- A.过期流产

- B.子宫肌瘤变性

- C.子宫腺肌症

- D.子宫内膜癌

- E.子宫颈囊肿

- 666.人体中不会产生多普勒效应的是（D）

- A.胎儿心脏

- B.心脏瓣膜

- C.正常的心肌组织

- D.静止不动的肝组织

- E.血流

- 667.彩色多普勒血流在某一方向上血流速度增加时，表现为彩色（A）

- A.亮度增加

- B.亮度减小

- C.亮度不变

- D.亮度不定

- E.加入绿色

- 668.患者绝经后不规则阴道出血，声像图无明显改变，可能的疾病及确诊检查分别是（A）

- A.早期子宫内膜癌，诊断性刮宫

- B.早期子宫肉瘤，血HCG

C.子宫内膜小息肉，诊断性刮宫

D.黏膜下小肌瘤，血HCG

E.子宫内膜结核，诊断性刮宫

- 669.血液动力学的阻力随着以下哪项的变化而增加（E）

- A.惯性的增加

- B.惯性的降低

- C.摩擦力的降低

- D.粘度的增加

- E.粘度的降低

- 670.以下人体体液和组织中，最易引起声衰减的是（E）

- A.胆汁、尿液

- B.皮下脂肪

- C.肝、脾

- D.肌肉

- E.肌腱

- 671.人体中不同组织和体液回声强度通常的分级是（A）

- A.高回声、中等水平回声、低回声、无回声

- B.强回声、中等水平回声、无回声
C.强回声、无回声

- D.强回声、低回声

- E.中等水平回声、无回声

- 672.关于良性与恶性肿瘤声像图的鉴别，最全面的是（E）

- A.边界光滑,整齐与否

- B.外形是否为圆形或椭圆形

- C.内部低回声或回声增强
D.后方回声增强或衰减

- E.边界回声、外形、内部回声综合分析

- 673.最有可能产生假性胎囊超声图像的是（C）

- A.卵黄囊

- B.黄体囊肿

- C.子宫蜕膜管型

- D.盆腔炎性包块

- E.卵巢实性肿瘤

- 674.探头的维护和保养措施中，不正确的是（B）

- A.避免探头撞击、落地

- B.用酒精擦拭清洁探头

- C.探头消毒时不可采用高温蒸煮

D.探头电缆线避免用力牵拉、扭曲

E.禁用液体石蜡做耦合剂

- 675.胸骨左缘声窗不包括（D）

- A.左室长轴切面

- B.心尖四腔切面

- C.大动脉短轴切面

- D.剑下四腔切面

- E.左室短轴切面

- 676.重度二尖瓣狭窄的诊断标准是（E）

A.≤2.5cm2

B.≤2.0cm2

C.≤1.5cm2

D.≤1.2cm2

E.≤1.0cm2

- 677.为避免房间隔的“假性失落”，应该选用哪个切面（C）

- A.心尖四腔心切面

- B.胸骨旁四腔切面

- C.剑下四腔心切面

D.胸骨旁心底短轴切面

E.剑下静脉长轴切面

- 678.为避免混叠。脉冲重复频率至少应该是最高多普勒频移的几倍（B）

- A.1

- B.2

- C.3

- D.4

- E.5

679.下列那一项不是急性盆腔炎的声像图表现 （D）

A.早期阶段声像图一般无特殊表现

B.附件区可见大小不等增厚迂曲连续管状结构

C.子宫直肠陷凹积液

D.卵巢缩小

E.管状长形肿块边缘模糊

680.关于多胎妊娠的描述，正确的是（A）

A.多胎妊娠孕妇并发症多

B.多胎妊娠MRI诊断最准确

C.多胎妊娠胎盘只有一个

D.多胎妊娠常需CT检查

E.多胎妊娠占妊娠总数30%

681.增强超声造影技术不包括（E）

A.二次谐波成像

B.间歇式超声成像

C.能量多普勒谐波成像

D.反向脉冲谐波成像

E.二维显像

682.影响心肌收缩的因素不包括（B）

A.前负荷

B.体表面积

C.后负荷

D.胞浆中的Ca2+浓度

E.儿茶酚胺水平

- 683.关于心腔内压的表述，错误的是（E）

A.心房收缩期：心房压＞心室压＜主动脉压

B.等容收缩期：心房压＜心室压＜主动脉压

C.快速射血期：心房压＜心室压＞主动脉压

D.等容舒张期：心房压＜心室压＜主动脉压

E.快速充盈期：心房压＞心室压＞主动脉压

- 684.超声诊断仪的工作条件哪项是错误的（C）

- A.监视器避免阳光直射

- B.整机不应直接放置在高温.潮湿的环境
C.仪器不接地线

- D.最好不要使用稳压器

- E.远离高电场.高磁场

- 685.二氧化碳微气泡只用于（D）

- A.左心房造影

- B.左心室造影

- C.全心脏造影

- D.右心造影

- E.右心与外周血管造影

- 686.关于产生超声伪差原因的描述，不正确的是（D）

- A.超声波的反射与折射

- B.超声波的衰减

- C.旁瓣效应

- D.使用组织谐波技术

- E.仪器调节不当

- 687.在哪个部位最易形成心包积液（A）

- A.心包横窦

- B.心包斜窦

- C.心包前下窦

- D.心包垂直窦

- E.心包后上窦

- 688.肺动脉高压患者的肺血流频谱主要特点不包括（E）

- A.峰值流速减低

- B.加速时间缩短

- C.射血期缩短

- D.射血前期延长

- E.减速时间缩短

- 689.由于瓣膜先天畸形，二维超声显示和测量功能性右室.房化右室及固有右房的是（A）

- A.三尖瓣叶裂

- B.三尖瓣赘生物

- C.三尖瓣下移畸形

- D.三尖瓣叶二瓣化

- E.三尖瓣闭锁

- 690.超声三维重建技术目前的临床应用情况是 （A）

- A.正处于发展改进阶段

- B.作为常规已成功的应用于临床

- C.图像已非常的逼真

- D.用于心脏实时成像已变得简单易行

- E.现在已能取代二维超声及彩超

- 691.超声检查中，肝脏内部的强回声来源于（C）

- A.肝静脉

- B.肝脏实质

- C.Glisson鞘

- D.门静脉

- E.肝动脉

- 692.最易引起血性胸水的病变是（C）

- A.坏死性肺炎

- B.肺结核

- C.肺癌

- D.胸膜炎

- E.右心衰

- 693.二维超声检测颅内占位病变仍只限于幕上，且难易不同。下列哪个部位检出最困难，容易出现假阴性结果（D）

- A.颞叶

- B.额叶

- C.枕叶

- D.顶叶

- E.第四脑室周围区

- 694.下列对输尿管结石声像图的描述，不正确的是（E）

- A.结石上方输尿管扩张

- B.结石回声呈块状

- C.结石回声呈弧状或条带状

- D.结石后方伴有声影

- E.结石横径明显大于输尿管内径

- 695.心动周期中，左心室容积最大的时期（E）

- A.快速射血期

- B.快速充盈期

- C.减慢充盈期末

- D.减慢射血期末

- E.房缩期末

- 696.关于左冠脉异常起源于肺动脉的超声表现，错误的是（E）

- A.左冠脉开口于肺动脉

- B.右心室扩大

- C.左室节段性运动异常

- D.左冠脉与肺动脉间左向右分流

- E.分流主要发生在舒张期

- 697.超声脉冲在界面和探头之间往返两次以上产生的伪像称为（D）

- A.多途径伪像

- B.旁瓣伪像

- C.镜面伪像

- D.混响伪像

- E.折射伪像

- 698.关于三维超声显像临床应用的评价，不正确的是（A）

- A.已进入妇科疾病的临床诊断和治疗阶段

- B.适合显示胎儿畸形的形态学改变观察

- C.对颅脑病变精确成像

- D.可应用于腹部脏器的形态观察

- E.可应用于血管疾病的立体观察

- 699.超声检查有时把胆囊炎患者的胆总管外的淋巴结误诊为胆总管结石，最可能是哪种伪像引起（D）

- A.旁瓣伪像

- B.镜面伪像

- C.棱镜伪像

- D.部分容积伪像

- E.声速伪像

- 700.胆总管内径的正常上限是（B）

- A.4mm

- B.7mm

- C.10mm

- D.4cm

- E.7cm

- 701.运动后，外周动脉狭窄处的血流速度（A）

- A.增加

- B.降低

- C.不变

- D.取决于心率

- E.取决于外周阻力

- 702.超声的两项生物学效应是（A）

- A.热效应与空化作用

- B.振动与冷却

- C.空化作用与冷却

- D.强度与振动

- E.热与细胞壁的破裂

- 703.胰腺最常见的良性肿瘤是（C）

- A.胰高血糖素瘤

- B.腺瘤

- C.胰岛细胞瘤

- D.浆液性囊腺瘤

- E.粘液性囊腺瘤

- 704.下列哪支血管不参与构架脑底动脉环（Willis环）（E）

- A.大脑前动脉

- B.前交通动脉

- C.后交通动脉

- D.大脑后动脉

- E.基底动脉

- 705.界面由两种相邻的不同声阻抗的介质所构成，界面的厚度是（E）

A.0.01μm

B.0.1μm

C.1.0μm

D.0.01mm

- E.不以厚度衡量，而指两种不同声阻抗介质的接触面

- 706.子宫、输卵管声学造影检查，下述哪一项是错误的（B）

- A.对于子宫内膜息肉诊断有帮助

- B.最常用造影剂是碘油

- C.造影应避免选择在月经期进行

- D.造影时需严格注意无菌操作
E.可用于输卵管阻塞的诊断

- 707.彩色多普勒血流显像用于外周血管检查不包括（E）

A.检测动脉血流，判定有无管腔狭窄.闭塞及动脉瘤形成等

B.检测静脉血流，判定有无静脉瓣功能不全等

C.判定血管腔内的血流方向等

D.检测有无动静脉瘘

E.检测血流时可不受Nyquist频率范围的限制

- 708.心脏间歇式超声造影成像时，微气泡数量在何时较多（D）

- A.注射造影剂即刻

- B.注射造影剂后并于超声发射时

- C.注射造影剂间歇

- D.注射造影剂后超声发射间歇时

- E.注射造影剂间歇，超声发射间歇

- 709.以下对胆总管的超声描述，错误的是（D）

- A.不易明确区分肝总管、胆总管

- B.超声统称为肝外胆管

- C.可分为四段，分别为十二指肠上段、十二指肠后段、胰腺段及肠壁内段

- D.可分为上、中、下三段

- E.包括壶腹段

- 710.下列哪一项不是多囊卵巢的声像图表现（D）

- A.双卵巢均匀性增大

- B.临床的一个切面卵泡数目多在10个以上

- C.卵泡直径多小于5mm

- D.卵巢髓质回声减弱

- E.卵巢髓质面积增大，卵泡被挤向卵巢周边

- 711.一侧阴囊肿大，超声检查显示睾丸内有一回声不均匀的团块，其内部含有液性暗区。最不可能的肿瘤是（D）

- A.胚胎癌

- B.畸胎瘤

- C.绒毛膜上皮癌

- D.精原细胞肿瘤

- E.Leydig细胞瘤

- 712.从使用角度评价彩色多普勒血流显像仪，哪项是质量差的标志（E）

- A.空间分辨力、速度分辨力、动态分辩力均高

- B.检出血流敏感度高 
C.显示图像均匀性好

- D.彩色血流效果好 
E.提高灰阶图像增益时，彩色图像质量下降

- 713.下列对脾脏描述，不正确的是（E）

- A.右侧卧位，于左腋前至腋后线的7—11肋间斜切扫查脾脏

- B.测量脾脏的径线，一定要通过脾门，并显示脾静脉

C.脾门部厚度＜4cm

D.正常脾实质回声均匀，强度稍低于正常肝组织

E.副脾位于脾下极周围

- 714.肾透明细胞癌最可能出现以下哪项超声表现（C）

A.肾皮质内薄壁无回声，边界清，CDFI未见血流

B.肾皮质内强回声结节，边界清，CDFI未见血流

C.肾皮质内中低回声结节，边界清，向外凸，CDFI内见不规则条形血流，肾包膜连续性中断

D.肾形态正常，上极实质回声减低，CDFI：其内动脉血流信号消失

E.肾盂由低回声占据，边界不清，CDFI：内见稀疏血流信号

- 715.原发性膀胱肿瘤中，临床发病率最高，超声检查发现最多的肿瘤是（A）

- A.膀胱移行上皮乳头状癌

- B.膀胱肉瘤

- C.膀胱平滑肌瘤

- D.膀胱腺癌

- E.膀胱血管瘤

- 716.前列腺癌的好发区域依次是（B）

- A.移行区、周缘区、中央区、尿道旁腺区

- B.周缘区、移行区、中央区、尿道旁腺区

- C.移行区、中央区、周缘区、尿道周围腺体区

- D.周缘区、中央区、移行区、尿道旁腺区

- E.移行区、周缘区、尿道旁腺区、中央区

- 717.以下属于肾上腺腺瘤声像图特征的选项为（B）

A.肾上腺区均质高回声，无明显包膜

B.肾上腺区类圆形低回声，有完整包膜

C.肾上腺区类圆形无回声，壁薄，边界清

D.肾上腺区不规则低回声，边界模糊

E.肾上腺区边界清晰的囊实性包块

- 718.腹膜后良性肿瘤不包括（B）

- A.神经节细胞瘤

- B.神经母细胞瘤

- C.脂肪瘤

- D.纤维瘤

- E.成熟畸胎瘤

- 719.肾动脉狭窄的超声表现不包括（B）

A.狭窄段管腔变窄，血流束变细

B.无论狭窄程度如何，狭窄段血流速度均明显升高

C.肾内动脉频谱加速时间≥0.07s时，肾动脉狭窄段内径减少常≥70%

D.狭窄即后段为杂色血流信号，仍可测及高速射流

E.狭窄的肾内动脉分支血流频谱可呈小慢波

- 720.患者女，30岁。发现左乳孤立性结节半年，触之可动，半年来无明显增大。超声显示：结节圆形，边界清晰，内为均匀低回声。它最可能是（B）

- A.乳腺纤维腺瘤

- B.乳腺囊肿

- C.乳腺癌

- D.乳腺脓肿

- E.乳内脂肪

- 721.乳腺导管内乳头状瘤最常见的临床症状是（B）

- A.乳头溃烂

- B.乳头溢液

- C.乳腺疼痛

- D.乳腺红肿

- E.乳头下陷

- 722.不能用来使声束聚焦的是（D）

- A.声学镜

- B.声透镜

- C.弯曲晶片

- D.匹配层

- E.可变孔径晶片

- 723.关于卵巢浆液性囊腺癌的临床和声像图表现，正确的是（D）

- A.多为单纯囊肿

- B.单侧

- C.是少见卵巢恶性肿瘤

- D.肿瘤生长很快，常伴出血坏死

- E.肿瘤多为实性

- 724.膝关节积液的声像图特征不包括（D）

- A.关节腔增宽，内为无回声区

- B.髌上间隙内有无回声区

- C.髌前囊内有无回声区

- D.病程较长时，关节滑膜增厚

- E.半月板内两个强回声界面间呈一低回声带

- 725.动静脉瘘的超声表现不包括（A）

A.瘘道近端动静脉管径明显增宽

B.创伤性动静脉瘘可直接显示瘘道

C.瘘口处可见五彩镶嵌血流

D.瘘道远端动脉血流速度减慢，频带变窄

E.静脉内出现动脉化血流频谱

- 726.关于股骨长度测量点的叙述，正确的是（C）

- A.从近端股骨颈到远端股骨裸

- B.从股骨头到内上裸

- C.股骨骨干全长

- D.从大转子到远端股骨裸

- E.从股骨头到裸间切迹

- 727.以下人体组织中，声衰减最高的是（A）

- A.软骨

- B.疤痕

- C.肌健

- D.脂肪肝

- E.脑

- 728.防止彩色信号倒错（混迭）的方法是（B）

- A.用高频超声

- B.下移零位基线

- C.低通滤波

- D.高增益

- E.低速标尺

- 729.关于矫正型大动脉转位的表述，错误的是（D）

- A.心房正位或反位

- B.房室连接不一致

- C.心室大动脉连接不一致

- D.一定合并其它畸形

- E.最常合并室间隔缺损

- 730.关于单发右位心的超声表现不对的是（C）

- A.下腔静脉位于脊椎右侧

- B.主动脉位于脊椎左侧

- C.心室左袢

- D.心房正位

- E.心尖朝右

- 731.正常人脑、肝、脂肪声衰减程度比较（B）

- A.脂肪＞肝＞脑

- B.肝＝脑＞脂肪

- C.肝＞脂肪＞脑

- D.肝＞脂肪＞脑

- E.脑＞肝＞脂肪

- 732.不出现在双顶径标准切面的结构是（D）

- A.丘脑

- B.第三脑室

- C.透明隔腔

- D.侧脑室前角

- E.侧脑室体部

- 733.甲状腺囊肿的表现不包括（E）

- A.临床少见

- B.大的囊肿可达10cm

- C.一般无症状

- D.多数来自腺瘤囊性变

- E.少数来自腺癌囊性变

- 734.超声图像的后处理功能，不包括（A）

- A.灰阶变换

- B.彩色编码变换

- C.彩色帧平均

- D.图像动态范围变化

- E.图像DICOM储存

- 735.骨巨细胞瘤病理基础主要表现为肿瘤组织质地疏松.出血.坏死和囊性变。与其相对应的声像图表现（D）

- A.病变发生于骨骺端的松质骨内

- B.病变部位呈偏心性肿大

- C.肿瘤与正常骨质界线清楚

- D.肿瘤透声性良好，后部边界回声增强

- E.彩色多普勒血流显像见少许点状血流或较丰富血流

- 736.谐波成像的主要原理不包括（A）

A.接受的基波回声强度小于谐波的强度

B.散射回声的非线性效应

C.二次谐波回声强度比基波低

D.二次谐波频率是发射频率的两倍

E.发射强度高

- 737.关于早期妊娠叙述，错误的是（B）

- A.最早见到的是胎囊

- B.双蜕膜征是指包蜕膜与底蜕膜的分离

- C.假妊娠囊不会有双环

- D.卵黄囊的正常值2―5.6mm

- E.胚胎器官发育在妊娠8周完成

- 738.关于阿米巴肝脓肿的声像图特点，不正确的是（A）

- A.脓肿一般较大，多位于右叶边缘部位

- B.多为单个，呈圆球状或卵圆球状

- C.脓肿壁薄，约1-3mm

- D.彩色多普勒多不显示血流信号

- E.脓肿内多可有气体反射

- 739.超声诊断甲状旁腺疾病的实际作用是（E）

- A.确定病变腺体的数目

- B.确定病变的良恶性

- C.应用彩色多普勒鉴别病变的性质

- D.寻找异位的甲状旁腺

- E.近一步提高甲状旁腺疾病的诊断水平

- 740.成人甲状腺超声检查时的正常测值范围是（D）

- A.前后径及左右径为2cm，上下径5cm---6cm,峡部为0.5cm

- B.前后径及左右径1.5cm，上下径4cm---5cm，峡部为0.6cm

- C.前后径及左右径2cm，上下径4cm---5cm，峡部＞0.6cm

- D.前后径及左右径2cm，上下径4cm---5cm，峡部＜0.4cm

- E.前后径及左右径1.5cm，上下径5cm---6cm，峡部＞0.5cm

- 741.经腹壁胃肠超声检查准备，下列哪一项是正确的（B）

- A.检查应安排在X 线钡剂检查之后

- B.检查中可饮水500ml～700ml 以充盈胃腔

- C.禁食4 小时

- D.大肠检查时需禁食

- E.胃镜检查之后

- 742.肾脏血管平滑肌脂肪瘤，有关论述正确的是（B）

- A.是一种恶性肿瘤

- B.组织成份包括血管.平滑肌和脂肪

- C.不会发生瘤内出血

- D.多呈低回声

- E.边界不清楚

- 743.组成门静脉系统的主要静脉有（B）

- A.脾静脉、肠系膜上静脉、肝静脉

- B.脾静脉、肠系膜上静脉、门静脉

- C.脾静脉、肠系膜上静脉、肾静脉

- D.脾静脉、肠系膜上静脉、髂总静脉

- E.脾静脉、肝静脉、门静脉

- 744.对判断胎儿宫内生长迟缓，下列哪一项最重要（C）

- A.胎囊

- B.羊水

- C.胎儿头围

- D.胎盘

- E.胃泡

- 745.下列哪条下肢静脉不与同名动脉伴行 （A）

- A.大隐静脉

- B.髂静脉

- C.股静脉

- D.胫前静脉

- E.胫后静脉

- 746.球内肿物后方回声渐次衰减直至演变成无回声区，呈现所谓的“挖空”现象，这是哪种眼部肿瘤的超声表现（B）

- A.视网膜母细胞瘤

- B.脉络膜黑色素瘤

- C.视网膜血管瘤

- D.脉络膜血管瘤

- E.脉络膜转移癌

- 747.腮腺超声检查时，那种方法是错误的（E）

- A.应用7MHz～10MHz 探头

- B.纵、横、斜多切面检查

- C.男士最好成刮胡后进行

- D.注意血管及导管走行

- E.空腹8 小时～12 小时

- 748.正常成人的甲状旁腺的解剖，下列哪一项是错误的（E）

- A.呈圆形或椭圆形

- B.分别位于甲状腺上、下极的背侧

- C.长径5mm～6mm，宽径3mm～4mm，厚径1mm～2mm

- D.左、右侧各两对（4 个）

- E.异位甲状旁腺极少见＜1%

- 749.王某，女，25 岁，超声显示甲状腺长4.5cm，宽2.0cm，厚1.5cm，峡部0.3cm，甲状腺上动脉Vmax（峰值）25cm/s，阻力指数0.5，回声均匀，应考虑（B）

- A.甲状腺炎

- B.正常甲状腺

- C.单纯性甲状腺肿

- D.原发性甲状腺功能亢进

- E.结节性甲状腺肿

- 750.徐某，男，35岁，已婚，体检时超声显示，睾丸及附睾处各见一0.8cm无回声区，圆形，边界光滑，它最可能（C）

- A.鞘膜积液

- B.睾丸、附睾炎

- C.睾丸、附睾囊肿

- D.阴囊血肿

- E.睾丸、附睾肿瘤

- 751.许多彩色血流显像仪均带伪彩功能，它的作用是（C）

A.增加彩色血流检出敏感度

B.增加彩色血流的信息量

C.增加灰阶图象的视觉分辨能力

D.能进行定量测量

E.增加低速血流的显示能力

- 752.超声探头最重要的部件是：（C）

A.保护层

B.匹配层

C.压电振子

D.负极引线

E.探头导线

- 753.彩色多普勒血流显像滤波器的主要功能是(C)

- A.增加频谱多普勒的幅度

- B.滤除高速血流

- C.滤除低速血流及低频噪音

- D.提高穿透力

- E.对峰值流速及压差测值影响甚大

- 754.超声诊断仪的工作条件哪项是错误的（C）

- A.监视器避免阳光直射

- B.整机不应放置在高温，潮湿环境

- C.仪器不接地线

- D.最好使用稳压器

E.远离高电场，高磁场

- 755.从使用角度评价彩色多普勒血流显像仪，哪项是质量差的标志（E）

- A.空间分辨力、速度分辨力、动态分辩力均高

- B.检出血流敏感度高

C.显示图像均匀性好

D.血流彩色信号显示效果佳

E.提高灰阶图象增益时，彩色图像质量即下降

- 756.人体中不同组织和体液回声前段时间通常的分级是（A）

- A.强回声、中等水平回声、低回声、无回声

- B.强回声、中等水平回声、无回声

C.强回声、无回声

D.强回声、低回声

E.中等水平回声、无回声

- 757.以下人体体液.组织中哪一种最少引起声衰减而且易产生显著的后方回声增强（B）

- A.血液

- B.胆汁、尿液

- C.脂肪

D.肝、脾

E.肌肉

- 758.鉴别囊肿与实性肿瘤最可靠的依据是（E）

- A.边界光滑、整齐与否

- B.外形是否圆形椭圆形

C.内部无回声或有回声

D.后方回声增强与否

E.边界回声、外形、内部回声、后方回声综合分析

- 759.超声扫查可用的声像图基本断面是（E）

- A.纵断面（矢状断面）

- B.横断面

- C.冠状断面

- D.斜断面

- E..纵断面、横断面、冠状断面、斜断面

- 760.超声伪像（伪差）是超声成像过程中产生的，以下哪项是正确的（A）

- A.超声伪像是常见的

- B.超声伪像是不常见的

C.伪象是相对常见的，因为有不少声像图十分清晰，并无伪象产生

D.以往超声伪象是比较常见的，自从采用实时灰阶超声后已经少见

E.超声伪像是常见的，采用高清晰现代数字化超声可以消除伪像

- 761.识别超声伪像的临床意义，下列哪项是错误的（E）

- A.避免误诊

- B.避免漏诊

- C.避免误诊和漏诊

D.可以提示某些病变或异常

E.只有理论价值，无实际意义

- 762.为清晰地显示较肥胖患者肝内门静脉的彩色血流信号，应首选（A）

A.2MHz---3.5MHz探头

B.5MHz---7.0MHz探头

C.7.5MHz---10.0MHz探头

D.12MHz探头

E.14MHz探头

- 763.下述哪一种技术属于频谱多普勒技术（B）

- A.M型彩色多普勒

- B.连续波多普勒

- C.彩色多普勒能量图

D.伪彩色编码二维超声显像

E.彩色多普勒血流显像

- 764.检测流速大于2m/s 的血流速度，应使用什么多普勒技术可以测量其血流速度又不出现信号混叠（B）

- A.超声造影

- B.连续波多普勒

- C.脉冲波多普勒

- D.多普勒能量图

- E.彩色多普勒血流显像

- 765.超声造影剂常用哪种物质作为造影剂的基质（C）

- A.草酸盐

- B.胆固醇颗粒

- C.人体白蛋白

D.酸类

E.硷类

- 766.为诊断心血管疾病，超声造影的给药途径（B）

- A.口服

- B.从外周静脉注入

C.经胃管灌入

D.经颈静脉注入

E.经直肠注入

- 767.增强超声造影效果，采用间歇式成像，其原理是什么（A）

- A.超声探头间断发射，增加造影剂聚积量

- B.造影剂产生谐振

C.造影剂一次谐振被接收

D.用药物使血流加速

E.增加超声发射频率

- 768.下述心肌超声造影对冠心病的诊断用途，哪一项是错误的（B）

- A.检测心肌梗塞区

- B.使冠脉扩张，血流加速

- C.检测心肌缺血区

D.评价介入治疗疗效

E.鉴别心肌存活与否

- 769.正常心脏的位置（D）

- A.在胸腔上纵隔内

- B.位于右侧胸腔

- C.位于横隔下方

D.在胸腔中纵隔内

E.在胸腔后纵隔内

- 770.下列关于心脏瓣膜的叙述，哪一项是错误的（A）

- A.欧式瓣

- B.三尖瓣

- C.主动脉瓣

- D.肺动脉瓣

- E.二尖瓣

- 771.正常主动脉与哪些解剖结构相连接（C）

- A.与肺动脉连接

- B.与左心房连接

C.与左心室连接

D.与右心室连接

E.与右心房连接

- 772.心脏瓣膜有什么生理作用（D）

- A.促使血液从大血管回流到心脏

- B.使血液从外周血管回流心脏

C.使血液不从外周血管返回心脏

D.是血液在心腔间,心腔与大动脉间流通的阀门

E.使血液能从心脏流到体静脉

- 773.正常肺静脉血流的多普勒频谱有什么特点（A）

- A.收缩期，舒张期各有一负向的峰

- B.只有舒张期一个正向的尖峰波

C.收缩期，舒张期各有一正向的峰，后者大于前者

D.舒张期呈双峰，均正向

E.收缩期呈双峰，均为负向，无舒张期血流

- 774.心包肿瘤的二维超声检查主要所见（E）

- A.心包局部缺如

- B.心室或心房内有肿物图像

C.心包显示不清

D.心包变薄

E.心包积液及/或心包填塞，心包上有团，块状回声

- 775.下列哪条血管是寻找胰腺体尾部的标志（C）

- A.门静脉

- B.胃左动脉

C.脾静脉

D.左肾动脉

E.腹主动脉

- 776.患者男性，45岁，上腹不适2月伴体重下降，声像图显示胰头区不规则低回声实性肿块，边界不清，呈蟹足状，肠系膜上静脉轻度抬高，肝内外胆管扩张，主胰管内径4mm，最可能诊断是（E）

- A.胰岛细胞瘤

- B.胰腺癌

- C.腹膜后肿瘤

- D.胆管癌

- E.壶腹癌

- 777.女性，30 岁，右下腹痛4 小时，在右下腹超声加压扫查见一管样结构，部分管壁模糊，内呈无回声区，一侧见强回声团伴生影，最可能的诊断是（A）

- A.输尿管结石

- B.消化道穿孔

- C.急性阑尾炎

D.右侧附件炎

E.以上都不是

- 778.仰卧位下腹部探测输尿管与髂动脉的关系（A）

- A.从前方交叉跨过髂动脉

- B.从后方穿过髂动脉

C.与髂动脉内侧平行走行

D.与髂动脉外侧平行走行

E.以上都不是

- 779.对于前列腺癌的描述，不正确的是（D）

- A.前列腺两侧不对称

- B.血清PSA升高

C.形态不规则，边界不清的低回声结节

D.好发于内膜

E.以上都不是

- 780.前列腺腺体组织主要分区为，周缘区中央区和移行区，前列腺癌易发声于（D）

- A.移行区

- B.中央区

- C.周缘区

- D.移行区和周缘区

- E.移行区和中央区

- 781.下腔静脉超声表现，不正确的是（E）

- A.位于脊柱的右侧

- B.横断面呈扁圆形

- C.管壁光滑

D.位于门静脉的后方

E.位于右肾动脉的后方

- 782.肠系膜上动脉一般与腹主动脉前壁间呈一角度，正常不应超过（E）

A.90°

B.80°

C.60°

D.50°

E.30°

- 783.关于多囊卵巢声像图表现，下列哪一项是不正确的.（D）

- A.卵巢髓质可见较丰富的血流

- B.卵巢切面可见10个以上的卵泡

C.卵泡大小多数小于5mm

D.双卵巢小于正常

E.卵巢髓质回声明显增强

- 784.前置胎盘的超声分型，下列哪一项是错误的（B）

- A.完全前置

- B.胎盘移位

- C.部分前置

D.低位胎盘

E.边缘前置

- 785.超声显示子宫腔内双层蜕膜囊（双蜕膜征），有力提示（B）

- A.异位妊娠

- B.宫内妊娠

- C.卵黄囊

D.流产

E.胎儿死亡

- 786.二维超声进行成人颅脑检查，最佳探头颅率是多少兆赫（A）

A.2.0MHz

B.3.0MHz

C.3.5MHz

D.4.0MHz

E.5.0MHz

- 787.下列哪支动脉血管直接起源于主动脉弓（A）

- A.左颈总动脉

- B.右颈总动脉

- C.左椎动脉

D.右椎动脉

E.右锁骨下动脉

- 788.颈动脉粥样硬化斑块最多见于下列哪个部位（C）

- A.颈总动脉起始部

- B.颈总动脉主干

- C.颈总动脉分叉处

D.颈内动脉起始部

E.颈外动脉起始部

- 789.下列哪项超声表现是支持软组织内金属异物最重要的证据（D）

A.患部显示短带状斑点状或团块状强回声改变

B.超声不能十分精确的显示异物的轮廓和大小

C.强回声后方声影不明显

D.强回声后方拖着明亮的“彗星尾征”

E.伴出血，感染时周围出现低回声乃至无回声区

- 790.原发性恶性骨肿瘤中，临床发病率最高，超声检查发现最多，恶性度最大的肿瘤（B）

- A.成骨肉瘤

- B.软骨肉瘤

- C.滑膜肉瘤

D.纤维肉瘤

E.骶尾部脊索瘤

- 791.指出哪条上肢静脉不与同名动脉伴行（E）

- A.腋静脉

- B.肱静脉

- C.桡静脉

D.尺静脉

E.肘正中静脉

- 792.下肢深静脉血栓，在时限上分为急性，亚急性和慢性，请指出急性血栓的发病时间段（A）

A.1周---2周

B.3周---4周

C.2月---3月

D.4月---6月

E.6月以上

- 793.无痛性腮腺肥大，如果是单侧的，应该与下列哪一种疾病相鉴别（B）

- A.急性化脓性腮腺炎

- B.腮腺混合瘤

- C.腮裂囊肿

D.颈部何杰金氏病

E.颈部淋巴结核

- 794.王某，女性，40岁，甲状腺区疼痛.低热，超声显示，甲状腺弥漫性中度肿大，回声减低，血流丰富。它最可能是（D）

- A.结节性甲状腺肿

- B.原发性甲状腺功能亢进

- C.慢性淋巴性甲状腺炎

D.亚急性甲状腺炎

E.腺瘤

795.乳腺超声检查的优点是（E）

- A.无放射性，无创伤

- B.鉴别肿物的物理性质

- C.显示内部的细微结构

D.发现腋窝肿大的淋巴结

E.以上都是

- 796.赵某，女性，20 岁，双侧乳房胀痛，月经前疼痛加重肿大，不敢触摸，月经后缓解，超声显示，乳腺结构紊乱，回声不均，它最可能是（B）

- A.乳腺炎

- B.乳腺增生

- C.乳腺囊肿

D.乳腺发育异常

E.巨乳症

- 797.乳腺良性与恶性肿物的超声显示鉴别点是（E）

- A.边界是否光滑，完整

- B.内部是否回声减低

C.后方是否回声衰减

D.皮肤是否受侵犯

E.以上都是

- 798.试述影响左心房压的直接因素（E）

- A.主动脉压的大小

- B.三尖瓣有无狭窄

C.右室压的大小

D.主动脉瓣口有无关闭不全

E.肺静脉对左心房的充盈及二尖瓣口通畅程度

- 799.正常三尖瓣与二尖瓣的血流多普勒频谱有什么不同（D）

A.三尖瓣血流频谱呈负向，二尖瓣则呈正向

B.三尖瓣血流频谱缺乏收缩期部分

C.三尖瓣血流频谱幅度（速度）明显大于二尖瓣血流

D.三尖瓣血流频谱幅度（速度）小于二尖瓣

E.三尖瓣血流舒张早期速度大于二尖瓣

- 800.患者反复发热伴右上腹疼痛，超声检查示左肝管内数个大小不等的强回声团，前方与胆管壁之间见液性暗带，后方伴声影，提示诊断为（C）

- A.肝内钙化灶

- B.肝内胆管积气

C.肝内胆管结石

D.胆管细胞肝癌

- E.胆道蛔虫

- 人体断层影像解剖学（801-900）

- A1/A2型题

801.人体断面解剖学主要研究内容是（C）

A.按人体各个系统进行形态结构等的叙述

B.将人体分成若干个部分，阐述每一个局部有关结构的层次排列、局部位置及毗邻关系

C.研究正常人体不同方位断面上的器官结构的形态、位置以及其相互关系

D.研究正常人体功能活动规律的科学

E.探索人体机械运动与体育动作的关系

802.下列关于“断面”的描述，哪项是正确的（C）

A.通过CT或MRI获得图像

B.具有一定的厚度

C.是指切割标本的表面，也叫做剖面

D.是根据超声波回声的强弱，用明暗不同的光点在屏幕上构成的声像图

E.以上均正确

803.下列关于冠状面的描述，哪项是错误的（D）

A.又称做额状面

B.垂直于矢状面

C.按左右方向将人体分成前、后两部分

D.将人体分成上、下两部分

E.垂直于水平面

804.CT和MRI等先进技术是在何年代引进我国的（D）

A.19世纪初期

B.20世纪初期

C.20世纪60年代

- D.20世纪70年代

- E.20世纪80年代

805.生物塑化技术的塑化过程不包括（E）

A.固定

B.脱水

C.真空浸渍

D.硬化处理

E冷冻

806.豆状核与屏状核之间的白质区（B）

A.内囊

B.外囊

C.最外囊

D.视辐射

E.听辐射

807.形成Y形硬脑膜的结构（D）

A.大脑镰

B.小脑幕

C.小脑镰

D.大脑镰和小脑幕

E.小脑幕和小脑镰

808.海马位于侧脑室下角的（E）

A.上壁

B.下壁

C.前壁

D.后壁

E.下内侧壁

809.形成辐射冠的主要结构（C）

A.联络纤维

B.连合纤维

C.投射纤维

D.胼胝体

E.基底核

810.识别中央旁小叶的标志性结构（B）

A.扣带沟

B.扣带沟边缘支

C.中央沟

D.中央前沟

E.中央后沟

811.显示基底核区的最佳橫断层面（C）

A.胼胝体干

B.胼胝体压部

C.松果体

D.前连合

E.后连合

812.在横断层面上，小脑延髓池两侧的脑组织（B）

A.小脑扁桃体

B.小脑半球

C.小脑蚓

D.枕叶

E.舌回

813.半卵圆中心横断层面上的结构不包括（D）

A.楔叶

B.楔前叶

C.缘上回

D.外侧沟

E.顶枕沟

814.胼胝体干横断层面上的结构不包括（B）

A.侧脑室

B.第三脑室

C.尾状核

D.外侧沟

E.顶枕沟

815..胼胝体压部横断层面上的结构不包括（E）

A.内囊

B.外囊

C.最外囊

D.第五脑室

E.第六脑室

816.内囊横断层面上的结构不包括（D）

A.尾状核

B.豆状核

C.屏状核

D.杏仁体

E.背侧丘脑

817.鞍上池横断层面上的结构不包括（C）

A.交叉池

B.大脑纵裂池

C.小脑上池

D.环池

E.大脑外侧窝池

818.基底核区的横断层面上最先出现（B）

A.背侧丘脑

B.尾状核

C.豆状核

D.屏状核

E.杏仁体

819.横断层面上的侧脑室最先出现（B）

A.前角

B.中央部

C.三角区

D.后角

E.下角

820.冠状层面上的基底核区最先出现（A）

A.尾状核

B.豆状核

C.屏状核

D.杏仁体

E.背侧丘脑

821.冠状层面上的胼胝体最先出现（B）

A.嘴

B.膝

C.干

D.压部

E.体部

822.冠状层面上的侧脑室最先出现（A）

A.前角

B.中央部

C.三角区

D.后角

E.下角

823.胼胝体膝冠状层面上的结构不包括（C）

A.侧脑室前角

B.尾状核头

C.中央前回

D.外侧沟

E.胼胝体下区

824.透明隔冠状层面上的结构不包括（E）

A.豆状核

B.尾状核头

C.内囊前肢

D.第三脑室

E.中央后回

825.在冠状层面上，侧脑室下角内下壁上的弯曲结构（C）

A.海马旁回

B.海马结构

C.海马

D.钩

E.海马沟

826.胼胝体压部冠状层面上的结构不包括（B）

A.尾状核

B.内囊

C.视辐射

D.侧脑室下角

E.侧脑室三角区

827.颅脑部正中矢状面上的脑沟不包括（B）

A.顶枕沟

B.中央沟

C.距状沟

D.扣带沟

E.胼胝体沟

828.内囊膝矢状层面上的结构不包括（C）

A.尾状核

B.背侧丘脑

C.豆状核

D.侧脑室

E.海绵窦

829.苍白球矢状层面上的结构不包括（E）

A.内囊前肢

B.内囊后肢

C.尾状核头

D.背侧丘脑

E.内囊膝

830.在横断层面上，位于下颌体内侧和咽外侧的结构（B）

A.腮腺

B.下颌下腺

C.舌下腺

D.舌

E.腭

831.在冠状层面上，上斜肌位于眼球和视神经的（C）

A.上方

B.内侧

C.内上方

D.内下方

E.外上方

832.在冠状层面和矢状层面上，分隔鼻腔与口腔的主要结构（A）

A.硬腭

B.软腭

C.上颌骨

D.上颌窦

E.腭骨

833.在CT影像上，呈现相对较高密度影（A）

A.基底核

B.脑髓质

C.内囊

D.脑室

E.脑池

834.脑血管无搏动的主要原因（C）

A.大脑动脉环

B.吻合丰富

C.行程弯曲

D.动、静脉不伴行

E.管壁薄

835.分布于岛叶的脑血管（B）

A.大脑前动脉

B.大脑中动脉

C.大脑后动脉

D.脉络丛前动脉

E.脉络丛后动脉

- 836.后交通动脉瘤易压迫的脑神经（B）

A.视神经

B.动眼神经

C.滑车神经

D.三叉神经

E.展神经

837.中央支的行程长且管径细，易发生栓塞的脑血管（D）

A.大脑前动脉

B.大脑中动脉

C.大脑后动脉

D.脉络丛前动脉

E.脉络丛后动脉

838.椎-基底动脉系的分支中行程弯曲，易发生血栓（C）

A.小脑上动脉

B.小脑下前动脉

C.小脑下后动脉

D.脊髓动脉

E.延髓动脉

839.分布于内囊前肢下部的脑血管（A）

A.大脑前动脉

B.大脑中动脉

C.大脑后动脉

D.脉络丛前动脉

E.脉络丛后动脉

840.与大脑后动脉相伴行的脑神经（C）

A.视神经

B.视束

C.动眼神经

D.滑车神经

E.展神经

841.大脑深静脉中行程长管壁薄而脆，易破裂出血的是（A）

A.大脑大静脉

B.大脑内静脉

C.基底静脉

D.脉络丛静脉

E.透明隔静脉

842.大脑深静脉中行程长而迂曲，显著弯曲时易误认为是小脑幕切迹疝（C）

A.大脑大静脉

B.大脑内静脉

C.基底静脉

D.大脑前静脉

E.终静脉

843.大脑大静脉位于（D）

A.帆间池

B.脚间池

C.四叠体池

D.大脑大静脉池

E.直窦

844.临床上常作为室间孔的定位标志（C）

A.大脑内静脉

B.大脑大静脉

C.静脉角

D.基底动脉

E.大脑静脉环

845.“空碟鞍”征多出现在鞍膈的类型（C）

A.I型

B.II型

C.III型

D.I、II型

E.II、III型

846.诊断垂体肿瘤的主要方法之一是测量垂体的（E）

A.面积

B.体积

C.前后径

D.左右径

E.上下径

847.垂体高度测量常选择经垂体的（C）

A.橫断层面

B.矢状层面

C.冠状层面

D.斜冠状层面

E.斜矢状层面

848.鞍上池横断层面上的结构不包括（D）

A.视交叉

B.垂体柄

C.颈内动脉

D.三叉神经节

E.基底动脉

849.外骨半规管横断层面上的结构不包括（D）

A.前庭导水管

B.前庭

C.后骨半规管

D.耳蜗

E.乳突窦

850.乳突窦口横断层面上的结构不包括（A）

A.耳蜗

B.外骨半规管

C.前骨半规管

D.后骨半规骨

E.前庭

851.在颞骨冠状层面上，首先出现的结构（A）

A.耳蜗

B.前庭

C.锤骨

D.砧骨

E.镫骨

852.在冠状层面上，出现于鼓室与前庭之间的结构（C）

A.前骨半规管

B.后骨半规管

C.外骨半规管

D.前庭水管

E.蜗水管

853.经耳蜗冠状层面上的结构不包括（E）

A.锤骨

B.砧骨

C.镫骨

D.颈动脉管

E.咽鼓管

854.分布于幕上后部结构的动脉（D）

A.颈内动脉系

B.大脑前动脉

C.大脑中动脉

D.大脑后动脉

E.椎动脉系

855.颈内动脉进入颅腔的部位（E）

A.颈动脉管外口

B.颈动脉管

C.颈动脉管内口

D.破裂孔

E.海绵窦

856.环状软骨板的横断层面上不出现（E）

A.甲状软骨

B.甲状腺

C.颈总动脉

D.颈内静脉

E.食管

857.环状软骨弓的横断层面上不出现（D）

A.甲状腺

B.喉咽

C.咽后间隙

D.气管前间隙

E.椎前间隙

858.环状软骨弓横断层面上的结构（C）

A.喉前庭

B.喉中间腔

C.声门下腔

D.气管

E.第5颈椎

859.甲状腺峡部的横断层面上不出现（C）

A.气管

B.食管

C.喉上神经

D.食管后间隙

E.喉返神经

860.颈根部的横断层面上不出现（A）

A.锁骨下动脉

B.椎动、静脉

C.颈总动、静脉

D.迷走神经

E.膈神经

861.声门裂的横断层面上不出现（E）

A.声带

B.杓状软骨

C.环状软骨板

D甲状软骨

E.会厌软骨

862.舌骨平面相当于（C）

A.第2颈椎

B.第3颈椎

C.第3颈椎间盘

D.第2颈椎间盘

E.第4颈椎

863.会厌前间隙的横断层面上不出现（E）

A.舌骨

B.会厌软骨

C.喉咽

D.甲状软骨上角

E.咽旁间隙

864.眼动脉自颈内动脉的发出处（C）

A.岩骨段

B.海绵窦段

C.膝段

D.床突上段

E.终段

865.颈静脉孔前内侧部通过的结构（A）

A.舌咽神经

B.迷走神经

C.副神经

D.乙状窝

E.颈内静脉

866.寰枢正中关节的横断层面上不出现（C）

A.腮腺

B.咽旁间隙

C.颈总动脉

D.颈内静脉

E.头长肌

867.颈动脉窦的横断层面上不出现（C）

A.颈内静脉

B.颈外动脉

C.咽旁间隙

D.椎前间隙

E.咽后间隙

868.在横断层面上，斜角肌间隙内的结构（A）

A.臂丛

B.锁骨下静脉

C.椎动、静脉

D.颈内动、静脉

E.膈神经

869.下列那项不是位于后纵隔（B）

A.食管

B.隔神经

C.胸主动脉

D.胸导管

E.奇静脉

870.关于主动脉肺动脉窗说法正确的是（E）

A.为放射学概念

B.左外侧界为纵隔胸膜，内侧界为气管，前、后方分别为主动脉升部、降部和食管

C.内有动脉韧带、左喉返神经和淋巴结等

D.正常情况下CT难以显示该区淋巴结

E.以上均对

871.胸骨角平面不可见的结构有（D）

A.气管

B.主动脉弓起止端

C.奇静脉弓

D.气管杈

E.主动脉肺动脉窗

872.识别胸部横断结构肺动脉杈的特征表现为（B）

A.倒“三角”形

B.“三叶草”形

C.“军刀鞘”样

D.“S”形

E.“高脚杯”状

873.紧邻颈静脉切迹后方主要有什么结构？（D）

A.左锁骨下静脉

B.左侧颈内静脉

C.左侧颈外静脉

D.左侧头臂静脉

E.左侧静脉脉

874.肋弓最低点平对（D）

A.第1腰椎

B.第2腰椎

C.第3腰椎

D.第4腰椎

E.第5腰椎

- 875.肺癌的淋巴转移第一站常见于哪些ATS区？（E）

A.2、4、5区

B.4、5、6区

C.7、8、9区

D.11区

E.4、10区

876.ATS图中哪些区可作为预测肺癌可切除性和生存率的关键部位（B）

A.2、4、5区

B.4、5、6区

C.7、8、9区

D.10、11区

E.4、10区

877.胸部颈静脉切迹层面的上纵隔呈倒“三角形”，前外侧角和后角分别是（B）

A.左、右头臂静脉和气管

B.左、右头臂静脉和食管

C.头臂静脉、气管和食管

D.左、右颈总动脉和气管

E.左、右颈总动脉和食管

878.第二肝门平面（D）

A.此平面经过主动脉裂孔

B.第二肝门位于腔静脉沟下端

C.位于第12胸椎体水平

D.有助于肝叶、肝段的划分

E.为腹腔结构配布发生较大变化的转折平面

879.后方平对第4腰椎棘突的平面是（D）

A.第二肝门平面

B.肝门平面

C.肋下平面

D.嵴间平面

E.结节间平面

880..幽门平面通常相当于（E）

A.第10胸椎体上缘平面

B.第11胸椎体上缘平面

C.第12胸椎体上缘平面

D.第1胸椎体下缘平面

E．第1腰椎体下缘平面

881.第二肝门位于（C）

A.左纵沟的后部

B.右纵沟的后部

C.下腔静脉沟的上端

D.下腔静脉沟的下端

E.肝门静脉左、右支的开口处

882.贲门平（B）

A.第10胸椎体

B.第11胸椎体

C.第12胸椎体

D.第1腰椎体

E.第2腰椎体

883.胰头后方毗邻（D）

A.十二指肠降部

B.腹腔动脉

C.肠系膜上动、静脉

D.胆总管

E.右肾

884.右肾门前方有（D）

A.肠系膜上血管

B结肠右曲

- C.胆囊

- D.十二指肠降部

- E.肝方叶

885.十二指肠上部位于网膜孔的（D）

A.前界

B.后界

C.上界

D.下界

E.内侧界

886.网膜孔的前界是（C）

A.下腔静脉

B．肝尾状叶

C.肝十二指肠韧带右缘

D.胰头

E.十二指肠上部

887.不经过肝门的结构是（B）

A．肝固有动脉

B.肝静脉

C.肝门静脉

D.左、右肝管

E.肝丛

888.在横断面上，子宫最先出现（A）

A.子宫底

B.子宫体

C.子宫颈阴道部

D.子宫颈阴道上部

E.子宫峡

889.在横断层面上，阴道穹最先出现（D）

A.前穹

B.左侧穹

C.有侧穹

D.后穹

E.前、后穹

890.在横断层面上。子宫最先出现（A）

A.子宫底

B.子宫体

C.子宫颈阴道部

D.子宫颈阴道上部

E.子宫峡

891.在横断层面上，子宫颈的最低平面是（B）

A.髋关节

B.坐骨棘

C.坐骨结节

D.坐骨支

E.耻骨弓

892.在横断层面上，子宫腔与子宫颈管的分界标志是（D）

A.子宫体

B.子宫颈

C.子宫底

D.子宫峡

E.子宫角

893.在上肢，与内侧相同的方位术语又称（C）  
A.桡侧

B.胫侧

C.尺侧

D.腓侧

E.远侧

894.在下肢，与外侧相同的方位术语又称（D）  
A.桡侧

B.胫侧

C.尺侧

- D.腓侧

- E.近侧

895.关节的基本结构是（D）   
A.关节面、关节囊、关节唇

B.关节面、关节囊、半月板

C.关节腔、关节囊、关节软骨

D.关节面、关节囊、关节腔
E.关节面、关节腔、韧带

896.关节的辅助结构是（C）   
A.关节囊、囊内韧带、囊外韧带

B.关节囊、关节软骨、关节盘

C.囊内韧带、囊外韧带、关节盘、关节唇

D.关节软骨、关节盘、关节唇

E.关节囊、关节面、关节盘

897. 肘前区尖端朝向远侧的三角形凹陷称为（C）

A.肱骨内髁

B.肱骨外髁

C.肘窝

D.肘后窝

E.桡尺关节

898.椎间盘的构成不包括（E）

A.纤维环

B.髓核

C.Sharpery 纤维

D.透明软骨板

E.脊髓

899.对于脊髓的描述哪一个正确（C）

A.位于软脊囊内

B.各段大小外形相同

C.与CT相比，MRI在显示脊髓的内部结构方面有明显优势

D.为前后稍扁的圆柱形

E.与MRI相比，在X线显示脊髓的内部结构方面有明显优势

900.椎内静脉丛在CT平扫上不能单独显示增强扫面呈（C）以颈区较明显。

A.片状高密度影

B.散片状高密度影

C.点状高密度影

D.点状低密度影

E.斑块状低密度影

- 医学影像诊断基础（901-1000题）

A1/A2型题

901.X线在人体内的透过率从大到小，其正确排列为(E)

A.气体、液体及软组织、脂肪、骨

B.骨、脂肪.液体及软组织、气体

C.脂肪、气体、液体及软组织、骨

D.骨、液体及软组织、脂肪、气体

E.气体、脂肪、液体及软组织、骨

902.指出与X线诊断和治疗无关的特性(B)

A.穿透性

B.衍射作

C.荧光效应

D.摄影效应

E.电离效应

903.装有心脏起博器的病人不能进行下列哪种检查(A）

A.MRI

B.CT

C.X线平片

D.SPECT

E.PET

904.下列哪项不是CT扫描的适应征(D)

A.眼部外伤

B.眼眶内异物

C.眼的先天性疾病

D.近视眼

E.眼球及眶内肿物

905.下列造影不用碘剂的是(E)

A.动脉造影

B.静脉造影

C.逆行肾盂造影

D.脊髓造影

E.胃肠道常用的双对比造影

906.目前最广泛应用于临床磁共振成像技术的原子核是(A)

A.H氢

B.F氟

C.钠(Na)

D.磷(P)

E.其它

907.MRI成像参数有(E)

A.T2

B.T1

C.流速

D.质子密度

E.以上全对

908.下列不属于数字化影像的是(B)

A.CT

B.荧光摄影

C.MRI

D.DSA

E.CR

909.关于MRI检查安全性论述，错误的是(E)

A.体内有金属异物.人工铁磁性关节等不应行MRI检查

B.带有心脏起博器患者禁止MRI检查

C.幽闭症患者不宜做MRI检查

D.正在进行生命监护的危重病人不能进行MRI检查

E.早期妊娠妇女接受MRI检查肯定是安全的

910.以下属于直接数字化X线摄影的是(E)

A.CT

B.MRI

C.DSA

D.CR

E.DR

911.临床上胸部X线摄片最常使用的体位是(B)

A.前后位

B.后前位

C.前弓位

D.左侧位

E.右侧位

912.关于肋骨的正常X线表现，说法错误的是(D)

A.第1－10助骨前端以肋软骨与胸骨相连

B.颈肋是较常见的肋骨变异之一

C.在X线胸片上肋骨前端呈游离状

D.第6肋骨前端相当于第8肋骨后端水平

E.第6肋骨前端相当于第10肋骨后端水平

913.关于胸壁软组织的描述不正确的是(B)

A.胸部平片上男性胸大肌影通常右侧较为明显

B.女性乳头在第7前肋间附近呈小圆形致密影

C.伴随阴影为肺尖部反折胸膜及胸膜外肋骨下软组织形成

D.女性乳房为两下肺野对称性下缘清晰的密度增高影

E.当颈部向一侧偏斜可使胸锁乳突肌影两侧不对称

914.关于肺野的划分正确的是(D)

A.为便于病变描述，将肺野分为内、中、外三个肺野

B.常以第三前肋下缘将肺野分为上、中、下三个肺野

C.第1肋骨上缘以内的部分肺野称为肺尖区

D.锁骨以下至第2肋骨外缘以内部分称为锁骨下区

E.常以第四前肋下缘将肺野分为上、中、下三个肺野

915.构成胸片上肺纹理影的主要解剖结构是(E)

A.支气管系统

B.肺静脉系统

C.肺动脉系统

D.肺静脉与支气管动脉

E.肺动脉与肺静脉

916.关于胸部正常X线表现的描述不正确的是(C)

A.肺野系胸片上均匀一致、较为透明的区域

B.肺门影主要成分为肺动脉、肺静脉及其大分支

C.在胸部正位片上通常右肺门影比左肺门高1~2cm

D.肺纹理为自肺门向肺野呈放射状分布的树枝状影

E.通常下肺野肺纹理影较上肺野粗

917.关于肺叶与肺段的描述正确的是(B)

A.肺段呈楠圆形

B.肺叶是由2~5个肺段组成

C.左右肺共有12个肺段

D.右肺三叶6个肺段

E.左肺下叶有5个肺段

918.关于纵隔的描述错误的是(D)

A.目前多采用三分区法

B.侧位胸片上分为前、中、后三区

C.中纵隔即心脏、主动脉弓、气管和肺门所占区域

D.食管后壁为中、后纵隔分界线

E.正常纵隔的宽度受体位和呼吸影响

919.关于横漏的描述错误的是(B)

A.通常右膈顶较左侧高1－2cm

B.膈局部发育薄弱可出现局限性隔膨升,以左侧多见

C.横膈上有主动脉裂孔、食管裂孔、腔静脉裂孔

D.胸腔及腹腔压力的改变可影响横膈的位置

E.横膈形态呈内高外低，前高后低

920.目前肿部病变最常用的形像检在方法是(E)

A.胸部DR摄片

B.胸部MRI

C.胸部超声

D.全身PET－CT

E胸部螺旋CT

921.关于叶间裂的CT表现错误的是(A)

A.叶间裂的CT表现与其走行无关

B.水平裂呈无或少肺纹理的类圆形区域

C.斜裂表现为少或无肺纹理的条带状影

D.HRCT上叶间裂均可表现为高密度线状影

E.冠状位HRCT重组斜裂表现为线状高密度影

922.下列胸部MRI正常表现中说法正确的是(B)

A.胸壁肌肉在T1WI和T2WI上均呈较高信号

B.脂肪组织在T1WI上呈高信号，T2WI上呈较高信号

C.由于流空效应，血管在任何情况均呈低信号影

D.整个肺实质在MRI上基本呈中等信号的灰色影

E.胸膜在MRI上也可以显示呈线样中等信号影

923.关于肺气肿的说法不正确的是(D)

A.肺气肿系指肺组织被气体过度膨胀的一种状态

B.肺气肿大致可分为局限性和弥漫性两种类型

C.局限性阻塞性肺气肿多系支气管病变的活瓣性作用所致

D.弥漫性阻塞性肺气肿不会发生气道的活瓣性狭窄作用

E.弥漫性阻塞性肺气肿多见于慢性支气管炎及支气管哮喘

924.肺气肿的X线表现，表述正确的是(E)

A.叶支气管部分阻塞者表现为该肺叶透亮度增加，肺纹理稀疏

B.主支气管部分阻塞时表现该侧肺透亮度增加,肺纹理稀疏横，弱下降

C.弥漫性阻塞性肺气肿可出现胸廓桶状，肋骨走行变平，与肋间隙变宽

D.弥漫性阻塞性肺气肿可出现双隔低平和心影狭长呈垂位心型

E.以上均正确

925.在胸部X线平片上诊断肺不张的重要征象是(D)

A.肺门移位和横隔变平

B.肺纹理稀疏与透亮度增加

C.肺纹理稀疏与叶间裂移位

D.肺体积缩小与密度增高

E.对侧肺野代偿性肺气肿

926.心脏右前斜位片主要观察(A)

A.左心房、肺动脉主干和右心室

B.左心室、主动脉弓的全貌

C.右心房、主动脉窗

D.气管分叉

E.以上全不是

927.心脏左前斜位片主要观察(B)

A.右心房

B.左、右心室、左心房、左主支气管、左肺动脉

C.右无名静脉

D.相反博动点

E.以上全不是

928.右心房增大，下面哪项是错误的(E)

A.后前位：右侧第二弓增大，右心膈角锐利

B.左前斜位：心前缘突出或横行部延

C.右前斜位：心后缘下部向后隙突出

D.右房增大常发生在房缺

E.右心房增大多为室间隔缺损所致

929.下列哪种疾病引起右心室负荷增加(B)

A.主动脉瓣关闭不全

B.阻塞性肺气肿

C.二尖瓣关闭不全

D.动脉导管未闭

E.贫血性心脏病

930.引起左心室负荷增高的主要因素是(B)

A.肺循环高压

B.体循环高压

C.右心回心血量增加

D.三尖瓣关闭不全

E.红细胞压积增大

931.鉴别右心衰竭与肝硬化的要点是(B)

A.下肢水肿

B.静脉压升高

C.腹水形成

D.肝脏肿大

E.以上都不是

932.典型风湿性心脏病、二尖瓣狭窄应具有下列X线表现(D)

A.左心房增大、肺淤血、左心室增大

B.左心房增大、肺充血、右心室正常

C.左心房增大、肺部正常、右心室增大

D.左心房增大、肺淤血、右心室增大

E.左心房增大、肺充血、右心室增大

933.肺原性心脏病与原发肺动脉高压的鉴别诊断是(D)

A.前者以左房、左室增大为主、后者以右室、右房增大为主

B.两者心博均减弱

C.两者肺动脉段均凹陷

D.前者为胸肺病变造成，后者与胸肺病变无关

E.两者年龄无差

934.慢性支气管炎发展为肺心病的X线征象是(D)

A.心脏普大

B.左房、右房大

C.左室增大

D.右室增大

E.心腰凹陷

935.诊断高血压心脏病必需具备(C)

A.心尖区收缩期吹风性杂音

B.右室增大

C.左室增大

D.左房、右室增大

E.右房、肺动脉干突出

936.动脉硬化性主动脉瘤同特发性主动脉瘤的区别(B)

A.两者均有高血压史

B.前者好发部位是降、弓部，多见老人，常有钙化，后者好发部位为升部多见青壮年，少见钙化

C.两者均合并蜘蛛指，晶体脱位等骨和眼的异常

D.两者常见胸骨压迫侵蚀

E.梅毒血清反应均是阳性

937.室间隔缺损患者有时出现声音嘶哑其原因是(D)

A.扩张的左心房压迫喉返神经

B.扩张的右心房压迫喉返神经

C.扩张的主动脉压迫喉返神经

D.扩张的肺动脉压迫喉返神经

E.扩张的左、右心房压迫喉返神经

938.胃肠道穿孔的最典型X线征象为(C)

A.咖啡豆征

B.结肠积气

C.膈下新月状气体影

D.阶梯状液平

E.肠腔扩张

939.胃肠钡餐前准备最主要是检查日晨(A)

A.禁食禁水

B.洗胃

C.清洁灌肠

D.肌注低张药

E.抽空胃液

940.关于胃肠双对比造影的叙述，哪一项错误？(B)

A.胃肠双对比造影可显示微皱襞

B.对比剂为钡剂加碘剂

C.胃微皱襞是胃小沟和胃小区

D.结肠微皱襞是无名沟和无名区

E.双对比造影常用于诊断胃肠早期病变

941.关于龛影的叙述，哪一项错误？(C)

A.胃肠管壁溃烂面凹陷，被钡剂充填称龛影

B.切线位观察为突出腔外之含钡影像

C.正面观察为无钡剂的透明影

D.良性龛影周围粘膜向心性集中无破坏

E.恶性龛影周围粘膜常破坏

942.胃内充盈缺损不代表哪一种疾病？(B)

A.良性肿瘤

B.胃溃疡

C.恶性肿瘤

D.胃内异物

E.胃石(如胃柿石)

- 943.下列哪种疾病不引起食管的形态及位置改变？(B)

- A.左房增大

B.胸腺肥大

C.膈疝

D.主动脉迂曲扩张

E.降主动脉瘤

944.下列哪项不是食管静脉曲张的表现？(D)

A.下段多见B.粘膜稍宽略迂曲，或呈串珠状充盈缺损

C.食管张力下降

D.管壁僵硬

E.食管腔可略大

945.进食梗阻感二月，X线表现食管中段有.5cm长狭窄段，壁不规则，粘膜不连续，狭窄上方食管扩张明显，最可能的是。(A)

A.食管癌.

B.食管静脉曲张

C.食管良性狭窄.

D.贲门痉挛

E.胃底贲门癌

946.对疑为鱼刺或碎骨片等卡在食管壁的异物，主要的检查方法是？(C)

A.摄平片

B.食管钡餐

C.食管吞钡棉

D.血管造影

E.透视

947.患者近来咽下不畅，食管钡餐检查侧斜位可见食管上段后壁有弧形压迫，粘膜皱壁规则，扩张度好，应考虑什么疾病？(D)

A.食管癌

B.食管平滑肌瘤

C.食管炎

D.食管外压性病变

E.食管憩室

948.指出哪一项不是恶性溃疡征象。(A)

A.狭颈征

B.环堤征

C.指压迹征

D.裂隙征

E.半月征

949.胃粘膜皱襞的改变，下列哪项是错误的?(B)

A.肥厚和萎缩多代表慢性炎症

B.破坏中断多为良性溃疡所致

C.良性溃疡疤痕可引起粘膜纠集

D.恶性肿瘤可引起粘膜皱襞消

E.脑回状外观一般为慢性炎症所致

950.下列哪项最能提示胃溃疡恶变(D)

A.胃小弯侧溃疡

B.复合溃疡

C.多发溃疡

D.溃疡直径大于2cm，边缘呈不规则结节状

E.溃疡位于胃腔轮廓之外，周围粘膜呈星状聚集

951胃溃疡最特征的表现是(A)

A.龛影

B.狭颈征

C.项圈征

D.粘膜纠集

E.器官变形

952.切线位上，最常见的胃溃疡龛影表现为(A)

A.乳头状

B.囊袋状

C.三角形

D.杯口状

E.不规则状

953.腹部平片在泌尿系统主要用于检查(B)

A.泌尿系统积水

B.泌尿系统结石

C.泌尿系统感染

D.泌尿系统肿瘤

E.泌尿系统损伤

954.泌尿系统阳性结石是指(B)

A.各种影像检查技术均不能显示的结石

B.X线腹部平片不能显示的结石

C.超声和CT均不能检出的结石

D.不引起患者临床症状的泌尿系统结石

E.不引起尿路梗阻积水的结石

955.肾血管平滑肌脂肪瘤CT检查有确诊意义的征象是(C)

A.肾实质内占位，边界清晰，密度不均

B.增强扫描肿瘤不均匀强化

C.肿瘤内含脂肪成分

D.增强扫描内见强化血管影

E.合并有结节性硬化

956.子宫内膜癌最常见的是从下列哪一种类型(C)

A.透明细胞癌

B.腺鳞癌

C.腺癌

D.乳头状腺液癌

E.腺角化癌

957.关于子宫输卵管结核的病理生理和临床表现，以下描述错误的是(D)

A.输卵管粘连

B.子宫变小

C.常有不孕

D.输卵管是柔软的，不发生钙化

E.累及输卵管，可形成溃

958.女性生殖系统最常见的恶性肿瘤是(C)

A.子宫内膜癌

B.卵巢转移瘤

C.宫颈癌

D.卵巢浆液性囊腺癌

E.卵巢黏液性囊腺癌

959.下列描述与乳腺纤维瘤的临床表现和线主要特征不符合的是(D)

A.周期性疼痛

B.肿块活动度大

C.肿块边界清晰

D.肿块明显压痛

E.无腋窝淋巴结增大

960.乳腺良性病变钙化的特点不正确的是(E)

A.钙化数目少

B.边缘清楚

C.颗粒粗

D.密度高

E.形态不规则

961.女，45岁，无痛性肉眼血尿1月余，尿路造影见右侧肾盂有一不规则充盈缺损，CT平扫示右侧肾盂不规则软组织密度肿块，边界不清，增强扫描中度强化，最有可能诊断(C)

A.肾盂血凝块

B.肾癌

C.肾盂癌

D.肾血管平滑肌脂肪瘤

E.肾盂癌

962.患者男，56岁，无痛性肉眼血尿2月余入院，实验室检查尿中大量红细胞细菌(—)，腹部平片未见阳性结石，可见左肾轮廓局限性外突。根据上述资料，患者为明确诊断还应选择哪种检查为宜(D)

A.超声

B.静脉尿路造影

C.CT平扫

D.CT平扫＋增强扫描

E.DSA

963.上述病例CT平扫联合增强扫描示左肾上极类圆形软组织密度肿块，密度不均，中心示坏死，增强扫描及质期肿块与肾皮质强化程度近似，实质期强化程度迅速降低，呈“快进快出”型，最可能的诊断是(D)

A.肾脓肿

B.肾血管平滑肌脂肪

C.肾盂癌

D.肾癌

E.肾血

964.输卵管结孔部位是(B)

A.输卵管子宫部

B.输卵管峡

C.输卵管壶腹部

D.输卵管漏斗

E.输卵管伞

965.受精的部位是(A)

A.输卵管壶腹

B.输卵管子宫部

C.输卵管峡

D.输卵管伞

E.输卵管漏斗

966.正常成人肾脏上下径粗相当于同一个体(C)

A.2个腰椎体与其间椎间隙高度之和

B.2个腰椎椎体与2个椎间隙高度之和

C.3个腰椎体与2个椎间隙高度之和

D.3个腰椎椎体与3个椎间隙高度之和

E.4个腰椎体与5个椎间隙高度之和

967.x线片上显示的关节间隙代表(B)

A.解剖关节间隙

B.解剖关节间隙＋关节软骨

C.解剖关节间隙－关节软骨

D.关节囊

E.关节液

968.骨质疏松是指(D)

A.骨组织的有机成分增加

B.骨组织的无机成分减少，有机成分不变

C.单位体积内骨组织的含量增加

D.骨组织的有机成分和无机成分均减少

E.骨组织的有机成分减少

969.关于骨质疏松，错误的是(E)

A.骨质疏松者，骨脆性增加

B.骨质疏松分为全身性和局限性

C.骨质疏松者，骨折危险性增加

D.椎体骨质疏松的典型改变是双凹形

E.椎体骨质疏松时横行骨小梁明显，纵行骨小梁相对减少

970.骨质疏松的X线表现(A)

A.骨密度减低，骨小梁细少

B.骨皮质厚薄不均

C.脊椎横行骨小梁变细

D.骨皮质、骨小梁变模糊

E.脊椎纵行骨小梁消失

971.X线上出现骨质疏松的征象，则骨内钙盐丢失达(C)

A.90%以上

B.不足10%

C.30%—50%

D.50%—70%

E.10%—30%

972.关于骨质软化的描述，不正确的是(E)

A.骨质软化即是骨质变软

B.发生于生长期为佝偻病，发生于成人为骨质软化症

C.X线上常出现骨骼变形

D.属于全身性骨病的一种

E.骨组织有机成分和无机成分等比例减少

973.骨质破坏是(A)

A.正常骨结构被病理组织取代引起的骨组织缺损

B.骨组织的缺失

C.X线是显示骨质破坏最敏感的方法

D.骨肿瘤的特有征象

E.骨感染不会引起骨质破坏

974.关于骨质破坏的描述，错误的是(C)

A．X线上表现为正常骨结构消失

B.形态可表现为虫蚀状、骨皮质和骨松质的大片缺失

C.不同病变引起的骨质破坏具有特定的X线表现、

D.MRI上显示的骨质破坏范围往往大于X线平片

E.骨质破坏的X线表现是局部骨质密度减低、骨小梁稀疏和正常骨结构消失

975.关于骨质增生硬化的描述，错误的是(B)

A.骨质增生硬化就是单位体积的骨量增多

B.骨质增生硬化者成骨增多、破骨减少

C.骨质增生硬化者成骨增多

D.骨质增生硬化者破骨减少

E.均属机体代偿反应

976.骨膜新生骨是(B)

A.骨肿瘤特有的征象

B.骨膜受到刺激后，骨膜内层成骨细胞活动增加所致

C.依据骨膜增生的形态可确定病变的性质

D.骨膜增生范围越广泛，病变越可能为恶性

E.骨质增生越厚，提示病变进展越快

977.关于死骨，错误的是(E)

A.局部骨质血液供应中断的结果

B.早期X线上无异常改变

C.典型X线表现为局限性骨质密度增高

D.骨质坏死多见于化脓性骨髓炎、骨结核、骨缺血坏死和外伤骨折后

E.恶性肿瘤内无死

978.骨组织局部代谢停止称为(B)

A.骨质破坏

B.骨质坏死

C.骨质成熟

A.骨质疏松

E.骨质软化

979.大量关节积液的X线表现为(C)

A．关节密度减低

B.关节间隙变窄、

C.关节间隙增宽

D.关节间隙消失

E.脂肪囊消失

980.关节软骨及其下方的骨质被病理组织所侵犯取代，称为(C)

A.关节肿胀

B.关节坏死

C.关节破坏

D.关节积液

E.关节脱

981.关节退行性变的基本病变在(A)

A.关节软骨

B.关节盘

C.骨性关节面

D.滑膜

E.关节韧带

982.关于颅壁压迹错误的描述是(A)

A.脑回压迹为圆形密度增高区

B.脑膜中动脉压迹易与线形骨折相混淆

C.蛛网膜颗粒压迹多分布于矢状旁

D.板障静脉压迹呈树枝状

E.导静脉压迹常表现为乳突后方的管状低密度影

983.不是颅内非病理性钙化的是(C)

A.松果体钙化

B.大脑镰钙化

C.脑膜瘤钙化

D.脉络丛钙化

E.床突间韧带钙化

984.下面血管不是由大脑前动脉发出的是(B)

A.眶额动脉

B.脑膜中动脉

C.额极动脉

D.胼周动脉

E.胼缘动脉

985.基底动脉的分支不包括(D)

A.小脑下前动脉

B.内听动脉

C.脑桥动脉

D.小脑后下动脉

E.小脑上动脉

986.关于基底节的描述错误的是(E)

A.尾状核和豆状核构成基底节

B.内侧是侧脑室

C.外侧为外囊

D.密度与脑皮质类似

E.内囊走行于壳核和苍白球之间

987.CT图像中关于非病理性钙化的描述错误的是(B)

A.75%－80%成人可见松果体钙化

B.老年人常见齿状核钙化

C.脑镰钙化多见于40岁以上成年人

D.基底节钙化常见于高龄人群

E.侧脑室脉络丛钙化的出现率为75%

988.桥小脑角最常见的肿瘤为(A)

A.听神经瘤

B.脑膜瘤

C.转移瘤

D.胆脂瘤

E.表皮样囊肿

989.对疑为颅内肿瘤的病人，以下哪项不是影像学检查的目的(E)

A.确定颅内有否肿瘤

B.确定颅内肿瘤的位置及范围

C.确定颅内肿瘤可能为良性还是恶性

D.确定颅内肿瘤与邻近组织的关系

E.确定颅内肿瘤的病理类型

990.对于颅内肿瘤的检出，MRI相比CT的优势，以下说法不正确的是(D)

A.MRI可以多序列、多参数成像

B.MRI的组织分辨力高

C.MR可以多平面成像，有利于病变位置和范围的准确显示

D.MRL对病变内钙化的显示优于CT

E.MRI多种功能成像方法有利于病变的诊断鉴别诊断及病理级别的评估

991.有关少突胶质细胞肿瘤的说法不正确的是(A)

A.有包膜

B.出血、坏死不常见

C.大多数肿瘤内有点状或结节状钙化

D.少突胶质细胞瘤常无对比增强或轻度强化

E.肿瘤位置表浅，多累及皮质

992.有关毛细胞型星形细胞瘤叙述不正确的为(A)

A.好发年龄为15－20岁

B.在儿童，最常发生于小脑

C.肿瘤以囊实性最常见

D.30%的病人起源于视神经通路和下丘脑

E.DWI上肿瘤实性部分呈稍高信号

993.有关脑膜瘤叙述正确的是(B)

A.男女发病比例为2︰1强

B.来源于蛛网膜粒帽细胞

C.属于脑内肿瘤

D.不可能发生于脑室内

E.肿瘤内不会出现流空血管

994.鞍区最常见的肿瘤为(B)

A.脑膜瘤

B.垂体腺瘤

C.颅咽管瘤

D.淋巴瘤

E.表皮样囊肿

995.最常见的髓内肿瘤是(C)

A.神经鞘瘤

B.星形细胞瘤

C.室管膜瘤

D.脊膜瘤

E.血管母细胞瘤

996.眼眶柯氏位平片不能清楚显示的结构是(B)

A.蝶骨小翼

B.视神经孔

C.须眶上裂

D.无名线

E.眶下壁

997.显示鼓窦及鼓窦入口最清楚的体位是(D)

A.许氏位

B.柯氏位

C.瓦氏位

D.梅氏位

E.以上均不是

998.鼻咽癌向颅内转移的最常见的逢径为(C)

A.颈静脉孔

B.卵圆孔

C.破裂孔

D.内耳道

E.圆孔

999.成釉细胞的好发部位(D)

A.牙槽突

B.谍突

C.冠突

D.下领角区

E.正中联合部

1000.眼眶内海绵状血管瘤的主要影像增强特点是(B)

A.不增强

B.渐进性明显增强

C.环形增强

D.增强早期均匀强化

E.快进快出性强化表现

医学影像技术专业职业相关知识答案

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | D | B | D | B | B | A | D | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | A | E | B | A | B | B | D | E | E |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | B | E | E | D | A | C | C | B | C |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| C | E | E | E | A | B | D | D | C | D |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| D | A | C | C | D | B | B | A | C | E |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| D | E | A | D | E | D | B | B | A | C |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| E | A | A | D | E | D | D | D | A | B |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| D | A | C | E | C | A | E | A | E | A |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| E | D | A | B | E | C | C | C | D | A |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| B | A | A | E | C | E | E | C | C | D |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| C | A | E | D | C | B | A | D | B | E |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| A | A | E | A | C | E | B | B | C | E |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| B | C | B | B | C | E | D | B | D | E |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| A | C | D | B | D | C | D | B | C | E |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| E | B | E | A | D | D | E | C | D | B |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| D | C | D | D | B | A | E | A | D | A |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| B | D | E | A | B | B | A | B | E | B |
| 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| C | D | D | B | B | D | E | B | B | C |
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |
| A | A | D | D | B | B | A | B | B | D |
| 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| C | D | E | A | C | B | E | B | D | B |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| B | E | C | B | C | E | B | D | C | D |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
| A | C | A | D | E | B | D | C | C | E |
| 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
| C | E | D | D | C | C | E | E | C | D |
| 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| C | A | C | B | D | A | D | D | D | E |
| 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
| B | E | C | D | C | D | C | D | A | E |
| 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
| C | D | E | A | A | A | A | D | C | A |
| 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 |
| D | C | A | E | A | E | A | B | A | C |
| 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
| B | B | E | C | E | B | C | B | C | A |
| 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 |
| A | A | B | E | A | B | D | E | B | E |
| 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |
| A | C | A | C | B | D | C | B | A | B |
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| D | A | B | A | D | B | C | A | B | E |
| 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
| A | E | A | D | C | B | A | C | D | C |
| 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 |
| C | D | D | E | B | D | E | C | E | A |
| 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 |
| D | C | D | C | C | B | C | D | B | E |
| 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 |
| C | D | B | D | E | B | C | A | A | C |
| 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 |
| B | E | E | D | D | C | B | D | C | A |
| 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 |
| B | A | D | E | A | C | A | D | B | B |
| 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 78 | 379 | 380 |
| A | C | E | D | E | C | B | A | D | C |
| 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 |
| C | A | A | E | A | D | C | C | E | E |
| 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 |
| C | E | C | B | E | E | E | C | C | B |
| 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
| B | A | A | C | D | B | A | D | A | B |
| 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 |
| C | C | C | E | B | D | A | A | C | A |
| 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
| B | A | C | D | C | D | A | C | E | C |
| 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 |
| E | E | C | C | E | D | C | E | B | B |
| 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 |
| D | B | D | E | A | C | C | C | C | C |
| 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 |
| E | C | A | A | A | E | E | B | B | E |
| 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 |
| E | D | B | C | C | D | B | A | B | E |
| 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 |
| C | C | D | B | C | B | A | C | B | E |
| 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 |
| D | B | C | C | C | D | C | C | E | E |
| 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 |
| A | B | D | C | E | D | D | C | C | C |
| 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 |
| A | D | B | E | E | E | D | D | E | D |
| 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 |
| C | E | B | A | B | B | A | D | B | A |
| 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 |
| E | C | A | A | C | D | B | D | B | B |
| 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 |
| A | B | C | E | C | B | C | A | D | B |
| 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 |
| E | B | E | C | D | B | E | B | B | B |
| 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 |
| B | E | C | C | E | B | D | E | A | C |
| 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 |
| A | D | E | E | A | D | B | C | C | E |
| 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 |
| E | D | D | A | E | B | D | A | E | A |
| 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 |
| D | E | C | B | C | A | E | C | A | C |
| 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 |
| A | C | E | B | E | A | D | B | D | D |
| 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 |
| E | B | E | D | B | E | B | D | A | D |
| 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 |
| A | A | A | D | E | A | D | E | B | C |
| 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 |
| A | C | E | B | E | D | C | A | B | E |
| 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 |
| A | C | B | D | B | C | D | A | E | B |
| 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 |
| A | A | A | A | C | A | A | A | D | B |
| 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 |
| D | D | C | B | B | D | E | C | A | D |
| 661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | A | C | E | E | D | A | A | E | E |
| A | E | C | B | D | E | C | B | D | A |
| E | B | E | C | D | D | A | E | A | A |
| C | C | D | E | E | E | D | A | D | B |
| A | A | C | E | E | B | E | D | D | D |
| D | E | E | C | A | B | B | B | B | B |
| B | D | D | D | A | C | A | B | D | C |
| B | D | E | A | D | A | B | A | E | D |
| B | B | B | C | A | B | E | E | B | C |
| C | C | C | C | E | A | B | E | E | A |
| E | A | B | B | C | B | A | B | D | A |
| C | D | A | E | C | E | A | A | D | D |
| E | E | D | B | B | A | A | C | D | B |
| E | A | B | D | E | B | E | E | D | C |
| 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 |
| C | C | D | D | E | B | D | E | C | B |
| 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 |
| C | B | D | B | E | D | C | B | B | A |
| 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 |
| B | A | C | E | C | B | B | C | E | B |
| 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 |
| C | A | A | C | B | B | D | C | A | C |
| 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 |
| A | C | D | C | C | E | C | D | D | A |
| 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 |
| A | C | E | D | E | E | D | C | C | A |
| 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 |
| E | C | E | C | A | C | C | A | B | E |
| 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 |
| D | B | D | D | D | E | B | B | D | D |
| 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 |
| E | C | B | D | D | D | C | B | A | D |
| 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 |
| A | B | D | C | D | D | C | E | C | C |
| 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 |
| E | B | A | D | E | A | E | B | E | E |
| 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 |
| B | D | B | D | E | C | B | D | B | E |
| 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 |
| A | B | D | E | D | A | B | E | C | A |
| 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 |
| C | B | B | B | D | D | D | C | B | D |
| 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 |
| C | A | B | C | B | B | D | A | C | D |
| 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 |
| A | B | D | A | A | B | B | C | C | D |
| 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 |
| C | D | E | C | D | D | B | A | C | A |
| 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 |
| B | D | E | A | C | E | A | C | E | B |
| 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 |
| E | B | C | C | A | A | C | B | D | E |
| 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |
| B | A | E | D | A | B | D | C | D | B |